编     号：0106-2020

现场审核记录

公司名称：东营市元捷石油机械有限公司

审核员：________

审核日期： 2020年05月30日上午至2020年05月30日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚公司为什么要建立测量管理 ？公司顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？公司有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表李海伟对公司建立测量 管理体系以及计量职能的理解准确到位，对因 不满足计量要求给质量带来的风险认识深刻。 为保证计量职能的有效发挥，公司赋予了 生产技术部对测量管理体系工作进行全面管理和协调的权力。制订了测量管理体系文件和相关制度，规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法，对产品原材料检测、过程检验进行了顾客的测量要求的识别，并进行计量确认过程验证，将这些要求通过主要计量职能部门生产技术部进行传递，满足顾客的要求。 公司目前管理还存在的主要问题是，体系刚建立，计量基础工作较薄弱，测量设备的管 理及测量过程的有效控制还需要进一步完善。 公司的目标是通过体系文件的实施和质量目标的考核，来实现测量管理体系的良好运 行，保证测量结果满足顾客和法律法规要求。 | 综合部 生产技术部 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制了YJSY/CX06-2020《文件控制程序》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。 查生产技术部执行的检验标准GB/T230.1 -2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分 试验方法》，受控、现行有效，符合要求。 | 生产技术部 | 否 |
| 3 | 公司是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 公司编制了YJSY/CX07-2020 《测量软 件管理控制程序》，其中规定了对软件的控制要求。建立了YJSY-RJTZ-01《测量设备检测软件台账》。 查YJSY-RJ-JU-01《计算机检测软件测试记录表》，对微机控制万能试验机检测软件进行测试确认。 | 综合部 生产技术部 | 否 |
| 4 | 公司是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 公司编制了YJSY/CX08-2020《质量记录 控制程序》,其中规定了对记录的控制要求。 查“油管小滑车轴、滚轮调质处理抽检记录”1份，记录编号YJ 201908002;检验使用的 设备：HR-150A洛氏硬度计；检验依据：GB/T230.1-2018《金属材料 洛氏硬度试验 第1部分 试验方法》；检验日期：2020.1.15。符合要求。 | 综合部 生产技术部 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 公司编制了YJSY/CX09-2020 《封印和标识管理控制程序》,规定了标识的控制要求。 测量设备计量确认状态标识的粘贴情况待现场审核进一步确认。 | 综合部 生产技术部 | 否 |
| 6 | 公司是否建立 测量设备管理程序？公司规定哪些测量设 备纳入测量管理体系？有无测量设备台帐？测量设备是否处于有效的校准状态？使用环境条件是否满足要求？公司对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司编制了YJSY/CX10-2020《测量设备 管理控制程序》、 YJSY/CX13-2020《测量设 备计量确认管理控制程序》YJSY/CX11-2020《测量设备环境控制程序》，其中规定了测量 设备的维护管理及环境控制要求。 共有53台测量设备纳入了测量管理体系 并建立了《测量设备管理台账》。 测量设备的管理和溯源符合要求。 抽查由“山东凯利布森测控技术有限公司”出具的校准证书1份。测量设备名称：游标卡尺；型号规格：（0-300）mm；出厂编号:8647；校准日期:2020年05月23日；证书编号：KLBS2005221035004。测量设备处于有效校准状态。 公司对测量设备按ABC进行分类管理，明确了对测量设备的使用、维护及保养要求， 环境条件满足要求。 测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 综合部 生产技术部 | 否 |
| 7 | 公司是否建立 外部供方管理 文件？是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 公司建立了YJSY/CX12-2020《外部供方 管理控制程序》。 供销部负责供方的开发和管理，制定供方评价准则，建立合格供方名录，对提供的测量设备进行供方评价。 抽查“测量设备合格供方的清单”。测量设 备种类：游标卡尺（出厂编号8647）；供方名称：无锡锡工量具有限公司。 抽查“外部合格服务方的清单”。外部服务 方名称：山东凯利布森测控技术有限公司，资质：查其CNAS注册号：L7829。 | 供销部 生产技术部 | 否 |
| 8 | 公司是否编制《测量过程设计和实现控制 程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ | 7.1.计量确认 | 公司编制了YJSY/CX16-2020《测量过程设计和实现控制程序》，明确了对测量过程的 管理要求。 建立了《测量过程及控制一览表》、《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记 录表》，识别顾客、组织和法律法规的要求及 测量过程要素和控制线，并确定计量要求。 公司对测量过程进行了分类管理。建立了YJSY/CX13-2020《测量设备计量确认管理控制程序》及YJSY/CX09-2020《封印和标识管理控制程序》。 查出厂编号76,型号规格19的抽油杆螺纹 规 塞规，其校准证书编号：HK09180525895 设备在有效校准期限内使用，满足预期使用要求。 | 综合部 生产技术部 | 否 |
| 9 | 公司是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 公司编制了YJSY/CX15-2020 《计量确认间隔管理控制程序》，明确了对测量设备以 及计量确认间隔的管理要求。规定了实行计量确认间隔调整的测量设备应评审其计量确认间隔 公司暂无需要调整间隔的测量设备。 | 综合部 生产技术部 | 否 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 公司编制了《测量设备计量确认管理控制程序》、YJSY/CX15-2020《计量确认间隔管理控制程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 公司暂无具有保护装置或需封印处理的 测量设备。 | 生产技术部 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程 | 公司编制了《测量设备计量确认管理控 制程序》以及《测量过程及控制一览表》，共 识别出51个测量过程，其中“上筒体高度测量过程”等7个测量过程被列为重要测量过程。 查《测量过程及控制一览表》中的关键测 量过程“上筒体高度测量过程”，识别了测量要求，导出了计量要求，见《计量要求导出和计量验证记录表》。 查关键测量过程，即“上筒体高度测量过 程” 的“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，符合要求。 | 综合部 生产技术部 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 公司编制了YJSY/CX17-2020 《测量不 确定度管理控制程序》，满足标准要求。 抽查高度控制测量过程《上筒体高度测量过程测量不确定度评定报告》，评定方法符合要求。见附录A《上筒体高度测量过程测量不确定度评定报告》。 | 综合部 生产技术部 | 否 |
| 13 | 公司是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 公司的测量设备委托“山东凯利布森测控技术有限公司”及“深圳华科计量检测技术有限公司”进行检定/校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 抽查仪器编号：1100410，型号/规格：10m的钢卷尺；校准日期：2020年05月05日。符合要求。 测量设备量值均已溯源到SI单位。 | 综合部 生产技术部 | 否 |
| 14 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客满意 | 公司编制了YJSY/CX02-2020 《顾客满意收集分析控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 2020年4月公司对内部客户进行了满意度调查，共发出7张调查表，收回7张，顾客满意度100% | 供销部 | 否 |
| 15 | 公司发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 公司编写了YJSY/CX19-2020《不合格管理控制程序》，对出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，采取措施，实施改进、有效性评价。 2020年4月15日，公司组织了对3个部门的全要素测量管理体系内审，管理者代表李海伟参与审核，内审分1个组，共开出了1不符合项，已分析原因，并于4月20日完成整改。 | 综合部 生产技术部 | 否 |
| 16 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查“机械加工工艺过程卡片”1份，计量单位使用情况符合要求。 公司无强制检定设备。 | 综合部 生产技术部 | 否 |
| 17 | 公司能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能位？ | GB17167-2006 | 公司主要耗能品种为水和电。 2019年能耗为：水：1800吨，折标煤0.154吨标煤；电：200000kWh，折标煤24.580吨标煤。共消耗24.734吨标煤。 公司不是重点用能单位。 | 综合部 | 否 |