受理编号：0094 -2019-2020

计量要求导出和计量验证记录表

| 测量过程名称 |  | 原料进厂称重测量过程 |  |  | 被测参数要求(含公差) |  | 25kg±1% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测参数要求识别依据文件 |  |  |  |  | JJF1070-2005 《定量包装商品净含量计量检验规则》 |  |  |  |
| 计量要求导出方法（可另附） 1．原料进厂称重控制在25kg，最大允许误差：±1%，T=0.5kg， 2．测量过程最大允许误差：△允=T×（1/3-1/10）=0.5×1/5=0.1kg （取1/5）)； 3．测量不确定度: U允=(T/6cp)= (0.5/ 6×1.1)=0.076kg， cp值取1.1； 4．测量范围推导：25kg，两边延伸测量范围：0-100kg。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计量 校准 过程 | 测量设备 名称 |  | 型号规格 | 设备特性 (示值误差、不确定度) |  | 校准证书 编号 |  | 校准日期 |
|  | 电子秤 |  | 0-100kg | (0~100)kg±0.030kg U=0.034kg(k=2) |  | KSZS199197D010 |  | 2019.12.26 |
| 计量验证记录 - 测量设备测量范围0-100kg，满足计量要求：25kg±0.25kg； 2、测量设备最大示值误差为±0.03kg, ，满足测量过程允许误差0.1kg； 3、测量设备扩展不确定度 U=0.034kg(k=2)，满足测量设备导出不确定度U=0.076kg。 测量设备的计量特性与测量过程的计量要求相比较，满足测量过程的计量要求。 验证结论：√符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项） 验证人员签字： 验证日期：2020年09 月01 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 认证审核记录： 该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。 审核员签字： 企业代表签字： 审核日期：2020 年09月 02日 |  |  |  |  |  |  |  |  |