编号：0094-2019-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 安徽安塑管业有限公司 | | | | | 审核员 | 丁紫娟 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质检部 | 游标卡尺 | AS-CL-09 | （0-150）mm | *U*=0.02mm (*k*=2) | 量块4等 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2019.12.26 | √ |
| 质检部 | 环刚度实验机 | AS-CL-02 | XHW-50 | *U*rel=0.4%(*k*=2) | 数显式标准测力仪  0.3级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2019.12.26 | √ |
| 质检部 | 砝码 | AS-CL-13 | 25kg | *U*=0.3g(*k*=2) | 电子天平Ⅰ级  标准砝码组  F1级 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2019.12.26 | √ |
| 质检部 | 电子天平 | AS-CL-06 | FA2004 | *U*=0.0003g (*k*=2) | F1等砝码 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2019.12.26 | √ |
| 质检部 | 电子台秤 | AS-CL-10 | TCS-100 | Ⅲ级 | M1等砝码 | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2019．12．26 | √ |
| 质检部 | 玻璃温度计 | AS-CL-15 | （0-300）℃ | *U*=0.7℃(*k*=2) | 标准水银温度计 二等  恒温油槽 *U*=0.005g(*k*=2) | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2019.12.26 | √ |
| 质检部 | 熔体流动速率仪 | AS-CL-03 | XRL-400 | *U*=0.3℃(*k*=2) | 数字温度表  *U*=0.1℃(*k*=2) | 江苏世通仪器检测服务有限公司 | 2019.12.26 | √ |
| 审核综合意見：  抽查该公司测量设备7台，根据公司《量值溯源管理控制程序》、《外部供方管理控制程序》均送江苏世通仪器检测服务有限公司进行校准，校准证书，填写基本规范，无遗漏，授权人签章有效，符合要求。量值均可溯源至社会公用计量标准和国际单位制（SI单位）。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020年09月01日 下午至2020年09月02日 下午 (共1.5天)  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**