编    号：0088-2017-2020

审核员现场审核记录

企业名称：江苏省镔鑫钢铁集团有限公司

审核员：王常宁                     审核日期： 2020年09月13日 下午至2020年09月16日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录 及说明 |  | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ |  | 4.总要求 |  | 企业建立测量管理体系三年来运行正常有效，通过网络和公司分管体系领导高崇政交流，对企业建立测量管理体系及对测量设备的计量管理工作很重视，特别强调加强公司测量设备的量值溯源，保证测量数据的准确可靠，对因不满足计量要求而带来的质量风险认识较高。 企业计量职能部门设备部能履行职责对体系运行进行管理和协调。 一年来，企业组织机构无变动，2019年12月管理者代表变更，手册及相关资料已做了相应的更改，有文件更改记录。生产的产品无变化。 |  | 管理层、设备部、生产技术部、安全环保部、能源管理中心、仓储中心、制氧厂、炼钢厂、轧钢厂、人力资源部 | 否 |
| 2 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ |  | 5.2顾客为关注焦点 6.2信息资源 8.2.2顾客满意 |  | 一年来，根据顾客的测量要求，公司已识别了104个测量过程，其中“成品称重测量过程”、“钢材成分（C含量）测量过程”、“原料焦炭的灰份含量测定过程”、“材料拉伸试验测量过程”列为关键测量过程。本次审核未有新增关键测量过程。公司分别对每个测量过程从重要性、技术要求、配备测量设备的测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面，予以有效控制和识别，满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，关键测量过程进行了控制和监视，满足顾客的计量要求。 企业通过顾客满意度调查来证明顾客的测量要求得到满足。查：2020年8月13日设备部对各分厂发放“内部顾客满意度调查表”7份，统计内部顾客对测量设备配备、使用、管理等方面的满意率为100%。2019年销售部统计外部顾客对产品质量满意率95.%。 企业产品质量稳定，在产品质量、安全、现场管理等方面未有顾客投诉。 |  | 管理层、设备部、生产技术部、安全环保部、能源管理中心、仓储中心、制氧厂、炼钢厂、轧钢厂、人力资源部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 |  | 5.3质量目标 |  | 公司制定了计量方针及5项质量目标，可测量，设备部对各部门进行统一考核，每季度对目标的完成情况进行汇总统计。查：2020年（1~6）月计量工作质量目标完成统计表，各部门都能按照计划要求完成目标任务，其中A类、B类测量设备确认合格100%，关键测量过程受控100%。 |  | 管理层、设备部、生产技术部、安全环保部、能源管理中心、仓储中心、制氧厂、炼钢厂、轧钢厂、人力资源部 | 否 |
| 4 | 企业人员对测量体系中规定的职责是否能履行？是否组织了测量人员能力培训？ |  | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 |  | 公司对各部门在测量管理体系中的职责规定明确，各职能部门能履行在测量管理体系中的职责。设备部有专人负责各项体系运行工作，测量管理体系文件资料等日常管理工作做得很好。 企业制定了2020年人员培训计划。抽查：2020年1月10日设备部组织的“称重自校准学习”培训，共有21人参加，有参训人员签到记录、培训考试卷及有效性评价记录，能按照培训计划要求完成培训任务。 |  | 设备部、生产技术部、仓储中心、制氧厂、炼钢厂、轧钢厂、人力资源部、能源管理中心 | 否 |
| 5 | 核对2-3个记录，是否按程序要求对记录实施管理。记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3记录 |  | 抽查：1）设备部《压力表检定记录》压力表编号:5753日期2020年04月27日，检定员：孟凡丽，复核员: 陈恩龙； - 设备部《压力变送器检定记录》记录编号：202008231010日期2020年8月23日，检定员：孟凡丽，复核员: 陈恩龙。记录信息量基本完整，有编号和测量依据，记录按程序文件中对记录实施管理的规定，保存期为3年。 抽查公司出具的报告和记录表格，有些记录中法定计量单位大小写不规范。已和相关人员沟通，对记录进行修改。 |  | 设备部、生产技术部、仓储中心、制氧厂、炼钢厂、轧钢厂、安全环保部、能源管理中心 | 否 |
| 6 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ |  | 6.2.2软件6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 |  | 公司测量软件已登记确认，一年来没有新增。查：公司测量设备均送至法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准。检定/校准机构按《外部供方管理程序》管理，检定/校准证书由设备部保存。 抽查：编号173381标准铂电阻温度计于2020年8月4日由江苏省计量科学研究院检定，证书编号：H2020-0068055，有计量确认标识；编号1804001064于2020年08月4日由江苏省计量科学研究院检定，证书编号：H2020-0068058，有计量确认标识。测量设备使用环境条件满足要求。 所有设备已进行确认标识管理，粘贴计量确认合格证且标识清楚完整。抽查的9份测量设备检定/校准证书均在有效期内，填写规范，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。 |  | 设备部、生产技术部、仓储中心、制氧厂、炼钢厂、轧钢厂、安全环保部、能源管理中心 | 否 |
| 7 | 是否对外部供方（服务方）信息进行了收集，进行合格供方评审？采购部对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ |  | 6.4外部供方 |  | 查：《合格供方名录》《检测分包方评价表》。对合格供方和服务方进行动态管理，有合格供方和服务方名单、资质、授权范围和评价记录。抽查：提供测量设备校准服务的单位：1）江苏省计量科学研究院，法定技术机构计量检定机构授权证书号：（国）法计（2017）01002号；2）连云港市计量检定测试中心，机构认定资质证书：国家认可委员会校准实验室认可证书，注册号：CNAS L7238。 不符合项： 安全环保部，没有按照外部供方管理要求，对服务方“江苏恒正检测技术有限公司”的检测能力、服务质量进行评价，并记录保存评价结果.不符合GB/T 19022-2003标准的6.4条款。 |  | 设备部、安全环保部、能源管理中心 | 01 |
| 8 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程的测量设备，配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ |  | 7.1.计量确认 |  | 抽查关键测量过程：“成品称重测量过程”，有测量设备的计量确认记录，验证方法正确，测量设备配备合理。 抽查：编号：20100201电子汽车衡，证书号：力09-2009292；在有效期内，验证合格。公司规定对验证不合格的测量设备进行维修后再检/校或做报废处理。 |  | 设备部、、制氧厂、炼钢厂、轧钢厂、安全环保部、能源管理中心 | 否 |
| 9 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ |  | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 |  | 企业没有新增测量过程，目前已识别四个关键测量过程，有计量要求导出，导出验证方法正确。编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。 计量质检部对四个关键测量过程做了有效性确认试验，结果满足要求。对四个关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件“成品称重测量过程不确定度评定”资料。 |  | 设备部、计量质检部 | 否 |
| 10 | 企业内审和管理评审情况？ |  | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 |  | 公司2020年8月5~6日，组织了公司测量管理体系内部审核，内审组对公司包括管理层在内的9个职能部门及9个生产分厂进行了全要素的审核。本次内部审核发现1个不符合项，涉及部门设备部，已制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 公司于2020年8月23日，组织了测量体系管理评审，会议由公司总经理主持，管评是各职能部门领导参加的会议形式集中评审。管评会上对公司体系运行过程中发现的问题进行了分析，对需要整改和采取预防措施的问题提出了评审意见。 |  | 设备部、生产技术部、仓储中心、制氧厂、炼钢厂、轧钢厂、安全环保部、人力资源部、能源管理中心 | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ |  | 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《洛氏硬度计测量过程监视统计记录表》显示:2019年4月到2019年12月对测量过程进行了持续监视，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附件：洛氏硬度计测量过程监视记录及控制图。 |  | 设备部、计量质检部 | 否 |
| 12 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。 |  | 8.3不合格控制 8.4改进 |  | 上年度监审时提出2个不符合项，公司对这2个不符合项及时制定整改计划，采取了纠正措施，经本次审核，审核组通过对整改完成情况及纠正措施有效性进行查验，确认公司对初审中发现的2个不符合项，所采取的纠正措施有效，整改完成，同意关闭不符合项。公司在体系运行中能按照预防纠正措施认真进行自查自纠，不断完善体系的管理水平。 |  | 管理层、设备部、生产技术部、仓储中心、制氧厂、炼钢厂、轧钢厂、安全环保部、人力资源部 | 否 |
| 13 | 强制检定，法定计量单位使用。 |  | 计量法制要求 |  | 企业513台件测量设备列入强制检定管理，能按照强检计量器具要求规范管理。 抽查企业自编工艺文件，文件中法定计量单位大小写不规范。 建议：生产技术部和各部门对自行编制的工艺文件进行一次自查，修正法定计量单位书写不规范的问题。 |  | 设备部、生产技术部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合标准和规定。公司测量管理体系认证证书的应用，对企业产品招投标有哪些帮助？ |  | 认证证书标识的使用 |  | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于1、开发国内和海外市场企业形象宣传；2、企业用于招投标加分。 |  | 设备部、销售部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ |  | GB17167－2006 |  | 企业是重点能耗单位，2019年用标煤280.73万吨。其中用生水折算：0.0578万吨标煤；用电折算：10.86万吨标煤；用柴油折算：0.45万吨标煤；用焦粉折算：22.45万吨标煤；用焦炭折算：175.45万吨标煤；用无烟煤折算：6.12万吨标煤；用洗精煤折算：65.34万吨标煤。 |  | 能源管理中心 | 否 |
| 16 |  | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 |  | GBT17167-2006 4.3能源计量器具配备要求 |  | 企业编制了能源计量器具台账，按照国家标准和行业标准配备能源计量设备。其中电能表配备率为100%，气体流量计配备率为100%，水表配备率为100%。 | 能源管理中心 | 否 |
| 17 |  | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 |  | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 |  | 用能单位的能源计量器具准确度等级符合国家标准和行业标准要求。抽查：配备的一级用能设备中电能计量装置准确度0.2级；水流量计1.0级；电子汽车衡III级；次级用能设备中电能计量装置准确度0.5S级；煤气流量计2.0级；主要用能设备单位能源计量器具准确度为压力表1.6级, 水流量计1.5级。 | 能源管理中心 | 否 |
| 18 |  | 企业是否对能源计量数据自动采集、分析。 |  | 5.4能源计量数据 |  | 企业对能源计量数据采用自动采集方法管理，发现问题及时分析处理。 | 能源管理中心 | 否 |