编    号：0092-2017-2020

审核员现场审核记录

企业名称：江苏宜尔杉集团有限公司

审核员：__王常宁  汪宁艺__      审核日期：2020年09月18日 上午至2020年09月19日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 4.总要求 | 企业建立测量管理体系三年来运行情况正常，和公司分管体系领导周爱丽交谈，对企业建立测量管理体系很重视，能认识到测量设备和测量过程因不满足计量要求而带来的质量风险有所。 企业计量职能部门质检部能履行职责对体系运行进行管理和协调。 一年内，企业组织机构、管理人员无变动，认证产品无变动。 | 管理者代表、质检部、营销部、行政办公室、采购部、生产部、技术部 | 否 |
| 2 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ | 5.2顾客为关注焦点 6.2信息资源 8.2.2顾客满意 | 公司主要测量要求是已识别出的17个测量过程，其中“断裂强力测量过程”“试剂称重测量过程”列为关键测量过程。企业分别对每个测量过程的测量要素，从重要性、技术要求、配备的测量设备测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质、测量方法等方面，予以有效控制和识别，满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，关键测量过程进行了控制和监视，满足顾客的计量要求。 通过顾客满意度调查来证明顾客的测量要求得到满足。查：2019年外部顾客满意度反馈为94.5%，2020年9月份发内部顾客满意度调查表14份，内部顾客满意度100%。 企业产品质量稳定，在产品质量、安全、现场管理等方面未有顾客投诉。 | 质检部、营销部、行政办公室、采购部、生产部、技术部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 企业制定的计量方针及5项质量目标，可测量、统一考核无分解。公司领导层重视测量管理体系目标完成情况，在管评中对公司2019年度质量目标完成情况做了总结，认为：公司计量工作质量目标策划到位，执行效果及运行是有效的，2019年计量工作质量目标完成。 公司已对2020年1月至2020年8月，目标的完成情况进行了统计考核。 | 管理者代表、质检部、行政办公室 | 否 |
| 4 | 企业人员对测量体系中规定的职责是否能履行？是否组织了测量人员能力培训？抽查培训记录。 | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 企业通过《测量管理体系计量职能管理程序》和职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。对管理者代表、质检部、生产部、技术部、采购部、营销部、行政办公室各自的职责进行询问交谈，各部门基本能履行在测量管理体系中的职责。企业有测量体系管理人员一览表，人员职责明确。 企业制定了2020年人员培训计划5项，已完成4项，并有培训记录和培训评价。查：培训记录表JLD/QR6.2.2-02，“测量设备正确操作和使用”培训，有参训人员签名，有考核情况记录和有效性评价。 | 管理者代表/质检部/营销部/行政办公室/采购部/生产部/技术部 | 否 |
| 5 | 核对2-3个记录，是否按程序要求对记录实施管理。记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 抽查：1)质检部《防静电服装质量控制点表》日期2020年03月16日，验收责任人:张学芹、赵化春、何义荣；2)《服装出厂检验报告》版号：MG209/MD130-2，日期2020年09月15日，检测员:贾连叶，审核:张学芹。报告信息量完整，使用计量单位正确，报告记录按程序由行政办公室对记录实施管理、保存，保存期为二年。 | 行政办公室质检部 | 否 |
| 6 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 公司测量设备均送至连云港计量检定测试中心和深圳华科计量检测技术有限公司检定/校准。检定/校准机构按《外部供方管理程序》管理，检定/校准证书由行政办公室保存。 抽查：器具编号为20082501,型号/规格1.5m的纤维卷尺于2020年8月25日由连云港市计量检定测试中心检定，检定证书号为:20201006309023。 实验室测量设备使用环境条件满足要求。 设备按照合格确认标识管理，粘贴计量确认合格证。抽查的6份测量设备检定证书均在有效期内，填写规范，测量设备的信息和检定证书信息一致。详见《量值溯源抽查记录表》。 查：生产车间使用的1.6级压力表，编号：HY65888，2020年4月23日已检定合格，没有计量确认合格标识。不符合6.2.4条款。 | 行政办公室、 生产部（生产车间）、 质检部 | 不符合01 |
| 7 | 是否对外部供方（服务方）信息进行了收集，进行合格供方评审？采购部对提供测量设备和辅助材料、消耗性材料和提供服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 行政办公室、采购部已对外部供方、服务方进行了评价，建立了外部供方清单和档案，有供方提供的产品和服务记录。查：编号YESTB-7.4-1-01《江苏宜尔杉有限公司品质合格供应商名单》外部合格供方清单共13家，企业对外部供方有评价，对合格供方进行动态管理。 查：编号YESTB-7.4-1-04《供应商业绩评定表》对外部供方江苏华峰纺织品责任有限公司有评价和监视，产品满足企业要求。 查：外部服务方连云港计量检定测试中心，计量授权证书号：（苏）法计（2019）1007号、深圳华科计量检测技术有限公司，中国认可CNAS L8465，有资质认定记录。 | 行政办公室、采购部 | 否 |
| 8 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：关键测量过程“试剂称重测量过程”的测量设备证书及与器具、标识信息的一致性。1）器具编号015912，型号/规格YP10002的电子天平，于2020年5月7日由连云港计量检定测试中心检定, 证书编号；20201002824001。测量设备均经过计量确认，检定证书信息量齐全，符合标准要求。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。公司规定对验证不合格的测量设备进行维修后再检/校，或做报废处理。 | 生产部（生产车间）、质检部(实验室) | 否 |
| 9 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业没有新增关键测量过程。抽查已识别的两个关键测量过程：断裂强力测量过程，试剂称重测量过程；经查：测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。 质检部对两个关键测量过程做了有效性确认试验，结果满足要求。 已对两个关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。详见附件1“试剂称重测量过程不确定度评定”资料。 | 质检部(实验室) | 否 |
| 10 | 企业内审和管理评审情况？企业内审、管理评审的时间？企业最高管理者是否主持评审？ 是否评审体系的适宜性：适应内外环境变化的能力；充分性：过程识别控制程度；解决问题有哪些？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 2020年9月7~8日，单独组织了公司测量管理体系内部审核，内审组对公司包括管理层在内的6个职能部门、和生产车间、实验室进行了全要素的审核。本次内部审核发现1个不符合项，涉及部门生产部（生产车间），已制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 公司于2020年9月14日，进行了测量体系管理评审，会议由管理者代表周爱丽主持，公司总经理吴丽参加。会议肯定了公司测量管理体系运行以来的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 管理者代表、质检部（实验室）、营销部、采购部、行政办公室、技术部、生产部（生产车间） | 否 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认过的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《试剂称重测量过程监视统计记录表》及《试剂称重测量过程控制图》显示:2020年1月到9月对“试剂称重测量过程”进行了持续监视，控制图均满足测量过程的技术要求。详见附件：“试剂称重测量过程监视记录、控制图”。 | 质检部(实验室) | 否 |
| 12 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。 | 8.3不合格控制 8.4改进 | 2019年监督审核没出具不符合项，提出3项建议项。公司对提出的建议项很重视，能对其认真进行自查自纠，不断完善体系的管理。 | 行政办公室、生产部（生产车间）、质检部 | 否 |
| 13 | 强制检定，法定计量单位使用。 | 计量法制要求 | 企业共有65台件测量设备列入计量管理，其中14台件测量设备列入强制检定。能按照对强制检定器具的要求送法定计量技术机构检定。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，符合法定计量单位使用要求。 | 质检部、营销部、采购部、行政办公室、技术部、生产部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，是否符合相关规定。公司测量管理体系认证证书是否用于企业形象宣传：对产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于1、开发国内和海外市场企业形象广告宣传；2、企业用于招投标加分。 | 质检部、营销部、行政办公室 |  |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电，2019年电耗21.397吨标煤，另公司用光伏电39万千瓦/小时；水耗7413吨，不是重点耗能企业。 | 行政办公室 |  |