编号：0007-2019-2020

| 企业名称 | 江苏嘉明碳素新材料有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 汪宁艺 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号 规格 | 测量设备 准确度等级 | 测量标准置 准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 磅房 | 电子汽车衡 | 136580 | SCS-150 | Ⅲ级 | M1等级砝码 | 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 2020.07.24 | √ |
| 生产车间 | 电子吊秤 | 1103001 | OCS-3 | Ⅲ级 | M1等级砝码 | 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 2020.07.24 | √ |
| 生产车间 | 电子台秤 | 849942 | TCS-200 | Ⅲ级 | M1等级砝码 | 东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心 | 2020.07.24 | √ |
| 化验室 | 电子天平 | 34892604 | BSA124S | Ⅰ级 | F1标准砝码组 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.07.10 | √ |
| 化验室 | 箱式电阻炉 | 411116 | SX2-5-12 | U=0.9℃(k=2) | 数据采集仪 U=0.2℃ (k=2) | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.07.10 | √ |
| 化验室 | 喹啉不溶物测定仪 | 99551438 | ZYLL-7000 | Urel=0.5% (k=2) | Ⅱ级电子天平 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.07.10 | √ |
| 审核综合意見： 抽查该公司所有测量设备均送至东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心、深圳华科计量检测技术有限公司检定/校准。经查6份检定证书，填写基本规范，无遗漏，授权人签章有效，符合要求。量值均可溯源至上一级计量标准，符合公司对溯源性管理的要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年9月16日下午~ 2020年9月 17日 下午 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |

测量设备溯源抽查表