编    号：0007-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：江苏嘉明碳素新材料有限公司

审核员：王常宁 汪宁艺_   审核日期： 2020年09月16日下午至2020年09月17日下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 4.总要求 | 企业建立测量管理体系一年来运行正常有效，和公司管代张燕交谈，公司领导对企业建立测量管理体系及对测量设备的计量工作重视，对因不满足计量要求而带来的质量风险认识较高。 企业计量职能部门生产部能履行职责对体系运行进行管理和协调。 一年内，企业组织机构无变动，产品无变化。 | 管理者代表、行政部、生产部(生产车间、检测中心）、销售部、采购部 | 否 |
| 2 | 企业的产品质量、测量设备和测量过程是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 企业建立测量体系后取得了哪些成绩？ | 5.2顾客为关注焦点 8.2.2顾客满意 | 公司主要测量要求是已识别出的13个测量过程，其中：“产品出厂称重检验测量过程”“增碳剂灰分测定测量过程”列为关键测量过程。本次审核没有新增关键测量过程。公司分别对每个测量过程从重要性、技术要求、配备的测量设备测量范围、允许误差（测量不确定度）、操作人员资质等方面，予以有效控制和识别，满足产品质量的测量要求。配备的测量设备经过检定/校准和验证，关键测量过程进行了控制和监视，满足顾客的计量要求。 公司还通过收集顾客对产品质量的评价，内部顾客对测量设备管理的评价，来获证客户的满意程度。查：2020年8月份发内部顾客满意度调查表10份，内部顾客满意率96%。2019年发放外部顾客满意度调查表12份，外部顾客对产品质量满意率95%。 企业产品质量稳定，在产品质量、安全、现场管理等方面未有顾客投诉。公司近年来建立的测量体系为企业提供了重要的技术保证作用，企业得以快速发展。 | 管理层行政部、生产部(生产车间、检测中心）、销售部、采购部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了计量方针及5项质量目标，可测量，生产部对各部门进行统一考核。公司制定了“2020年计量管理工作计划”，每年对目标的完成情况进行汇总统计，2020年1~8月份各部门都能按照计划要求完成目标任务。 | 管理层、行政部、生产部(生产车间、检测中心）、销售部、采购部 | 否 |
| 4 | 企业人员对测量体系中规定的职责是否能履行？是否组织了测量人员能力培训？ | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 企业各类人员在体系中的职责明确。 企业制定了2020年人员培训计划，目前已完成2项培训计划。生产部负责标准的学习和操作人员能力评价。有培训记录和有效性评价，能按照培训计划要求完成培训任务。 | 行政部、生产部 | 否 |
| 5 | 核对2-3个记录，是否按程序要求对记录实施管理。记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2信息资源 6.2.3记录 | 现场抽查企业目前使用的国家标准，企业产品执行标准GB/T1429—2009、GB/T24526—2009等标准文件现行有效，受控。 查：检测中心《碳素产品化验记录台帐》记录编号：LYGJLD-R-P25-07；日期2020年9月1日，取样员:王茂英、陆青； 查：检测中心《煅烧石油焦化记录台帐》记录编号：LYGJLD-R-P25；日期2020年8月7日。 记录、报告信息量完整，使用计量单位正确，报告、记录按《测量体系记录控制程序》规定对记录实施管理，保存期限为三年。 | 生产部（检测中心） | 否 |
| 6 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：公司测量设备均送至法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准。检定/校准机构按《外部供方管理程序》管理，检定/校准证书由生产部保存。 查：器具编号为136580,型号/规格SCS-150的电子汽车衡；证书编号为H2007016；器具编号为190107，型号/规格OCS-3的电子吊秤，证书编号为H2007018；于2020年07月24日由由东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心进行了检定。器具编号为34892604的电子天平, 证书编号为HK05200710083于2020年07月10日由深圳华科计量检测技术有限公司进行了校准。检测中心配备了温湿度计并已检定，检测室环境温度有控制要求，符合测量设备使用条件。 设备已进行确认标识管理，粘贴计量确认合格证且标识清楚完整。抽查6份测量设备检定证书均在有效期内，详见《测量设备溯源抽查表》。 查：检测中心使用的Ⅰ级电子天平，编号：34892604，2020年7月10日已校准，没有计量确认合格标识。不符合6.2.4条款。 | 生产部（生产车间、检测中心） | 不符合01 |
| 7 | 是否对外部供方（服务方）信息进行了收集，进行合格供方评审？采购部对提供测量设备和提供原料服务的外部供方如何识别、选择、评价和监视？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》，生产部、采购部已对外部供方进行了识别，建立了外部供方清单和档案，抽查了《合格供方登记评定表》、《外部服务方资质评价表》。经查：企业测量设备主要由东海县产品质量和食品安全综合检验检测中心和深圳华科计量检测技术有限公司检定和校准服务。企业对检定/校准单位的资质进行了确认，并定期评价，满足公司需求。 | 采购部、生产部 | 否 |
| 8 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程的测量设备，配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查：产品出厂称重检验测量过程配备的电子台秤（0~200kg），证书编号：H2007021,检定日期2020年07月24日，检定结论：Ⅲ级合格，检定符合计量确认要求。 查：增碳剂成分分析检验测量过程配备的箱式电阻炉，型号规格：SX-10-12，证书编号：HK05200710086，校准日期2020年07月10日，校准结果符合计量确认要求。器具编号为34892604的电子天平，证书编号为HK05200710083，校准日期2020年07月10日，校准结果符合计量确认要求。测量设备均经过计量确认，检定/校准证书信息量齐全，符合标准要求。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。公司规定对验证不合格的测量设备进行维修后再检/校，或做报废处理。 | 生产部（生产车间、检测中心） | 否 |
| 9 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3.1测量不确定度 | 企业本次没有新增关键测量过程。目前已识别两个关键测量过程：产品出厂称重检验测量过程控制、增碳剂灰分测定测量过程控制，有计量要求导出，导出验证方法正确。编制了控制规范并按照规范要求对测量过程进行控制监视。 生产部对两个关键测量过程做了有效性确认试验，结果满足要求。对两个关键测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件“产品出厂称重检验测量过程不确定度评定”资料。 | 生产部（生产车间、检测中心） | 否 |
| 10 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 2020年8月26日，组织了公司测量管理体系内部审核，相东侠、薛明虎任组长分2组进行审核。内审组对公司包括管理层在内的4个职能部门和生产车间、检测中心进行了全要素的审核。内部审核发现1个不符合项，制定了相关的预防纠正措施，并在规定时间内，完成整改工作，不符合项已关闭。 公司于2020年09月10日，开展了测量体系管理评审，会议由总经理王新江主持，管代张燕汇报了体系运行两年来的情况。管评会上肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系中存在的计量器具的管理上的薄弱环节，落实了整改。 | 管理层、行政部、生产部、销售部、采购部、 | 建议项2 |
| 11 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业对已确认的测量过程进行定期监视控制,按照计划频次进行持续监视。抽查《产品出厂称重检验测量过程监视统计记录表》显示:2019年10月到2020年9月对“产品出厂称重检验测量过程”进行了持续监视，测量数据均满足测量过程的技术要求。见附件：产品出厂称重检验测量过程监视记录及均值-极差控制图。 | 生产部（生产车间、检测中心） | 否 |
| 12 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？是否制定纠正措施？验证是否满足要求。 | 8.3不合格控制 8.4改进 | 2019年监督审核没发现不符合项，提出2项建议项。公司对提出的建议项很重视，确认公司能按其预防纠正措施认真进行自查自纠，能不断完善体系的管理。 | 管理层/行政部/生产部 | 否 |
| 13 | 强制检定，法定计量单位使用。 | 计量法制要求 | 企业45台件测量设备列入计量确认，规定了3台测量设备列入强制检定。查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本正确。 | 行政部/生产部/生技部/销售部 | 否 |
| 14 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司证书是否用于企业形象广告宣传：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于1）公司开发市场，企业形象广告宣传；2）顾客的要求，企业自身素质的提升；3）企业招投标加分。 | 生产部/行政部/销售部 | 否 |
| 15 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电，2019年生产用电耗为0.015万吨标准煤，水耗300吨，。不是重点耗能企业。 | 行政部 | 否 |
| 16 | GB17167－2006要求配置能源计量设备？ | 4.3能源计量器具配备要求 | 用能单位配备的电表、水表准确度等级满足标准要求。 | 行政部 | 否 |