编    号：0080-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：__安徽宏远仪表有限公司__

审核员：王常宁___________审核日期： 2020年09月03日 上午至2020年09月04日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解企业建立测量管理体系一年来的运行情况？ 企业组织机构有否变更？产品有否增加？ | 4.总要求 | 企业建立测量管理体系一年来运行正常有效，公司管代刘庙有参加本次审核首次和末次会议，并在会上发言。公司领导对企业建立测量管理体系及对测量设备的计量工作重视，对因不满足计量要求而带来的质量风险认识清楚。 企业计量职能部门是综合部和技术部，能履行职能职责对体系运行进行管理和协调。 一年内，企业组织机构无变动，产品无变化。 | 管理层、综合部、技术部、生产部、市场部、研发部 |  |
| 2 | 企业的产品质量、是否持续满足顾客的测量要求？企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 6.2信息资源 8.2.2顾客满意 | 通过对顾客满意度调查来证明顾客的测量要求得到满足。查：2020年6月30日发放内部顾客满意度调查表5份，内部顾客满意率98%；抽查2020年度外部顾客对产品质量满意度调查，满意率达95%以上。 企业产品质量稳定，销售逐年增加，在产品质量、安全、现场管理等方面未有顾客投诉。 | 管理层、综合部、技术部、生产部、市场部、研发部 |  |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量和考核？查考核记录。 | 5.3质量目标 | 公司制定了计量方针及4项质量目标，可测量，技术部对各部门进行统一考核。公司制定了“2020年计量工作质量目标计划”。查：2020年（1~6）月计量工作质量目标完成统计表，各部门都能按照计划要求完成目标任务，其中测量设备确认合格率100%，计量人员培训计划按时完成。技术部对目标的完成情况进行了汇总考核。 | 管理层、综合部、技术部、生产部、市场部、研发部 |  |
| 4 | 企业人员对测量体系中规定的职责是否能履行？是否组织了测量人员能力培训？ | 6.1.1人员职责 6.1.2能力和培训 | 各部门基本能履行在测量管理体系中的职责。技术部负责体系中测量过程和测量设备的管理运行工作，综合部负责测量管理体系内审管评培训工作及文件资料管理。 企业制定了2020年人员培训计划。抽查：2020年培训计划，2020年4月17日测量管理体系内审和管评相关内容学习，有参训人员名单，培训记录表，能按照培训计划要求完成培训任务。 | 管理层、综合部、技术部、生产部、市场部、研发部 |  |
| 5 | 核对2-3个记录，是否按程序要求对记录实施管理。记录信息量是否完整？编号、依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 抽查记录报告：1、水表出厂检验报告5份，表格信息量完整，有检测器具名称，检测项目、技术标准要求、检测结果等记录；2、抽查进货验证记录表4份，有进货名称，标准要求，验证项目和验证结果，记录完善。 记录信息量完整，使用计量单位正确，报告记录按程序文件规定对记录实施管理，保存期三年。 | 技术部、生产部 |  |
| 6 | 抽查企业(2-3)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 查：公司测量设备均由深圳华科计量检测技术有限公司校准，证书由技术部保存。 抽查：编号FM-01-02电子台秤于2020年05月26日由深圳华科计量检测技术有限公司进行校准，证书编号：HK05200529318；编号LS-01-02游标卡尺于2020年05月26日由深圳华科计量检测技术有限公司进行校准，证书编号：HK05200529317。测量设备使用环境条件满足要求。 抽查的6份测量设备校准证书均在有效期内，填写规范，符合要求。详见《量值溯源抽查记录表》。 | 技术部、生产部 |  |
| 7 | 是否对外部供方（服务方）信息进行了收集，进行合格供方评审？ | 6.4外部供方 | 查：公司提供的《合格供方名单》 ，公司对提供测量设备的合格供方、提供测量检测的外部服务方进行动态管理，有合格供方和服务方名单、资质及评价记录。抽查：深圳华科计量检测技术有限公司资质满足要求。中国认可国际互认校准实验室CNAS L8465。 | 技术部、生产部 |  |
| 8 | 是否对重要测量过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3.1测量不确定度 | 查：对计量特征突出的电池进厂检测测量过程进行了测量不确定度评定，评定方法正确。见附件“电池开路电压检验测量过程不确定度评定”资料。 | 技术部、生产部 |  |
| 9 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 公司于2020年4月20日，单独组织了公司测量管理体系内部审核。内审组对公司包括管理层在内的5个职能部门进行了全要素的审核。本次内部审核提出1项不符合项，已完成整改，内审组经过验证同意关闭不符合项。 公司于2020年5月19日，组织了测量体系管理评审，公司总经理钱军参加会议，管代刘庙有主持评审，测量管理体系职能部门领导参加评审会议。会议对公司内审和体系运行过程中发现的问题，预防措施落实和完成情况，提出评审报告。管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求，为企业的健康发展起到了积极作用。 | 管理层、综合部、技术部、生产部、市场部、研发部 |  |
| 10 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 8.4改进 | 上年度初审时开出1项不符合项，公司对提出的不符合项很重视，已对不符合项进行整改，制定了“测量设备间隔管理程序”，填写了“间隔确认评审记录表”。经本次现场审核，确认公司对上年度外部审核中发现的问题，能及时整改并制定了纠正措施，能认真进行自查自纠，同意关闭上年度监督审核发现的不符合项。 | 管理层、综合部、技术部、生产部、市场部、研发部 |  |
| 11 | 强制检定，法定计量单位使用。 | 计量法制要求 | 企业10台件测量设备列入计量管理，没有强检计量器具。 记录表格、报告中法定计量单位书写基本正确。 | 技术部、生产部 |  |
| 12 | 公司对标志的使用，符合标准和规定。公司测量管理体系认证证书用途：对企业产品招投标有哪些帮助？ | 认证证书标识的使用 | 公司对标志的使用，符合相关标准和规定。公司测量管理体系认证证书用于企业形象宣传；招投标加分；顾客的要求，企业自身素质的提升。 | 综合部、市场部 |  |
| 13 | 企业能源品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业2019年用电 44805 kw/h、水156t，不是重点耗能企业。 | 综合部 |  |