## 监控记录
附录C 测量过程监视方法、监视记录及控制图
过程名称： |  | 介电强度试验承受电压测量过程 |  |  |  | 承受电压 |  | ±3% |  | 最大允许误差： |  | ±1%
测量仪器： |  | 耐电压测试仪 |  |  | 测量范围: |  | （0-5）kV |  |  | 最大允许誤差： |  | 0.4%
核查标准： |  |  |  |  | 被测物件
日 期： |  | 2019-09-16 | 2019-09-24 | 2019-10-09 | 2019-10-21 | 2019-10-29 | 2019-11-15 | 2019-11-26 | 2019-12-12 | 2019-12-28 | 2020-01-08 | 2020-01-16 | 2020-03-03
测 量 值 | 1 | 2.041 | 2.025 | 2.093 | 2.019 | 2.041 | 2.058 | 2.08 | 2.059 | 2 | 2.041 | 2.089 | 2.041
| 2 | 2.052 | 2.079 | 2.002 | 2 | 2.052 | 2.069 | 2.052 | 2.028 | 2.008 | 2.029 | 2.082 | 2.052
| 3 | 2.062 | 2.001 | 2.067 | 2.062 | 2.012 | 2.088 | 2.036 | 2.09 | 2.038 | 2.056 | 2.028 | 2.062
| 4 | 2.056 | 2.003 | 2.055 | 2.056 | 2.056 | 2.08 | 2.056 | 2.006 | 2.056 | 2.056 | 2.056 | 2.056
| 5 | 2.06 | 2.004 | 2.064 | 2.045 | 2.06 | 2.008 | 2.09 | 2.058 | 2.06 | 2.06 | 2.088 | 2.06
平均值(X) |  | 2.0542 | 2.0224 | 2.0562 | 2.0364 | 2.0442 | 2.0606 | 2.0628 | 2.0482 | 2.0324 | 2.0484 | 2.0686 | 2.0542
全距（R) |  | 0.021 | 0.078 | 0.091 | 0.062 | 0.048 | 0.08 | 0.054 | 0.084 | 0.06 | 0.031 | 0.061 | 0.021
| X | 2019-09-16: 2.049; 2019-10-09: UCLx=X+A2R; 2019-10-29: 2.0823; 2019-11-26: A2; 2019-12-12: 0.577; 2020-01-08: 注： 1）每次测量数据不少于三个。 2）每组测量数据数量应统一。
| R | 2019-09-16: 0.057583; 2019-10-09: LCLx=X-A2R; 2019-10-29: 2.0158; 2019-11-26: D3; 2019-12-12: 0
|  |  |  | UCLr=D4R |  | 0.12173 |  | D4 | 2.114
|  |  |  | LCLr=D3R |  | 0
X均值 |  | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049 | 2.049
UCLx |  | 2.0823 | 2.0823 | 2.0823 | 2.0823 | 2.0823 | 2.0823 | 2.0823 | 2.0823 | 2.0823 | 2.0823 | 2.0823 | 2.0823
LCLx |  | 2.0158 | 2.0158 | 2.0158 | 2.0158 | 2.0158 | 2.0158 | 2.0158 | 2.0158 | 2.0158 | 2.0158 | 2.0158 | 2.0158
R均值 |  | 0.057583 | 0.057583 | 0.057583 | 0.057583 | 0.057583 | 0.057583 | 0.057583 | 0.057583 | 0.057583 | 0.057583 | 0.057583 | 0.057583
UCLr |  | 0.12173 | 0.12173 | 0.12173 | 0.12173 | 0.12173 | 0.12173 | 0.12173 | 0.12173 | 0.12173 | 0.12173 | 0.12173 | 0.12173
LCLr |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
由以上数据总得控制图
判 | 均值、极差控制图状态正常，耐受电压测量过程中未出现非正常变异
定 | 若有任何一个X值及R值在管制上下限外则不可接受
| 判定者： | 2019-09-24: 李阳; 2019-12-12: 审核：; 2019-12-28: 姜丽