编     号：0127-2019

现场审核记录

企业名称：浙江力措电气有限公司

审核员：_______________________  审核日期：2019年09月25日至2019年09月26日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核 部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？最高管理者的职责？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表徐旭敏为企业副总经理。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门技质部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原料（外购、外协件）的检验、生产过程质量控制和产品出厂检验，满足要求。 企业通过体系文件的实施和质量目标的考核来保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者 代表 技质部 办公室 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是技质部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者5项职能。计量职能部门的19项职能。 企业把生产过程质量控制和产品出厂检验等测量过程列入测量体系管理。 | 管理者 代表 技质部 办公室 | 否 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 技质部已组织识别企业生产过程、产品出厂检验的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。企业产品质量较好，在产品质量、物料交接、能源、安全、环保、现场管理等方面，一直未有顾客投诉及纠纷。 | 管理者 代表 技质部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查LC/MM-2019《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及7项质量目标一致，有具体指标可测量，企业规模较小，未分解，每月由技质部统计、考核，已统计至8月份，都均能达标。 | 技质部 办公室 | 否 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2019年8月25日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由公司总经理郑丽丹主持，由副总经理兼管代徐旭敏汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。 | 管理层 技质部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业制定了测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。综合管理部制定了各类人员能力要求，编制了测量人员情况一览表，体系相关人员13人，有效人员57人。抽查了企业制定的2019年测量管理体系员工培训计划表，按培训项目进行分类，有全员学习时间表，有培训签到表，有培训记录，通过考试及口头提问的方式对培训效果进行评价，满足目标要求。 | 技质部 办公室 | 否 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量体系控制程序共20个LC/MP（01-20）-2019《测量管理体系程序文件》已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求，文件有效、受控。查企业产品执行标准为GB14048.1-2012《低压开关设备和控制设备 第一部分总则》，JB/T3135-1999《镀银软圆铜线》、GB/T 4910-2009 《镀锡圆铜线》、GB/T16935.3-2016《低压系统内设备的绝缘配合第三部分：利用涂层、罐封和模压进行防污保护》、 GB/T 16935.5-2008 《低压系统内设备的绝缘配合 第5部分：不超过2mm的电气间隙和爬电距离的确定方法》、GB 11032-2010《交流无间隙金属氧化物避雷器》、GB 1984-2014 《交流高压断路器》等，文件已受控，有受控标识。符合要求。 | 技质部 办公室 | 否 |
| 8 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 企业编制了LC/MP-07-2019《测量软件管理控制程序》，有关对测量软件的管理要求做了规定。企业目前暂无测量软件，满足要求。 | 技质部 | 否 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识? 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 | 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 6.2.4标识 | 公司编制了LC/MP-10-2019《测量设备管理控制程序》、LC/MP-09-2019《封印和标识管理控制程序》、LC/MP- 11-2019《测量设备环境管理控制程序》中规定了对测量设备的管理、测量设备计量确认标识管理、测量设备的使用环境的要求，企业规定了原材料（外购件）进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验等测量设备列入体系管理，技质部负责测量设备全过程管理。编制了《测量设备管理台账及计量确认计划》，按计量确认计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有10台件（按A、B、C类）测量设备。测量设备按A、B、C类分类管理。企业的测量设备均处于有效的合格状态，并有计量确认状态标识。 抽查:MOA-30氧化锌避雷器检测仪，校准日期2019年8月23日，有效期至2020年8月22日；TCD-9302局部放电测试仪，校准日期2019年2月22日，有效期至2020年2月21日。现场在用的测量设备的计量确认合格标识完好，台账信息和证书一致，满足要求。 | 技质部 | 否 |
| 10 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业对列入体系管理的测量设备规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 | 技质部 | 否 |
| 11 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编制的LC/MP-15-2019《测量设备计量确认间隔管理控制程序》中规定了对测量设备的计量确认间隔调整规定，企业目前暂无需要调整间隔的测量设备。 | 技质部 | 否 |
| 12 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业建立了LC/MP-13-2019《测量设备计量确认管理控制程序》，对测量设备的调整控制做出了规定，符合标准的要求。目前企业没有需要封印的测量设备。 | 技质部 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业编制的LC/MP-16-2019《测量过程设计和实现控制程序》中规定了测量过程设计和实现控制的管理控制要求，识别了顾客、组织和法律法规的要求，企业共识别7个重要测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。符合要求。 企业对重要测量过程分重要进行了高度控制管理。检查了(YH5WR-17/46)金属氧化物避雷器量检测过程；原料芯体性能测试、成品性能测试；持续电流试验（全电流、阻性电流）、出厂性能检测（直流参考电压 U1mA、0.75U1mA下泄漏电流测试、工频1mA参考电压试验、局部放电试验、绝缘电阻试验）等测量过程,规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 详见直流参考电压kV（U1mA)检测过程的《测量过程控制抽查表》。 | 技质部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制的LC/MP-17-2019《测量不确定管理控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。现场重点抽查了直流参考电压kV（U1mA)检测过程、轴承外径测量过程，测量过程不确定度评定方法正确，见附件直流参考电压kV（U1mA)检测过程《测量不确定度评定报告》。 | 技质部 | 否 |
| 15 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准。外部服务方一家：温州市计量技术研究院，量值溯源符合要求。详见《测量设备溯源抽查表》。 | 技质部 | 否 |
| 16 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。 | 管理者 代表 技质部 | 否 |
| 17 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业技质部采取《内部顾客满意度信息统计表》的方式对内部顾客进行满意度调查，内部满意度目标90%，实际为97%分，内顾客的计量要求均能满足顾客要求 。 | 技质部 | 否 |
| 18 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2019年8月15日，组织了公司测量管理体系内部审核，对公司所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了1个不符合项，并在规定的时间里完成了整改。 | 管理者 代表 办公室 技质部 | 否 |
| 19 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制的LC/MP-18-2019《审核和监视管理控制程序》中规定了测量体系监视控制要求，对列入体系管理的重要的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。企业对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视。见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 技质部 | 否 |
| 20 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业的不合格测量体系的控制是采取测量体系内审、监视，对内审过程中发现的不符合项能查找原因，列出不符合项及纠正措施整改单，按期整改关闭。 企业对不合格测量体系、不合格测量过程及不合格测量设备的控制已在LC/MP-19-2019《不合格测量管理程序》里做了明确规定，目前未出现不合格测量过程及不合格测量设备。 | 技质部 | 否 |
| 21 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业编制的LC/MP-20-2019《持续改进控制程序》中规定了纠正措施和预防措施控制管理要求，纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 | 技质部 办公室 | 否 |
| 22 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 | 查：相关部门的文件、记录中的法定计量单位基本能规范使用法定计量单位，满足要求。企业强检计量器具共8台，均已检定合格，无定量包装产品。 | 技质部 办公室 技质部 | 否 |