编     号：0127-2019

现场审核记录二

企业名称：浙江力措电气有限公司

审核员：      崔秀琴                     审核日期：2019年9月25日~9月26日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 |  | 审核部门 |  | 是否列入 不符合项 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ |  | 5.1 计量职能 |  | 询问技质部、生产部、供销部等相关人员基本清楚本部门计量职能，原材料检验、生产过程检验、产品出厂检验人员基本清楚自己的工作职责。 |  | 技质部 生产部 供销部 |  | 否 |  |
| 2 | 组织如何规定纳入测量管理体系的测量过程和测量设备是否考虑不符合计量要求而带来的风险。 |  | 5.2 以顾客为关注焦点 |  | 查《测量过程及控制一览表》，企业对涉及到国际标准或国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求一一进行了识别共有7个重要测量要求。抽查企业产品执行的GB11032-2010《交流无间隙金属氧化物避雷器》GB 1984-2014《高压交流断路器》GB/4019-2009《 镀锡圆铜墙铁线》 ，标准受控，均为现行有效。 |  | 技质部 生产部 供销部 |  | 否 |  |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 |  | 5.3质量目标 |  | 企业制定了企业计量工作方针及7项计量工作目标，目标可测量。 企业制定了质量目标分解表。2019年已由技质部统计考核，均达标。 |  | 技质部 |  | 否 |  |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 |  | 6.2.1程序 |  | 查：技质部产品执行的标准清单，GB11032-2010《交流无间隙金属氧化物避雷器》、CB1984-2014《高压电流断路器》、LC/MM-2019《测量管理体系程序文件》文件齐全，现行有效且已受控。 各类文件中计量单位使用正确。 |  | 技质部 |  | 否 |  |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3记录 |  | 企业编制了LC/MP-08-2019《测量记录控制程序》。 查：进货检验记录单，编号QR/LC-8.2.4/1B-02进货检验记录，产品名称-避雷器、零部件名称-硅橡胶型号规格、送检数、抽检数、验收依据、抽样方案等。记录清楚无涂改。检验员：连建威。 查：生产车间高压避雷器出厂检验记录单,记录单编号QR/LC-8.2.4/2B-01型号规格-YH5WR-17146、生产批号-190801、送检数、合格数、不合格数、返工数量、电气性能试验、持续电流试验、检验员签署完正。表格设计规范、信息量齐全, 查：企业由浙江方圆检测集团股份有限公司的检测报告；报告编号：16011911162。产品名称GDY型高压验电器有型号等级、检测类别、技术参数、频率、批号额定电压、额定电流等检测项目 企业由浙江方圆检测集团股份有限公司的检测报告；报告编号：160119116159，产品名称 高压短路接地棒。有型号等级、检测类别、技术参数、频率、批号额定电压、额定电流等检测项目 记录清楚无涂改。规定了保存期限三年，符合要求. |  | 技质部 生产部 |  | 否 |  |
| 5 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 |  | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 |  | 查：测量设备台账已对测量设备进行ABC分类管理。监视和测量设备台帐共10台，所有测量设备均送法定计量检定机构及有资质的校准机构检定校准。 查：生产部（车间）局部放电测试仪，型号TCD-9302编号CB190802662，校准日期2019年2月22日，有效期2020年2月21日，，现场测量设备计量确认合格标识齐全。 查:生产车间使用的工频高压试验变压器,数显温控仪，型号:YSSB-10KVA/150KV、编号CB190202163，校准日期2019年6月22日，有效期2020年6月21日，周期12个月，现场测量设备计量确认合格标识齐全。 抽查：技质部使用的兆欧表，型号ZC48-2，编号006，测量范围（0-100000）MΩ，精度20级未纳入测量体系台账管理，未检定不符合6.3.1测量设备的要求。 测量设备使用环境条件满足要求。 |  | 技质部 生产部 |  | 次要 不符合项 01 |  |
| 6 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ |  | 6.4 外部供方 |  | 企业建立了《测量管理体系管理文件》，有关外部供方管理的内容在手册中做了规定。 供销部及技质部负责建立测量设备合格供方名录，对提供服务具备相应资质的温州市计量技术研究院进行了评价。 |  | 供销部 技质部 |  | 否 |  |
| 7 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 |  | 7.1.计量确认 |  | 企业建立了《检测能力及测量设备计量确认明细表》来进行检测能力分析，对测量设备确认进行验证，提供了《计量确认过程验证记录表》。 重要测量过程导出计量要求并进行了验证。查：“直流参考电压kV（U1mA)检测”过程导出计量要求正确，测量设备验证方法正确。详见《计量要求导出和计量验证记录表》。 |  | 技质部 |  | 否 |  |
| 8 |  | 部门对测量过程是如何管理的？测量过程识别？分类？如何保证关键测量过程受控？ |  | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总分类，共识别7个重要的测量过程，覆盖了产品的生产过程，企业对“直流参考电压kV（U1mA)检测”过程，编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制，详见《测量过程控制监视记录表》及附件。 |  | 技质部 生产部 |  | 否 |
| 9 |  | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ |  | 8.2.2顾客满意 |  | 企业技质部采取《外顾客满意度信息统计表》的方式对外部顾客进行满意度调查，内部满意度目标为90%，实际为97%，外部满意度目标为90%，实际为95%满足要求。 |  | 技质部 供销部 |  | 否 |
| 10 |  | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ |  | 8.3不合格控制 |  | 企业编制了LC/MP-19-2019《不合格管理控制程序》，文件规定对出现的不合格测量过程，对发现的不合格进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录，符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。 |  | 技质部 生产部 |  | 否 |
| 11 |  | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ |  | 8.4改进 |  | 企业编制了LC/MP-20-2019《持续改进程序》，对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 |  | 技质部 生产部 |  | 否 |
| 12 |  | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 企业能源管理情况. |  | GB17167-2006 |  | 企业主要耗能为水和电； 2019年水电合计约耗能3.2吨标煤，不是重点耗能企业。企业的电、水表管理由供电、供水单位监督管理，企业配备一级电能表一块，准确度等级0.5级，一级水表一块准确度等级2级，满足标准要求。 |  | 办公室 |  | 否 |