编号：0169-2020

现场审核记录

企业名称： 莱州市霸力石油机械有限公司

审核员：   刘复荣

审核日期： 2020年9月5日下午至2020年9月7日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了BLSYJXCL-SC-2020《测量管理体系质量手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责。询问技术科唐军耀，清楚本部门及自己的职责。 | 办公室 销售科 供应科 质检科 技术科 生产科 | 否 |
| 2 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制了BLSYJXCL-WJ06-2020《文件管理程序》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。 查质检科执行的检验标准GB/T230.1-200 9金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法及BL/QD-07-26-2018材料试验规范受控、现行有效。 | 质检科 技术科 生产科 | 否 |
| 3 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了BLSYJXCL-WJ07-2020《软件管理程序》，其中规定了对软件的控制要求。 查“检测软件台账”，包括发那科Oi-MC系统在内共有软件19套。查“检测软件准确性和可追溯性定期评定检查表”，其中对检测软件在用状况、检测/校准采用标准和方法、工作环境的符合性、电脑保密性措施有效性等进行了考核评定。 | 质检科 技术科 生产科 | 否 |
| 4 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了BLSYJXCL-WJ08-2020《记录管理程序》,其中规定了对记录的控制要求。 查质检科的“硬度检测报告”1份，记录序号；R2004-3,产品炉号：Y105-7084；热处理类型：渗碳淬火，检验日期：2020年4月3日，检验设备：HR-150A洛氏硬度计，检验依据的标准：GB/T230.1金属材料 洛氏硬度试验 第1部分：试验方法。检验记录保存期限10年。 | 质检科 技术科 生产科 | 否 |
| 5 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 企业编制了BLSYJXCL-WJ09-2020《标识管理程序》,规定了标识的控制要求。 查加工二车间使用的公法线千分尺，已由“莱州市计量测试所”检定,证书编号：C3-2020 0326012，检定日期:2020年03月26日。又查《测量设备计量确认明细表》，已经对该设备进行了计量确认，已在设备上粘贴了计量确认标识。 | 供应科 质检科 生产科 | 不符合02 |
| 6 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量 设备 | 企业编制了BLSYJXCL-WJ10-2020 《测量设备管理程序》、BLSYJXCL-WJ13-2020《计量确认管理程序》，其中规定了测量设备的维护管理及溯源和受控要求。 企业有99台测量设备纳入了测量管理体系，建立了《测量设备台账》，测量设备的管理和溯源符合要求。 查质检科出厂编号：27880；型号规格：（50-75）的千分尺已由“莱州市计量测试所”检定；检定日期：2020年03月23日；检定证书编号：C3-20200323201 查质检科使用的出厂编号:99291，型号规格:Ra(6.3-0.012)μm的表面粗糙度比较样块,已由“莱州市计量测试所”校准,校准日期:2020年04月13日，证书编号：C6-20200413001。 测量设备量值均溯源至法定计量机构，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 供应科 质检科 技术科 生产科 | 否 |
| 7 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编制了BLSYJXCL-WJ11-2020《环境管理程序》，规定了对环境的控制要求。 查检验室，检验尺寸使用的平板对环境温度要求20±8℃，温度变化<2℃/h，但现场未见温湿度表，不符合认证审核准则条款号：“6.3.2环境”的要求。 | 质检科 生产科 | 不符合01 |
| 8 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.计量 确认 | 企业编制了BLSYJXCL-WJ15-201《测量过程设计和实现控制程序》，建立了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》，对测量过程进行了管理，识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求，识别测量过程要素和控制限，对测量过程进行了分类管理。 企业建立了BLSYJXCL-WJ13-2020《计 量确认管理程序》以及BLSYJXCL-WJ09-202 0《标识管理程序》。 查测量设备计量确认明细表，对（50-75）mm的千分尺进行了计量确认，确认日期为2020年4月16日，符合要求。 | 质检科 技术科 | 否 |
| 9 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编制了BLSYJXCL-WJ14-2020 《计 量确认间隔管理程序》，BLSYJXCL-WJ10-20 20《测量设备管理程序》。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质检科 技术科 | 否 |
| 10 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编制了BLSYJXCL-WJ10-2020《测量设备管理程序》、BLSYJXCL-WJ13-2020 《计量确认管理程序》、BLSYJXCL-WJ14-2 020《计量确认间隔管理程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 质检科 技术科 生产科 | 否 |
| 11 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程 | 企业编制了BLSYJXCL-WJ13-2020 《计量确认管理程序》及《测量过程及控制一览表》，共36个测量过程，其中5个关键过程，16个重要过程，15个一般过程。 查技术科对过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，其中关键测量过程为：内花键齿轮外径测量过程；编制了“内花键齿轮外径测量过程控制规范”，按照控制规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行了控制。 查编号为2001的“计量确认过程验证记录表”1份，已对用（50-75）mm的千分尺进行的内花键齿轮外径测量过程的计量确认进行了验证，验证方法为准确度比较法，验证方法正确，验证日期为2020年4月6号，符合要求。 | 质检科 技术科 生产科 | 否 |
| 12 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了BLSYJXCL-WJ16-2020 《测量不确定度管理程序》，满足标准要求。 抽查高度控制测量过程《内花键齿轮外径测量不确定度评定报告》。见附录A《内花键齿轮外径测量不确定度评定报告》。 | 质检科 | 否 |
| 13 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业测量设备委外送检到2个机构进行检定校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 抽查出厂编号：0000028323000016；型号 /规格：2500的覆层测厚仪。其检定证书编号：长一 检字第 2001179；检定日期：2020年5月6日；测量设备量值均已溯源到SI单位，符合要求。见《测量设备溯源抽查表》 | 质检科 | 否 |
| 14 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客 满意 | 企业编制了BLSYJXCL-WJ02-2020 《顾客满意管理程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 2020年6月企业对顾客的满意度进行了调查，分别发出内、外部顾客满意度调查表6份和3份，收回9份。客户满意度为98.77% | 销售科 质检科 | 否 |
| 15 | 企业每年进行几次测量管理体系内审？单独内审还是结合内审？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年6月15日-6月16日，单独组织了企业内部的测量管理体系审核，对企业六个部门进行了全要素审核。 | 质检科 技术科 | 否 |
| 16 | 企业是否对测量体系监视形成文件？是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管 理体系的 监视 | 企业编制了BLSYJXCL-WJ18-2020《体系审核和监视管理程序》文件，其中规定了测量管理体系监视控制要求。 对列入体系管理的测量设备和计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。 | 质检科 技术科 | 否 |
| 17 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查“检验报告”1份，报告编号：NO.JD0037 -2020；样品名称：内衬油管；检验日期：2020年5月15日-2020年5月18日，计量单位使用情况符合要求。 企业建立了“测量设备台账”其中强制检定设备9台。 | 技术科 质检科 办公室 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 公司主要耗能品种为水和电。 2019年能耗为：水：6300吨；电：520000kWh；共消耗6.93吨标煤。公司不是重点用能单位。 | 生产科 | 否 |