[image: image1.png]



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.  


受理编号：0128-2019
测量设备溯源抽查表
	企业
名称
	温州优俊电气科技有限公司
	审核员
	崔秀琴

	部门
	测量设备
名称
	型号
规格
	设备
编号
	测量设备
准确度级
	测量标准装置
准确度等级
	检定/校准
机构
	检定/校准日期
	 符合打√
不符合打×

	品质部
	锌层测厚仪
	TT220
	CB190802762
	±3%H
	标准厚度块
	温州市计量技术研究院
	2019.8.6
	√

	品质部
	多功能冲击电流发生器
	CJL2-100KA
	2017DL0120
	1.5级
	多功能校准器5520A

MPE:±(150ppm输出+600μV)

分流器 ±5%
	温州市计量技术研究院
	2019.4.19
	√

	品质部
	工频高压试验变压器
	YSSB-10KVA/150KV
	CB190802760
	1.5级
	多功能数显千伏表

交流:  MPE:±1%
±2个字

直流: MPE:±0.5%
±2个字
	温州市计量技术研究院
	2019.8.22
	√

	品质部
	高压回路测试仪
	HL-100A
	CB190802759
	±5%
	大电流直流电源标准电阻器 DR-2
10μΩ-100μΩ:
MPE:±0.2%

100μΩ-19mΩ:

MPE:±0.1%


	温州市计量技术研究院
	2019.8.22
	√

	品质部
	局部放电测试仪
	TCD-9302
	CB190802763
	±5%
	多功能数显千伏表GF-2

交流: MPE: ±0.1%±2个字
直流: MPE:±0.5%
±2个字
	温州市计量技术研究院
	2019.8.22
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	审核综合意见：

该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行检定、校准，送到温州市计量技术研究院。查5份测量设备检定、校准证书、校准证书全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。


	审核日期：2019年9月26日下午—27日 
审核员签字：                                                     部门代表签字：



