编号：0099-2018-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 江苏法尔胜新型管业有限公司 | 审核员 | 李政阳 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 |  符合打√不符合打× |
| 质量管理部 | 数显卡尺 | LS09-060 | (0-150)mm | ±0.02mm | 量块：5等 | 江阴市计量测试检定所 | 2020.6.22 | √ |
| 质量管理部 | 双金属温度计 | TT06-001 | (0-200(℃ | 1.5级 | 标准水银温度计：二等 | 江阴市计量测试检定所 | 2020.6.22 | √ |
| 生产部 | 压力真空表 | FP05-022 | (-0.1-0)MPa | 2.5级 | 数字压力表：0.2级 | 江阴市计量测试检定所 | 2020.4.22 | √ |
| 质量管理部 | 高阻计 | 008 | ZC46A | 10级 | 数显高压表：（0-20）kV/±1% | 机械工业电工仪器仪表产品质量检测中心（上海）机械工业第二计量测试中心站 | 2020.7.15 | √ |
| 质量管理部 | 电子吊秤 | FM-01 | 0CS-5t | Ⅲ级 | 砝码：M1级 | 江阴市计量测试检定所 | 2020.6.22 | √ |
| 质量管理部 | 游标卡尺 | LS10-008 | （0-300）mm | ±0.04mm | 量块：五等 | 江阴市计量测试检定所 | 2020.6.22 | √ |
| 质量管理部 | 万能角度尺 | JFC-M04 | (0-320)° | ±2’ | 角度块： 2级 | 江阴市计量测试检定所 | 2020.6.22 | √ |
| 审核综合意見：该公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送至法定计量检定机构及有资质的校准机构检定校准，经查7份测量设备证书报告，量值溯源符合文件要求。 |
| C:\Users\wsp\Desktop\微信图片_20180404111305_副本_副本.jpg审核日期：2020年9月7日审核员签字： 部门代表签字： |