编    号：0038-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：陕西华强精密铸造有限公司

审核员：  冷  校       审核日期： 2020年09月25日 上午至2020年09月26日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司规定了6项计量目标。分别是1、在用计量器具送检率100%;2、关键过程测量设备计量确认100%；3、测量过程失控不超过24小时；4、因测量不正确造成产品质量不合格≤2次/年；5、内部顾客满意度达到98%；6、按制定的计划完成所有培训项目，计划执行率100%。质量目标与计量方针一致，目标已分解。查目标完成情况2019年和2020年1月至8月均达到目标要求。企业质量目标因只有三个部门故分解内容与总目标一致，但没有完成情况分析汇总统计表。且目标计算方法可操作性不强，已与企业沟通，再后续工作中进一步明确计算办法。 | 技术质量部、生产经营部、制模车间 | 建议项 |
| 2 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 6.1.2能力和培训 | 企业识别了测量体系相关人员6人，其中专职计量人员4人。编制了测量人员情况一览表。 企业通过《测量管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 企业新增员工近20余人，查综合办公室《2020年计量工作培训计划》，共安排测量管理体系5项培训，包含与新招聘员工对测量管理体系基础知识、仪器仪表、量具使用等有关的培训内容。2020年与测量管理体系有关的培训已完成5项。有培训计划、培训记录、现场考核记录、培训效果评价表等记录。符合要求。 查李智刚力学性能专业2级（中级）资格证书，证书编号：（SL）19183号，发证日期：2019年6月，有效期至2023年6月，发证单位：陕西省理化人员资格鉴定委员会；查尚秀荣金相检验专业2级（中级）资格证书，证书编号：（SL）19021号，发证日期：2019年6月，有效期至2023年6月，发证单位：陕西省理化人员资格鉴定委员会；查缑小亚化学分析专业2级（中级）资格证书，证书编号：（SL）19219号，发证日期：2019年6月，有效期至2023年6月，发证单位：陕西省理化人员资格鉴定委员会；人员资质满足要求。 | 技术质量部、生产经营部、制模车间 | 否 |
| 3 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 企业共有测量设备59台件（12台强检设备）。新增测量设备15台/件（新增强检设备2件）已全部纳入《测量设备台账》。台帐信息内容完整。技术质量部负责测量设备全过程管理。企业设备管理基本符合企业对测量设备的维护管理的要求。 查硬度和光谱仪检验室的温湿度记录，发现配备的温湿度表未送检。不满足7.3.2要求。开出次要不符合项。 有每天记录温湿度值，满足实验室测量环境控制要求。 企业未建立最高计量标准。企业所有测量设备均委外送检到岐山县质量技术监督检测检验所、宝鸡市质量技术检验检测中心等单位进行检定、校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查技术质量部编号B1473布氏硬度计 ，检定日期：2020年7月14日，检定单位：宝鸡市质量技术检验检测中心。查实验室：液压万能试验机编号：012，检定日期：2020年7月14日，检定单位：宝鸡市质量技术检验检测中心。查技术质量部编号：12电子 计价秤，检定日期：2020年6月29日，检定单位：岐山县质量技术监督检测检验所。抽查上述3份及一共10件测量设备（详见《溯源抽查表》的测量设备检定证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。计量标识清晰正确，符合要求。 | 技术质量部、生产经营部、制模车间 | 次要不符合项01 |
| 4 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理程序》文件。 技术质量部负责提供外部服务供方的资质证明，现场重点查岐山县质量技术监督检测检验所，陕法计【2015】610120600号有效期至2020年9月17日。该单位资质目前正在复审中，预计10月份换发新证书。宝鸡市质量技术检验检测中心（陕法计【2018】610120000号有效期至2023年3月7日）的服务供方业绩评价记录，从对供方业绩、供方产品质量、供方服务质量、供方诚信等方面进行评价。评价结论为合格。 | 技术质量部 | 否 |
| 5 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 企业在测量管理手册中规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准和验证。查计量确认记录及计量确认明细表，测量要求识别正确，计量要求导出和验证方法正确，满足计量要求。 抽查计量验证表：方法正确，满足要求。有个别计算错误。已与企业沟通尽快进行完善。无验证不合格测量设备。 | 技术质量部、生产经营部、制模车间 | 建议项 |
| 6 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 企业体系文件规定了测量过程设计和实现控制的程序，识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了255个测量过程档案。《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。其中重要过程97个，一般测量过程158个。 抽查关键控制测量过程《HB32001缓速器定子硬度检测测量过程控制规范》，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 查2020年8月26日编号9，铸造厂金相实验报告单中对检验过程中的重要参数，材料牌号、部位状态、来样编号、产品名称、参数名称及测量值，检验结果、技术要求等内容有详细记录，符合要求。 | 技术质量部、生产经营部、制模车间 | 否 |
| 7 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业体系文件《测量不确定度评定方法》规定了测量不确定度管理控制的程序，文件满足标准要求。 现场重点抽查了《HB32001缓速器定子硬度检测测量过程不确定度评定》方法正确，见附件《HB32001缓速器定子硬度检测测量过程不确定度评定》报告。 | 技术质量部、生产经营部、制模车间 | 否 |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司体系文件规定了审核和监视管理的控制程序。对列入体系管理的97个重要测量过程控制和158个一般的测量过程控制的测量设备计量确认过程，按照《测量过程设计和实现控制程序》规定的频次进行监视。 | 技术质量部、生产经营部、制模车间 | 否 |
| 9 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年6月1日至6月2日，组织了公司测量管理体系内审，分3个组对公司4个部门全要素的审核，开出2不符合项，和2个问题，内审中发现的不符合项及问题均列了整改项。至6月6日不符合项已经全部整改关闭。 企业于2020年6月12日开展了管理评审，会议由公司最高管理者总经理何林岐主持，管理者代表梁田田汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，管理评审结论为：公司测量管理体系有效运行，符合GB/T 19022-2003标准要求。 对公司测量体系相关文件与公司生产/经营过程相结合理解不够、设备操作人员工作责任意识不强。对公司全体员工加强对公司测量管理体系相关文件的培训，提高员工的测量管理意识。计量管理人员深入生产一线较少等3个方面的问题落实了整改部门。 | 管理层技术质量部、生产经营部、制模车间 | 否 |
| 10 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 上次审核共开出三项次要不符合项：①上次审核开出生产部焊接车间气瓶减压器上的一块压力表（无号）未送检的整改情况：已于将焊接气瓶减压器上的压力表送岐山县质量技术监督检测检验所进行了检定，有效期至2020年1月16日，由于焊接机停用该氧气压力表目前已封存。提供了封存单。符合要求。②公司体系运行较短，内审的人员没有测量管理体系内审员证书的整改：因受今年新冠肺炎影响，尚未完成内审员培训，经与北京国标联合认证公司联系定于2020年10月参加内审员培训。已办理相关报名手续。附该公司情况说明。 ③校准服务方岐山县质量技术监督检测检验所，宝鸡市质量技术检验检测中心，未进行识别，评价的整改：已收集岐山县质量技术监督检测检验所，宝鸡市质量技术检验检测中心等测量服务供方的资质，并分别从供方业绩、供方产品质量、供方服务质量、供方诚信等方面进行评价打分，并颁布了2020年《测量设备服务供方名录》。 经审核组本次现场审核，通过对纠正措施工作的实施、完成情况跟踪及有效性进行现场查验，确认公司初次审核中确定的3个不符合项，所采取的纠正措施及时、正确，完成情况良好并持续有效。同意关闭3个不符合项。 经验证，企业对外审和内审过程中发现的不符合项均能查找原因，按期整改关闭。 查公司2019年6月1日H QJZ/JL-P-04《纠正（预防）措施表》，有信息来源、不合格特性描述，有原因分析，处置方案，不合格品处置结果，预防（纠正）措施，实施情况，效果验证，分析人员等内容。符合要求。 查编号HQJZ-JL-02《1-7月废品汇总明细表》、编号H/QJL-57《不合格品处置单》的内容包括零件号、不合格原因及分析、图号、数量、纠正措施等内容。符合要求。 | 技术质量部、生产经营部、制模车间 | 否 |
| 11 | 强制检定 | 计量法制要求 | 企业有10台设备为强制检定设备。实现定点、定周期检定。随机抽查2件强检设备，均满足要求。 查：空压机用05148815H号压力表，检定日期：2020年6月26日，检定单位：宝鸡市质量技术检验检测中心。查：生产经营部贸易结算用电子计价秤编号：15072366，检定日期：2020年6月29日，检定单位：岐山县质量技术监督检测检验所。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。 | 技术质量部、生产经营部、制模车间 |  |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要能源为电和水，2019年10月至2020年8月用电量170.2万度； 水2946吨。折算为210吨/标煤（0.02万吨/标煤）。不属于重点用能单位。 | 综合办公室 | 否 |