编   号：0022-2016-2020

审核员现场审核记录(二)

企业名称：安徽景丰纸业有限公司

审核员：李政阳                               审核日期：2020年9月10日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业2台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 7.3.2溯源性 | 查：《测量设备台账》，企业有测量设备122台件，分ABC类管理 抽查实验室编号为JFJYS-23电子天平，JFYS-18多功能温湿度计计量确认合格标齐全、完好，证书与测量设备台账信息一致，溯源情况详见《测量设备溯源抽查表》。 | 技术中心(实验室)、生产部(生产车间） | 01 |
| 2 | 抽查关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计 量确认 | 企业对测量过程进行了识别，采用《测量过程及控制一览表》进行汇总，信息量全，企业将关键测量过程：盘纸定量检测作为关键测量过程。编制了控制规范，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制.测量过程按控制规范规定的频次进行监视。详见《测量过程控制检查表》及附件。使用的测量设备均已检定/校准和验证，验证方法正确，符合要求。详见《计量要求导出与计量验证记录表》。 企业暂无验证不合格测量设备。 | 技术中心(实验室)、生产部(生产车间） | 否 |
| 3 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查：企业对已识别高度控制的关键测量过程盘纸定量检测 测量过程，编制《盘纸定量检测过程控制规范》，测量过程在受控条件进行，测量过程有效控制、监视，记录、监视控制图齐全，完整，见附页：测量过程监视统计记录表及监视控制图。 | 技术中心(实验室)、生产部(生产车间）） | 否 |
| 4 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 对关键测量过程盘纸定量检测测量过程进行了测量不确定度评定。查：盘纸定量检测测量过程测量不确定度的评定方法和结果正确。详见附件《测量不确定度评定报告》。 | 技术中心(实验室)、生产部(生产车间）） | 否 |
| 5 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 查：盘纸定量检测过程，对测量设备进行了计量确认，测量过程按照文件规定要求的频次进行了持续监视，监视方法及监视记录正确。 | 技术中心(实验室)、生产部(生产车间） | 否 |
| 6 | 企业配备的能源计量器具是否满足标准要求？ | GB17167-2006 | 查：企业除供电部门安装的电能表外，自行安装了8台电能表对用电量进行管控，并均进行了检定，符合要求。企业主要耗能为电，蒸汽和柴油。 2019年全年用电9670886.66千瓦时，蒸汽23355.5吨，柴油26.59吨不是重点耗能企业。 | 装备部 | 否 |