编号：0067-2018-2019

审核员现场监督审核记录

企业名称：山东高强紧固件有限公司

审核员：刘复荣                       审核日期：2020年9月11日-9月12日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业测量管理体系中所用的测量设备是否处于有效的校准状态？测量设备的有关信息是否和检定证书、台账信息一致？测量管理体系覆盖的测量过程有效运行所要求的环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 | 查现场测量设备洛氏硬度计，编号0661，型号HR-150A，测量范围（20-70）HRC，校准证书编号:D字第20040105号，校准日期:2020年04月01日，有计量确认合格标识,属于企业自校准，查企业标准洛氏硬度块，证书号LSyd2020- 00958号。符合要求。 查理化计量实验室使用的型号规格为M/SS200A，编号为191031S8的盐雾腐蚀试验箱，有计量确认合格标识，校准日期2019年12月06日。符合要求。 查企业《测量设备台账》，共有测量设备5876台，其中强检设备16台。查质检部编号为Z006，规格型号为CEW-4000的磁粉探伤机，由潍坊市计量测试所校准，法定计量检定机构授权证书号（鲁）法计（2018）37007号），校准证书编号：辐 校字第2018593号。校准日期：2020年4月29日。台账信息和证书信息一致，校准证书填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效，量值溯源符合要求。 查生产部的TS/SGQM4-16-16《温度湿度记录》，温湿度记录规范，环境条件符合要求。 | 生产部 设备部 理化计量实验室 质检部 | 否 |
| 2 | 测量设备是否有计量确认状态标识？抽查两个关键测量过程，测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？ | 7.1.计量确认 | 查《测量过程一览表》中关键过程“连杆螺栓洛氏硬度测量过程”，配备的洛氏硬度计，型号HR-150，校准证书编号D字第20040105，校准日期为2020年04月01日，有效日期2021年03月31日，有确认合格标识。属于企业自校。符合要求。 关键测量过程“挺柱顶面跳动尺寸测量过程”配备的千分表，规格型号（0-1）mm，检定证书编号H009，检定日期为2020年03月10日，有效日期2020年09月09日，有计量确认合格标识。属于企业自校。符合要求。 查《测量设备计量确认明细表》,共对193台/件测量设备进行了计量确认。查连杆螺栓抗拉强度测量中使用的电液伺服万能试验机SHT4106,有计量确认状态标识，查校准证书，编号LX1912118197-001,校准日期2020年03月22日。符合要求。 查《计量确认过程验证记录表》,测量过程为连杆螺栓洛氏硬度测量过程，验证记录编号为175，测量设备名称为洛氏硬度计,验证日期为2020年04月03日，查洛氏硬度计校准日期2020年04月01日。确认表信息记录内容有被测参数名称;技术要求、测量设备的计量特性、验证情况等，信息记录正确，齐全。计量验证方法符合要求。 | 理化计量实验室 生产部 技术部 质检部 | 否 |
| 3 | 抽查1-2人员能力及培训实施情况？ | 6.1人力资源 | 查测量管理体系人员王秀青，获得力学性能专业2级技术资格。证书编号为Q2L2016006。符合要求。 查测量管理体系人员刘伟华获得获得化学分析专业2级技术资格，证书编号：Q2H2016001，符合要求。 查SG-QM4-05-09“职工培训签到表”及“培训后期效果检定记录”，已对热处理、理化计量实验室等12个部门的12名人员进行了关键测量过程相关知识的培训，培训达到目的。 | 质检部 理化计量实验室 综合部 | 否 |
| 4 | 抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。软件识别和确认？ | 6.2.1程序 6.2.2软件 6.2.3记录 | 查GQLJ-GLGF-JL-19001“测量设备周期检定/校准管理规范”，受控有效。 查TS/SGQM4-16-43《测量设备检测软件台账》，共有15件套。定期进行测试，查理化计量室的《计算机检测软件测试记录表》，测试内容为轮廓度和粗糙度测量，测试日期2020年7月13日。测试结果合格，符合要求。 查：理化计量实验室报告编号为20-07-3779，样品名称：螺栓，检测设备：AXIO ZEISS金相显微镜，检测依据编号：GB/T3098.1-2010；GB/T13320 -2007,符合要求。 | 理化计量实验室 生产部 | 否 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个键测量过程，是否编制控制规范进行控制、有效性确认？是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.2测量过程 7.3测量不确定度 8.2.4测量管理体系的监视 | 查《测量过程控制一览表》，共290个测量过程，其中重要过程38个，关键过程43个，新增5个，已对关键和重要过程进行了管控。对测量过程的测量要求进行识别并导出了计量要求，查关键测量过程的《连杆螺栓洛氏硬度测量过程》，按照规范所规定的监视方法、监视要求、失控时的处理措施、记录要求等进行控制。查《连杆螺栓洛氏硬度测量过程控制规范》一份，对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行了监视控制。查《连杆螺栓洛氏硬度测量不确定度报告》一份，评定方法正确，符合要求。 | 生产部 技术部 质检部 设备部 | 否 |
| 6 | 企业测量设备的量值溯源方式是否符合要求？ | 7.3.2溯源性 | 企业建立《卡尺量具检定装置》、《测微量具检定装置》、《指示量具检定装置 》等9项最高计量标准，在企业内部开展长度、温度仪表等测量设备的检定。 查编号为0129的HVS-1000A数显显微硬度计、编号为31311013的电液伺服万能试验机，编号为121361的平面平晶尺等3份测量设备检定/校准证书，填写规范，无遗漏，授权人签章资质有效。企业其他测量设备均委外送检到“宁波格恩计量检测技术有限公司”、“山东省计量科学研究院”、“潍坊市计量测试所”、“深圳市华测计量技术有限公司”、“中国计量科学研究院”、“北京长城计量测试研究所”进行检定、校准量值溯源符合要求。其它详见《测量设备溯源抽查表》。 | 理化计量实验室 质检部 生产部 | 否 |
| 7 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 公司主要耗能品种为水、电、天然气。2019年总能耗为0.46万吨标煤。公司不是重点用能单位。 | 综合部 | 否 |