编     号：0150-2019

现场审核记录

企业名称：克诺尔商用车系统(重庆)有限公司

审核员：________________   审核日期： 2020年09月18日 上午至2020年09月20日 上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司总经理翟平，管理者代表郭庆、质量部负责人胡晓波及测量体系专员刘冬琴、IE部经理黄跃兵、COC2.4项目主管张道琴、COC2.4经理刘燕等人，他们对计量管理的职能理解准确到位，对因不满足计量要求而为质量带来的风险认识深刻。 企业通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门质量部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司已识别出了579个测量过程，其中关键过程159个，高度控制3个，一般测量过程417个，其中：97701210514内六角圆柱头螺钉硬度检测、（0～10）mm位移传感器校准等3测量过程被列为高度控制测量过程。公司有2246台件测量设备，其中32台强检设备，2214件B类测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴。 公司目前管理还存在主要问题是，企业体系刚建立，对标准的理解 和应用还比较陌生，希望公司能够加大对测量管理体系相关知识的培训，加大测量过程的管理力度，提高产品质量，保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表/质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部） | 建议项 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是质量部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者6项职能，管理者代表8项职能。计量职能部门质量部的14项职责。覆盖了标准要求的计量职能。但在文件中对COC等部门的职责规定（缺少不合格控制的职责）已与企业沟通进行了修改完善。 | 管理者代表/质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部） | 建议项 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 质量部已识别顾客的测量要求并导出计量要求、顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。抽样记录详见《97701210514内六角圆柱头螺钉硬度检测测量过程计量要求导出和计量验证记录》内容。 企业产品质量较好，未有顾客投诉。 | 管理者代表/质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部） | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司规定了3项计量目标。分别是：1、在用测量设备送检率100% 2、关键过程测量设备计量确认100%； 3、测量过程失控发现不超过24小时；质量目标与计量方针一致，该目标已通过质量部向其它7个部门进行了分解。查IE与COC目标完成情况2020年一季度和二季度均达到目标要求。 | 质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部） | 建议项 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年9月10日召开了管理评审会，会议由公司最高管理者总经理翟平主持，管理者代表郭庆汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的特种设备用测量设备的专用专管、提高测量结果准确度、优化测量设备成本投入等问题方面的问题落实了整改部门。 | 管理者代表及管理层质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部） | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 6.1.2能力和培训 | 企业识别了测量体系相关人员270人，其中专职计量人员2人。编制了测量人员情况一览表。 企业通过《测量管理体系质量手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 查HR《2020年培训计划汇总表》中已纳入与测量管理体系有关的培训内容。2020年与测量管理体系有关的培训计划2项，已完成2项。培训计划安排较少。已与企业沟通完善。 查刘冬琴内审员证，发证日期2020年05月28日：ISC【N】2136发证单位。北京国标联合认证有限公司。查蔡占内审员证，发证日期2020年05月28日：ISC【N】2137发证单位。北京国标联合认证有限公司。人员资质满足要求。 | HR（人力资源） /质量部 | 建议项 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和其它体系管理文件，手册基本覆盖标准的全部要素，基本满足标准和企业管理要求。 查IE&维修部《MCPV多回路保护阀PFMEA》，产品图号53640400160，评审时间2019年3月7日，变更及验证时间2019年3月29日，有变更标识，评审记录、变更验证报告、风险评估报告等资料，编制、审核、批准为受控有状状态；查质量部Y206906《来料检验作业指导书》量检具的选择原则检验要求中第2条规定全部用1/10原则。建议修改成一个范围要求，已与企业沟通进行修改。 查COC2.4空气处理单元35150202X2000-01《半电控空气处理单元设计任务书》无授权人签字。已与企业沟通完善。 查SAPU装配线设备试运行检查表、Y198972-P1-001《工艺文件编写指引》等技术文件均使用PLM12.0系统进行文件审核及发布。信息完整，符合要求。 | 质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部） | 否 |
| 8 | 企业是否建立了软件台帐，是否进行软件确认 | 6.2.2软件 | IE部是软件的管理部门，该公司暂无与测量有关的测量软件。 | 质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部） | 否 |
| 9 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量设备 6.3.2环境 | 企业规定了97701210514内六角圆柱头螺钉硬度检测、（0～10）mm位移传感器校准测量过程等测量设备，列入体系管理，企业共有测量设备2246台件（32台强检设备）。B类2214件企业编制了《测量设备台账》。质量部负责测量设备全过程管理。企业设备管理基本符合企业对测量设备的维护管理的要求。 查三坐标检测室配备温湿度记录仪表，每天对温湿度进行记录，记录值满足实验室环境控制要求。 查：质量部来料检验测量室，一台编号1228电子万能试验机（型号：WDN-100E），检测试验场地未安装防护网，也无任何其它防护措施，且与检测室工作人员共处一室，存在对人身伤害的安全风险。开出次要不符合项03。不符合6.3.2环境的要求。 | 质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部） | 不符合项03 |
| 10 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 现场抽查质量部及供应链，测量设备供方管理建立供方业绩评价机制，有供方名录，基本符合要求。建立了公司提供计量服务的服务供方业绩评价机制，但仅对供方的服务质量进行了评价，对其它内容（及时性、经济性、可靠性、测量能力等）未进行评价，且未对服务供方的服务范围及测量能力进行识别。已与企业沟通进一步完善。查：外部供方评价表：未能提供重庆市计量质量检测研究院的评价和选择记录，开出次要不符合项01 | 质量部/供应链 | 不符合项01 |
| 11 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 | 企业在测量管理手册中规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备，都进行了检定/校准和验证。但由于体系运行时间较短，计量确认记录有个别计算错误。已与企业沟通尽快进行完善。 查：质量部测量室，量程(0-10)N·m，编号为1450098的扭矩传感器校准证书中，校准结论最大误差为-0.7%，已超过该测量设备的原精度0.5%，未能提供计量验证的相关确认记录。不符合标准GB/T 19022-2003标准7.1计量确认的要求。 开出次要不符合项04。 | 质量部 | 不符合项04 |
| 12 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业在体系程序文件中规定的计量间隔调整的方法和流程，符合标准的要求。企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 质量部 | 否 |
| 13 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业在体系文件中对测量设备的调整控制做出了规定，满足企业产品标准的要求和程序文件《测量设备管理程序》及《封印和标识管理程序》的要求。 | 质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部） | 否 |
| 14 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业体系文件规定了测量过程设计和实现控制的程序，识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了579个测量过程档案。《测量过程及控制一览表》，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息，有计量确认明细表。 企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理。其中高控过程3个，关键测量过程159个，一般过程417个。所有测量过程全部有对应的检验计划，检验计划内容满足过程控制要求。查KBWJ8-015-2019《检验控制计划》中对检验项目、技术要求、特性分类、样本大小、接收标准、计量器具衣检验方法、重要度等内容进行了明确的规定，并进行了详细记录，符合要求。 抽查高控制测量过程《97701210514内六角圆柱头螺钉硬度检测》、《（0～10）mm位移传感器校准》测量过程控制规范，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。 | 质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部） | 否 |
| 15 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业体系文件《测量不确定度评定方法》规定了测量不确定度管理控制的程序，文件满足标准要求。 现场重点抽查了《97701210514内六角圆柱头螺钉硬度检测》测量过程不确定度评定，方法正确，见附件《97701210514内六角圆柱头螺钉硬度检测不确定度评定》报告。 | 质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部） | 否 |
| 16 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业未建立最高计量标准。企业所有测量设备均委外送检到“深圳天溯计量检测技术有限公司和重庆市计量质量检测研究院等单位进行检定、校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 查质量部编号 822019A19003质量流量计，校准日期：2019年11月25日，校准单位：深圳天溯计量检测技术有限公司；查质量部来料检验AA0018万能工具显微镜，校准日期：2020年04月02日，校准单位：深圳天溯计量检测技术有限公司。查质量部2671257（主机） ，检定日期：2019年9月5日，检定单位：重庆市计量质量检测研究院等（共抽查10件测量设备详见《溯源抽查表》）的测量设备检定/校准证书报告，填写规范，授权人签章资质有效，量值均溯源至法定计量机构和社会公用标准。 | 质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部） | 否 |
| 17 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。但统计技术的应用不够熟练，应加强培训。 | 管理者代表/质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部） | 建议项 |
| 18 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 企业采取《顾客满意度调查表》的方式对内部顾客进行满意度调查。发放《顾客满意度调查表》8份，内部顾客满意率为96.25%，外部顾客满意度均为良好，但外部顾客满意度缺少满意度的分析与量化，已与企业沟通，尽快完善顾客满意率调查的分析量化工作。 | 质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部） | 建议项 |
| 19 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年8月28日至8月29日，组织了公司测量管理体系内审，分3组对公司8个部门和三个生产单元进行了全要素的审核，开出11不符合项，内审中发现的问题列为了整改项。 | 管理者代表/质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部） | 建议项 |
| 20 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司体系文件规定了审核和监视管理的控制程序。对列入体系管理的高控过程3个，关键测量过程159个，一般过程417个的测量设备计量确认过程，按照《测量过程设计和实现控制程序》规定的频次进行监视。 企业对每条生产装配生产线都配备了极限样件，每天开班之前会对极限样件的各种性能参数和几何尺寸用检测台进行检测，确认检测无误后，开始当天的生产。极限样件检测结果由检测台自动生成，采用当天测试数据与质量部门的极限样件参数数据比对的核查办法对产品质量及测量过程进行监视和核查。极限样件由质量部门定期更换并重新检测。监视控制方法有效，符合要求。 | 质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部） | 否 |
| 21 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 企业体系文件规定了对不合格的管理控制程序，经公司验证确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。 查质量部产品外径尺寸检测不规范问题的原因分析及整改和纠正。制订了整改纠正措施。有不合格特性描述，不合格原因分析，处置办法等内容，符合要求。 在内审中开出11个不符合项，于9 月9日前全部已进行了整改。基本符 合要求。 | 质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部） | 否 |
| 22 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？ | 8.4改进 | 企业体系规定了持续改进的控制程序及预防和纠正的方法，纠正措施和预防措施办法基本满足标准要求。质量部提供了外径尺寸检测质量改进的8D分析报告。报告内容符合要求。 | 质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部） | 否 |
| 23 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 企业共有32台强检设备列入测量管理体系。其中能源有13台件测量设备为A类强制检定设备。其它有19件强检设备。随机抽查2件强检设备，均送至法定计量单位溯源。 查IE空压站储气罐上使用的编号1485号（0-2.5)MPa,1.6级强检压力表，检定日期：2020年4月26日，检定单位：重庆市计量质量检测研究院。符合要求。 编号070420J22，（0-1.6)MPa,1.6级强检压力表，检定日期：2020年4月26日，检定单位：重庆市计量质量检测研究院。符合要求。 查供应链管理部用于废品处理的85093号台秤，提供了深圳天溯计量检测股份有限公司的校准证书（Z20202-E94307），未能提供国家法定授权计量单位出具的检定证书。开出次要不符合项02。 查文件、报表等资料中计量单位的使用，基本符合法定计量要求。 | 质量部/IE（技术及工艺）/COC（研发项目部）/供应链管理部 | 不符合项02 |
| 24 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要能源为电、蒸气和水，2019年全年用电量300万度； 水13268吨。蒸气625立方米。折算为380.4吨/标煤。 不属于重点用能单位。 | IE（技术及工艺）/财务部 | 否 |