编号：0173-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |
| --- | --- |
| 企业名称 | 郑州市天宝包装装璜实业公司 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准装置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准有效日期 | 符合打√不符合打× |
| 技术中心 | 电子分析天平 | TP10228 | QD-3025 | ±0.2g |  砝码 M1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020/8/14 | √ |
| 技术中心 | 抗压强度仪 | KY10163 | QD-3001A | ±2% | 力值砝码 M1级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020/8/14 | √ |
| 生产部 | 电接点压力表 | HY68591646604 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | 智能数字压力校验仪0.05级 | 方圆检测认证有限公司 | 2020/7/6 | √ |
| 生产部 | 电接点压力表 | HY68591646601 | (0-1.6)MPa | 1.6级 | 智能数字压力校验仪0.05级 | 方圆检测认证有限公司 | 2020/7/6 | √ |
| 技术中心 | 卷尺 | 023 | （0-2）M | *U=0.1mm，k=2* | 标准钢卷尺 I级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020/4/15 | √ |
| 技术中心 | 环压专用取样器 | 03366 | QD-3012A | *U=0.6%，k=2* | 数显卡尺 MPE：±0.01mm | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020/8/14 | √ |
| 技术中心 | MIT式耐折度试验仪 | 004 | QD-3003 | *U=0.4%，k=2* | 电子秒表 0.005s拉力传感器 0.1-1%FS电子天平 Ⅱ级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020/8/14 | √ |
| 审核综合意見：公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》，公司未建立最高计量标准，所有测量设备均送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》管理，校准/检定证书由行政管理部保存。根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 |
| 审核日期：2020年9月12日~13日审核员签字： 部门代表签字： |