编号：0028-2020

**测量设备溯源抽查表**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 成都秦川物联网科技股份有限公司 | | | | | 审核员 | 李俐 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质管部 | 邵氏硬度计 | 71109550 | LX-A | U=2.0HA k=2 | Urel=0.05%,k=2 | 中国测试技术研究院 | 2019.11.12 | √ |
| 质管部 | 电解电容漏电流测试仪 | 2611A-1420 | YD2611A | Urel=0.4%,  k=2 | MPE±0.02% | 中国测试技术研究院 | 2019.11.12 | √ |
| 质管部 | 数显高度卡尺 | 403060026 | （0-300）mm | ±0.04mm | 5等 | 中国测试技术研究院 | 2019.06.11 | √ |
| 质管部 | 带表卡尺 | 9204652208 | (0-200)mm 0.02mm | ±0.02mm | 5等 | 中国测试技术研究院 | 2019.11.13 | √ |
| 质管部 | 温湿度记录仪 | HHW-943 | TH20R-EX | U=0.4℃  k=2 | U=0.15℃,  k=2 | 中国测试技术研究院 | 2019.5.27 | √ |
| 检验室 | 温度变送器 | 194803913027 | 902150/10 | U=0.2℃,  k=2 | U=（0.03-0.06）℃,k=2 | 中国测试技术研究院 | 2019.05.31 | √ |
| 检验室 | 湿度变送器 | 1338 | CHT3W1TLD | U=0.4℃,  k=2 | U=0.15℃,k=2 | 中国测试技术研究院 | 2019.05.31 | √ |
| 膜式燃气表车间 | 压力表 | 0B0852413 | （0-0.25）MPa | 1.6级 | 0.05级 | 中国测试技术研究院 | 2019.03.25 | √ |
| 质管部 | 声级计 | 090825268 | A8850 | U=(0.4-1.0)dB k=2 | 1级 | 中国测试技术研究院 | 2019.06.07 | √ |
| 审核综合意見：  企业未建立最高标准器，所有测量设备均送至中国测试技术研究院检定/校准，抽查9份测量设备，量值溯源满足要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020年3 月9 日~ 3月 10 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |