编     号：0174-2020

现场审核记录二

客户名称：浙江浦成电气有限公司

审核员：      杨子林                        审核日期：2020年9月13日 - 9月14日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 |  | 对应的 标准条款 |  | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？ 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ |  | 5.1 计量 职能 | 企业规定了品质部为计量职能部门，明确规定了最高管理者及管理者代表计量职能。询问品质部、行政人事部、生产科、供应科等相关人员，基本清楚自己的工作职责。 |  | 品质部 安全科 生产科 供应科 | 否 |
| 2 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求？ 是否提供满足顾客要求的证据？ |  | 5.2 以顾客为关注焦点 | 企业测量管理体系满足顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证，并转化为满足顾客的计量要求。企业对涉及到国家标准有要求的不同测量过程、不同测量参数的测量要求基本进行了测量，共识别了19个重要测量过程。 |  | 品质部 安全科 生产科 供应科技术部 销售部 | 否 |
| 3 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 |  | 5.3 质量 目标 |  | 企业编制的PCDQ/MM-2020《测量管理体系手册》中制定了测量管理体系管理方针及三项质量目标，目标可测量，并已分解到各部门。编制目标检查表，每年由品质部负责对质量目标和各部门分目标的定期检查和统计，考核均达标。 | 品质部 安全科 生产科 供应科技术部 | 否 |
| 4 | 程序文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件的信息量、计量单位、受控情况。 |  | 6.2.1 程序 |  | 企业编制的19个程序文件，详细齐全，且经批准确认，有效受控。 查：现产品执行标准GB/T 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备第1部分总则》、GB/T 7251.8-2005《低压成套开关设备和控制设备 智能型成套设备通用技术要求》、GB/T 7251.12-2013《低压成套开关设备和控制设备第2部分成套电力开关和控制设备》等国家标准，现行有效、受控。 | 品质部 安全科 生产科 供应科 | 否 |
| 5 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件修改和确认？ |  | 6.2.2 软件 |  | - 企业编制了PCDQ/MP-19-2020《测量软件管理控制程序》，品质部负责对软件进行识别，并对各单位软件管理的情况实施监督检查。企业提供测量软件确认清单，目前企业测量用软件4套，均按程序文件要求进行了识别和确认。 | 品质部 生产科 | 否 |
| 6 | 企业是否编制了测量记录管理程序？核对1-3个记录，信息量？有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ |  | 6.2.3 记录 |  | 企业编制了PCDQ/MP-02-2020《记录控制程序》，品质部为测量管理体系运行记录控制的归口管理部门，各使用部门负责记录的填写和保管。 查：进货检验记录 名称：电工圆铜线，供货单位为乐清兆正电工材料厂，检验项目为外观、尺寸、F值、电阻率；检验日期2020.7.18,检验员为汪建华，检验结论均为合格。 名称：板材，供货单位为无锡攀宁物资贸易有限公司，检验项目为厚度、长度、宽度、外观等；检验日期2020.7.3,检验员为卢飞，检验结论均为合格。 名称：进线触头，供货单位为玉环市东南塑胶机电有限公司，检验项目为外观、型号核对、安装检查、包装；检验日期2020.8.30,检验员为卢飞，检验结论均为合格。 查：产品工序流程卡 产品名称：箱式开闭所，型号XGW-12，出厂序号202008001,检验内容有箱体结构检查、接线正确性检查、操作与联锁检查、工频耐压试验，检验日期2020.8.15,检验员为何灯，成品检验结论合格。 产品出厂检验报告： 产品名称：单芯硬导体无护套电缆，型号60227 IEC 01(BV)450/750V 1×2.5，数量3.6km，依据标准GB/T5023.3-2008,试验项目有分色、导体直径、导体根数、导体直流电阻、耐压试验等，检验日期2020.7.4,检验员为汪建华，检验结论合格。 查：第三方检测报告 报告编号No：NFKI20070131；产品名称为：铜芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套扁形电缆；检验单位：国家金融设备及零配件质量监督检验中心，规格型号：BVVB 300/500V 2×1.5mm²,样品数量10m，检测依据JB/T 8734.2-2016、JB/T 8734.1-2016，检验检测日期2020.7.9--2020.7.15,检验检测项目为绝缘老化前拉力试验的抗张强度、断裂伸长率和护套老化前拉力试验的抗张强度、断裂伸长率等，检验检测结果均合格。 | 品质部 生产科 供应科 | 否 |
| 7 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~3测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。 |  | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 |  | 企业编制了PCDQ/MP-05-2020《测量设备控制程序》、PCDQ/MP-06-2020《测量设备计量确认控制程序》、PCDQ/MP-07-2020 《测量设备确认标识控制程序》， PCDQ/MP-08-2020《测量设备确认间隔控制程序》以及PCDQ/MP-09-2020《测量环境和数据修正控制程序》，程序中规定品质部为测量设备计量确认标识的归口管理；规定了计量确认标识的种类、形式、使用和损坏后的处理等。 企业对测量设备的配置进行策划、配置、申请、采购、验收、检定（或校准）、领用、使用、维护、封存、降级、禁用、报废等过程；建立了测量设备台账，包含测量设备编号、名称、规格型号、制造厂、测量范围、准确度等级、领用部门、校准日期等；共有61台套，均处于有效的校准状态。 检查品质部使用的出厂编号GR17081701，型号GR-F4D的IP40试验探针，按照企业的控制程序要求将张贴了“计量确认合格证”。 查品质部出厂编号065，名称：数显式电子万能试验机，规格型号WDS-10J，校准日期2019年10月30日，证书编号：L201917444，校准单位：乐清市质量技术监督检测院。 查线缆车间使用的出厂编号061162，名称：直流电阻电桥，规格型号QJ44，张贴了“计量确认合格证”，查校准证书，校准日期2020年3月6日，证书编号：D202000449，校准单位：乐清市质量技术监督检测院。 查线缆车间使用的0-25mm外径千分尺，计量编号SH40934428，张贴的“计量确认合格证”标识，确认日期为2019年7月5日，有效期为2020年7月4日，计量确认标识已过期。不满足标准6.2.4标识条款的要求。核对该测量设备检定证书，证书编号：D202005671，校准单位：乐清市质量技术监督检测院，检定日期为2020年6月3日。企业的实验室、检测室对环境有要求的，均已配备了空调及温湿度计，满足要求。 | 品质部 生产科 供应科 车间 | 次要 不符合项02 |
| 8 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4 外部 供方 |  | 企业编制的PCDQ/MP-10-2020《外部供方控制程序》规定了供应科负责测量设备外部供方的选择、评价等质量控制。编制了《合格供方名录》，《供方调查评价表》等，共有51家企业列入合格供方。抽查其中提供计量校准报告的深圳新广行检测技术有限公司程序文件要进行了评价和管理，其具有CNAS实验室认可证书，注册号：CNAS L4802，符合要求。 |  | 品质部 供应科 | 否 |
| 9 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 | 7.1.1计量确认总则 |  | 企业编制的PCDQ/MP-06-2020《测量设备计量确认控制程序》、CDQ/MP-07-2020 《测量设备确认标识控制程序》，规定了品质部负责测量设备计量确认的实施，编制了《测量设备年度计量确认计划》，负责测量设备在有效期内的核查和比对实施。企业对测量设备进行了校准、验证，并实施计量确认。测量设备满足预期使用要求。 |  | 品质部 生产科 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 |  | 企业编制的PCDQ/MP-08-2020《测量设备确认间隔控制程序》中规定了品质部对测量设备的计量确认间隔，以及需要进行计量确认间隔调整的测量设备的管理。 |  | 品质部 生产科 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 |  | 企业编制了PCDQ/MP-06-2020《测量设备计量确认控制程序》，规定了测量设备需对调整部位由专人在计量确认完成时进行标识或封印，在计量设备点检时应对调整部位进行检查，确认调整部位是否保持原样。如发现调整部位发生变化，应将该设备按不合格测量设备进行处置，并重新进行重新计量确认。 目前企业没有需要封印的测量设备。 |  | 品质部 生产科 | 否 |
| 12 | 测量过程是否在满足计量要求的受控条件下实现? 是否是使用经计量确认合格的测量设备? 测量过程是否形成完整准确和真实的测量记录? 部门对测量记录是如何管理的？ | 7.2.3测量过程的实现 7.2.4测量过程的记录 |  | 企业编制了PCDQ/MP-11-2020 《测量过程设计和实现控制程序》中规定了品质部和生产科负责选择、设计和确定需要实施联系控制的关键测量过程；品质部确定测量过程中测量设备的管理和关键测量过程的方法、实施，以及数据统计的分析。对测量过程的策划、设计、实现，监视、失控原因分析、纠正和预防措施做了规定。使用经计量确认合格的测量设备、有效的测量程序、使用具备能力的人员等。 按照程序的规定管理记录，测量记录完整准确。 抽查一个高控的重要测量过程---无护套电缆导体20℃直流电阻测量过程。规定了对测量人员、测量方法、测量设备的控制要求，满足测量要求。 |  | 品质部 生产科 技术部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3 测量不确定度 |  | 企业编制的PCDQ/MP-12-2020 《测量不确定度评定控制程序》中规定了测量不确定度的管理控制要求，文件满足标准要求。抽查了无护套电缆导体20℃直流电阻测量过程测量不确定度评定报告，见附件。 |  | 品质部 生产科 | 否 |
| 14 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2 顾客满意 |  | 企业编制的PCDQ/MP-13-2020《内外部顾客满意度信息收集和分析控制程序》，规定品质部负责内部顾客满意度汇总和分析，外部顾客满意度由销售部负责汇总和分析；内部满意度调查结果：2020年8月，共对10名员工进行了满意度调查，回收率100%，满意度为95%，满意度符合公司目标要求；外部满意度调查结果：2020年8月共对30家客户进行上一年度满意度调查，回收率100%，满意度为91.39%，满意度符合公司目标要求。 |  | 品质部 供应科 销售部 | 否 |
| 15 | 是否监视测量管理体系中的计量确认和测量过程？ | 8.2.4测量管理体系的监视 |  | 企业编制了PCDQ/MP-15-2020《审核和监视控制程序》，规定了管理者代表组织内部审核；品质部负责关键测量过程和计量确认过程的监视。抽查无护套电缆导体20℃直流电阻测量过程，详见附件：无护套电缆导体20℃直流电阻测量过程监视记录及控制图。 |  | 品质部 生产科 | 否 |
| 16 | 是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 |  | 企业编制了PCDQ/MP-14-2020《不合格控制程序》，分别规定了不符合体系的识别和纠正，不合格测量过程的控制，不合格测量设备的确定、标识与记录以及隔离、处理、报废或封存等。企业内审中开出2份不符合报告，均已按文件要求进行了整改已关闭。 |  | 质检部 生产科 技术部 | 否 |
| 17 | 如何改进？发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 |  | 企业编制的PCDQ/MP-17-2020《纠正和预防措施管理程序》，规定了品质部是测量管理体系改进、纠正和预防措施的归口管理部门。根据内审、管理评审和顾客满意度调查及测量管理体系的监视，进行持续改进；对存在的不合格采取纠正措施，并对各过程输出的信息进行识别，并针对潜在不合格原因的识别提出预防措施加以防范。2020年度内审共开出2份不符合报告，均已按程序文件要求进行了整改封闭。 |  | 品质部 生产科 技术部 | 否 |
| 18 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？ | 计量法制要求 |  | 检查相关部门的质量记录及统计报表，基本能使用法定计量单位。 企业强制检定计量器具为3只储气罐用压力表，都能提供检定证书，证书号为：L202005258、L202005259、L202005260，有效期到2020年11月10，检定单位：乐清市质量技术监督检测院。企业无定量包装产品。 |  | 品质部 生产科 | 否 |
| 19 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ 检测机构能源管理情况。 | GB17167-2006 |  | - 为了规范公司内部能源消耗控制，节约能源，企业编制了PCDQ/MP-17-2020《能源控制程序》。企业主要耗能为水和电，每个月收到相关机构提供的水表和电表的消耗数值。全年（2019年9月份-2020年8月份）耗电638821kW·h、耗水2958吨，不是重点耗能企业。 |  | 安全科 | 否 |
| 20 | 安全环保管理情况是否达标？ | 安全 环保 管理 |  | 查企业在用1台电梯使用标志，设备代码：31103303822018038；设备内部编号：1号车间1号，下次检验日期为2021年1月，检验单位为温州市特种设备检测研究所，查电梯定期检验报告，编号TD201963289，检验日期：2019年12月20，检验结论：合格。 查企业在用1台叉车，设备编号 ：31103303822018038；设备内部编号：场厂内浙C.20695，检验编号：CD20195010,检验日期为2019年10月29日，检验单位为温州市特种设备检测研究所，检验结论：合格。查特种设备作业人员叉车司机，持证人：陈仕钢，证件编号：510824197709050539，发证机关为乐清市质量技术监督局，有效期自2017年3月30日至2021年3月29日。 查企业提供的厂界噪声检测报告，编号ZJJK-HJ-20200209,检测单位浙江锦康检测科技有限公司，检测时间为2020年5月7日检测结果为合格。 查企业提供的厂界固定污染源废气检测报告，编号ZJJK-HJ-20200211,检测单位浙江锦康检测科技有限公司，检测时间为2020年5月8日检测结果为符合允许排放浓度和排放速率要求。 |  | 安全科 | 否 |