编     号：0177-2020

现场审核记录

企业名称：  宜春钽铌矿有限公司

审核员：  郭小红          审核日期： 2020年09月14日 上午至2020年09月17日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 了解最高管理者是否清楚企业为什么要建立测量管理 ？企业顾客和法律法规的测量要求有哪些？目前管理还存在哪些问题？企业有什么打算？如何保证这些测量结果满足顾客要求？ | 4.0总要求 | 公司管理者代表陈清为企业的副总经理。对体系的要求及自身的计量职能清楚，并重视测量管理体系的建设。 通过制订测量体系文件和企业相关制度、规定了对顾客计量要求的识别和导出的方法并将这些要求通过主要计量职能部门生产技术部进行传递。为保证职能机构职能发挥，企业给予职能部门管理和协调的权力。 公司主要测量要求是原材料进厂检验、安全生产运行温度、压力、液位、产品质量指标、贸易结算、能源、环境监测指标等。保证测量结果满足顾客要求。 | 管理者代表及生产技术部 | 否 |
| 2 | 企业的计量管理机构是那个部门？体系文件是否规定最高管理者职责？职能部门职责？ | 5.1计量职能 | 计量职能机构是生产技术部。已在公司体系文件中明确规定了最高管理者4项职能，管理者代表的6项职责。计量职能部门的8项职能。 企业把钽铌分析秤量、数字汽车衡称重等2项测量过程列入体系管理。 向生产技术部戴小兴主任、采矿场邹卫平场长、人力企管部丁裕强主任、钟家市选矿厂蔡炜厂长、公司办公室郑重主任等人均对本部门及本岗位的计量职责较清楚。建议各部门相关人员需加强测量管理体系相关标准及程序文件的学习，公司应组织培训。 | 管理者代表、生产技术部、采矿场 、 人力企管部、钟家市选矿厂、公司办公室 | 否 建议项 |
| 3 | 企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求。 了解并满足顾客的计量要求。 是否提供满足顾客要求的证据。 企业在产品质量、物料交接、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理等状况。 | 5.2顾客为关注焦点 | 生产技术部已组织识别企业产品生产加工、质量控制、物料交接、能源、安全等方面的顾客的测量要求，配备的测量设备经过验证满足顾客计量要求，通过对测量过程的控制和监视满足顾客要求，企业通过顾客满意度调查来证明满足顾客的测量要求。 | 管理者代表、生产技术部 | 否 |
| 4 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 公司制定了测量管理体系质量目标4项：1）.A类测量设备周检（校准）率：100%； 2）.B类测量设备周检（校准）率：100%； 3）.内部顾客满意度：90分以上； 4）.重要测量过程控制率：100%。 生产技术部、采矿场 、 人力企管部、钟家市选矿厂质量目标未分解。建议各部门应加强对公司质量目标进行分解细化，并进行统计分析。 | 管理者代表、生产技术部、采矿场 、 人力企管部、钟家市选矿厂 | 否 建议项 |
| 5 | 企业管理评审的时间？是单独评审还是和其它体系一起？ 企业最高管理者是否主持审评？频次？ 是否评审体系的适宜性、适应内外环境变化的能力。充分性：过程识别控制程度。有效性：评价体系改进机会和变更的需求。解决问题有哪些？ | 5.4管理评审 | 企业于2020年8月28日开展了一体化系管理评审，会议由公司总经理袁明才主持，由管理者代表陈清汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告。对公司测量管理体系目前存在的2个方面的问题制定“管理评审改进措施计划”，落实了整改部门，要求2020年12月30日前完成整改。 | 管理者代表、生产技术部 | 否 |
| 6 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 企业有否人力资源管理流程图和实施人力资源改进。 | 6.1人力资源 | 企业识别了测量管理体系相关人员1153人。 企业通过公司人力资源管理流程和《管理手册》测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。 公司人力企管部提供了“关于印发《宜春钽铌矿有限公司2020年教育培训方案》的通知”宜钽司字【2020】46号，企业制定了2020年教育培训计划95项，已完成52项，有培训相关记录和评价记录。 但没有进行一体化管理手册和程序文件以及相关标准的培训。 建议企业加强体系文件的宣贯培训，提升全员质量管理意识。 查郭文萍测量管理体系内审员证书，编号ISC[N]2237有效期2023年07月26日。发证单位：北京国标联合认证有限公司。 查龚强测量管理体系内审员证书，编号ISC[N]2236有效期2023年07月26日。发证单位：北京国标联合认证有限公司。 | 生产技术部、采矿场 、 人力企管部、钟家市选矿厂 | 否 建议项 |
| 7 | 企业管理性和技术性文件资料有哪些？文件是否定期评审和更新？文件是否现行有效并受控？ | 6.2.1程序 | 企业编制的测量管理手册和程序文件已覆盖标准的全部要素。能够满足标准和企业管理要求。企业产品执行标准为YS/T236-2009锂云母精矿、YS/T394-2007钽精矿等标准，受控状态有效。按照《文件管理流程》进行文件管理。 现场抽查生产技术部编号为 YS/T236-2009锂云母精矿、YS/T394-2007钽精矿标准文件，均为现行有效标准。 在公司办公室审核时发现，企业没有对技术性文件建立有效目录，现场使用的技术文件没有唯一性标识，未盖受控章。不符合认证审核准则条款：GB/T19022-2003中6.2.1的要求，为次要不符合。 | 生产技术部、采矿场 、 钟家市选矿厂、公司办公室 | 01 不符合项 |
| 8 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录管理流程》。在生产技术部化验室审核时发现，2020年9月11日比色法分析结果记录表，分析员、复核人均没有签名。建议加强记录填写的完整性。 在采矿场民爆器材仓库审核时发现，民爆器材仓库管理制度要求：“库房内设置温湿度计，保管员应定期进行测定，记录相关数据”。但保管员未对库房定期做温湿度记录。不符合认证审核准则条款：GB/T19022-2003中6.2.3的要求，为次要不符合。 查：人力企管部宜钽司字【2020】46号2020年教育培训工作计划，已完成52项，有培训签到表，有培训总结（培训内容、考核内容、培训效果），有培训考核结果通报。 记录保存期限5年，满足文件要求。 | 生产技术部、采矿场 、 人力企管部、钟家市选矿厂、公司办公室 | 建议项 02不符合项 |
| 9 | 有无测量设备台帐？是否包括监视设备和标准物质? 测量设备的溯源方式？ 测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 查1~2测量设备的有关信息，核对是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识6.3.1测量设备 6.3.2环境7.3.2溯源性 | 查生产技术部《测量设备台账》已对测量设备进行ABC分类管理。企业未建立最高标准装置，所有测量设备送安正计量检测有限公司、江西省宜春市计量所等机构检定/校准。祥见《测量设备溯源抽查表》. 企业测量设备管理台账ME204电子天平没有设备编号,台账信息需要进一步补充完善。 建议各部门应加强测量设备台帐的管理，统一测量设备台帐的格式。确保测量设备全部纳入台帐管理。测量设备应该做到按时检定/校准。 查生产技术部天平室型号为ME204的电子天平2020年8月21日由安正计量检测有限公司检定合格。A类管理，台账信息和证书一致，现场无计量确认状态标识。天平室环境条件基本满足要求。 查生产技术部编号为EE00391型号SCS-120的电子汽车衡2020年7月21日安正计量检测有限公司检定合格，台账信息和证书一致，现场无计量确认状态标识。现场立即完成整改。 建议加强测量设备状态标识的管理，规范测量设备标识。 在生产技术部，查测量设备管理台账，发现钟家市选矿厂SK300框式水平仪没有送外检定/校准。测量设备应该做到按时检定/校准。 在生产技术部化验室审核时发现，校准电子天平的砝码没有进行检定/校准。不符合认证审核准则条款：GB/T19022-2003中7.3.2的要求，为次要不符合。 | 生产技术部、采矿场 、 钟家市选矿厂 | 建议项 建议项 03 不符合项 |
| 10 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业建立了《设备管理流程》。对软件识别和确认做出了规定。由于该企业新建立测量管理体系，前几年购置的带测量软件设备，软件确认没有进行。如化验室使用的原子吸收分光光度计中使用的软件。 建议今后购置测量设备时，进行测量软件的验收并形成确认记录。 | 生产技术部 | 否 建议项 |
| 11 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业在《设备管理流程》文件中外部供方管理提出了要求。 生产技术部负责建立和评价测量设备合格供方名录。供应销售部 负责对提供服务外部供方进行选择、确认评价。企业测量设备全部委托安正计量检测有限公司、江西省宜春市计量所机构检定/校准。未提供计量检测外部服务供方江西省计量测试研究院的评价材料。已完善评价材料，现场立即完成整改。 | 生产技术部 | 否 |
| 12 | 企业是否对列入体系管理的测量设备进行检定/校准、调整、修理、验证、封印和标识，保证测量设备满足预期使用要求。 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查2-3个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确 | 7.1计量确认 | 企业建立了《计量确认管理流程》文件，规定了测量设备检定/校准/验证的要求和方法。企业对体系内的测量设备都进行了检定/校准/验证和标识。测量设备满足预期使用要求。 查：生产技术部，型号TAS990原子吸收分光光度计，校准证书编号HH20203000032号，校准日期2020年8月21日, 测量不确定度U=0.6pg (k=2)，校准单位安正计量检测有限公司。有计量确认记录。纳入测量设备台帐，B类设备管理。 查：生产技术部，型号DHG-9070A电热恒温鼓风干燥箱，校准证书编号HH20203000027号，校准日期2020年8月21日, 测量不确定度U=0.6℃ (k=2),校准单位安正计量检测有限公司。有计量确认记录。纳入测量设备台帐，B类设备管理。 祥见附件《计量要求导出及验证记录表》 | 生产技术部、采矿场 、 钟家市选矿厂 | 否 |
| 13 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.2测量过程 | 企业建立了《测量过程控制流程》，企业识别了顾客、组织和法律法规的要求，建立了2个测量过程档案，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。 企业对测量过程分关键和一般测量过程进行管理。关键控制测量过程《钽铌分析秤量测量过程控制规范》、《数字汽车衡称重测量过程控制规范》规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。满足测量过程管理要求。祥见《测量过程控制检查表》及附件。 | 生产技术部 | 否 |
| 14 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 《测量不确定度评定流程》文件满足标准要求。 现场重点抽查了钽铌分析秤量、数字汽车衡称重2项测量过程，不确定度评定方法正确见附件《测量不确定度评定报告》。 | 生产技术部 | 否 |
| 15 | 企业如何策划和实施测量管理体系监视、分析和改进？统计技术是否应用？ | 8．1测量管理体系分析和改进总则 | 企业通过内部审核、管理评审等方式识别监视、评价改进的机会，进行持续改进。在关键测量过程的核查方面，使用了统计技术。钽铌分析秤量、数字汽车衡称重2项测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确。 | 管理者代表生产技术部 | 否 |
| 16 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 顾客的计量要求满足顾客要求。企业采取《反馈处理和顾客满意度测量管理流程》的方式对外部顾客和内部顾客进行满意度调查。 | 生产技术部 | 否 |
| 17 | 企业每年进行几次测量体系内审？单独审还是结合审核？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 公司于2020年8月20日-8月23日组织了公司一体化体系审核，对公司11个部门进行了全要素的审核，共开出了测量管理体系不符合项2个，于8月30日完成整改。 | 管理者代表、生产技术部 | 否 |
| 18 | 企业是否对测量体系监视形成文件？企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 公司制定了《测量过程控制流程》 对列入体系管理的关键控制和一般的测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。现场重点抽查了钽铌分析秤量、数字汽车衡称重等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。 | 生产技术部 | 否 |
| 19 | 企业发现任何不合格如何采取措施？ 不合格测量过程如何控制？不合格测量设备如何控制？ | 8.3不合格控制 | 经验证企业对内审过程中发现的不符合项查找原因基本准确，按期整改。整改质量需要进一步提高。 查：2020年内审不符合项：“钟家市选矿厂皮带秤无校准规范”，8月30日完成整改。 建议加强内部审核不符合项纠正措施的制定；纠正措施完成情况的验证，做到举一反三。 | 生产技术部、采矿场 、 人力企管部、钟家市选矿厂、公司办公室 | 否 建议项 |
| 20 | 企业如何实现测量管理体系持续改进？纠正措施和预防措施是否形成文件？部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业制定了《不符合、纠正和预防管理流程》中纠正措施和预防措施办法满足标准要求。 2020年公司一体化内审共开具测量管理2项不符合项，经过原因分析和整改，8月30日各部门将整改情况反馈生产技术部。 | 生产技术部、采矿场 、 人力企管部、钟家市选矿厂、公司办公室 | 否 |
| 21 | 计量单位使用情况？强制检定管理？定量包装？计量器具生产许可？ | 计量法制要求 | 法定计量单位使用规范。 企业没有测量设备列入强制检定，随机抽查9台件，溯源管理较好，企业的测量设备全部委托安正计量检测有限公司、江西省宜春市计量所等机构校准。详见附件：《 测量设备溯源抽查表》 | 生产技术部 | 否 |
| 22 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电、柴油，每月供电、部门抄表来计算用电量。水为循环用水。企业2019年度耗0.83（万吨标准煤），该企业不是重点耗能单位。 | 生产技术部 | 否 |
| 23 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查：企业的一级电能表准确度为1.0级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。 | 生产技术部 | 否 |