测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 宜春钽铌矿有限公司

编    号：   0177-2020

认证报告内容

1. 企业名称： 宜春钽铌矿有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 江西省宜春市袁州区新坊镇花桥村

企业活动范围和场所： 钽铌矿、锂云母、(锂、铝)长石、高岭土（瓷土）的采选加工与销售过程中的安全管理、经营管理、环境管理、质量管理所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日 9 (人.日)，现场人日 8 (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-09-13 8:00:00至2020-09-13 17:00:00，

现场审核： 2020年09月14日 上午至2020年09月17日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郭小红 | 女 | 组长 | 13979125263 | 审核员 | 中认协评[2019]31号ISC[S]0284 |
| 陈海华 | 男 | 组员 | 13870390234 | 审核员 | 中认协评[2020]44 号ISC[S]0394 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 袁明才 | 丁裕强 | 王永贵 | 邹卫平 | 郑重 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 总经理 | 人力企管部主任 | 销售部副主任 | 采矿场场长 | 办公室主任 |
| 姓 名 | 陈清 | 钱坚 | 毛玉辉 | 易明生 | 戴小兴 |
| 职 务 | 管理代表 | 物质部主任 | 安全环保部副主任 | 运矿车间主任 | 生产技术部主任 |
| 姓 名 | 蔡炜 | 张刚 | 龙立创 |  |  |
| 职 务 | 钟家市选矿厂厂长 | 坪石选矿厂厂长 | 机修厂厂长 |  |  |

9. 认证审核准则：

9.1、

《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006能源计量器具配备和管理通则

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

- 审核范围及涉及的区域或部门：钽铌矿、锂云母、(锂、铝)长石、高岭土（瓷土）的采选加工与销售；

审核区域和部门：宜春钽铌矿有限公司所有生产作业现场和办公室。

- 涉及部门及人员：管理者代表、生产技术部、安全环保部、销售部、物资部、人力企管部、采矿场、钟家市选厂、坪石选厂、 机修厂、 运矿车间、公司办公室。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：涉及到企业钽铌矿、锂云母、(锂、铝)长石、高岭土（瓷土）等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为20000万元，2018年08月23日取得三证合一营业执照。法人资格满足要求。2018年03月16日取得安全生产许可证。有效期至2021年03月15日。企业不是重点耗能单位，2019年耗0.83（万吨标准煤）。企业产品质量较好，企业产品质量方面没有投诉。

体系认证情况：目前企业正在开展GB/T19001-2016、 GB/T24001-2016、GB/T45001-2020认证工作。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以 便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2020年05月15日发布了企业一体化管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为生产技术部，在计量职能管理程序文件中对测量管理体系覆盖下的其它11个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《管理体系手册和程序文件》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了，最高管理者的4项职责，主要计量职能部门——生产技术部的8项职责。并配备了生产工艺流程图。

文件审核存在问题：

- 企业的一体化管理手册中没有计量目标、计量确认、测量过程控制的要求。标准条款4

- 企业测量管理体系质量目标仅有2条：A级计量器具周检率100%， B级计量器具周检率100%。对顾客满意度、重要测量过程控制率没有制定目标。标准条款5.3

- 企业没有编制计量确认控制程序文件。标准条款7.1

- 企业没有编制测量过程设计和实现控制程序文件。标准条款7.2

- 企业没有编制测量不确定度控制程序文件。标准条款7.3.1

已和企业沟通进一步完善文件，已完成文件修改。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》、《程序文件》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的 因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为YS/T236-2009锂云母精矿、YS/T394-2007钽精矿等标准。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了 钽铌分析秤量、数字汽车衡称重 等2个测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对XX台件测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的检定日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对  钽铌分析秤量、数字汽车衡称重  等关键测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法、和监视频次。符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能 否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2020年8月20日-8月23日组织了公司一体化体系的内审，对公司11个部门进行了全要素的审核，测量管理体系共开出了2不符合项，于8月30日完成整改。

12.4.2、企业于2020年8月28日开展了一体化系管理评审，会议由公司总经理袁明才主持，由管理者代表陈清汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性。形成了管理评审报告，对公司测量体系目前存在的2个方面的问题落实了整改部门。

13. 现场现场审核情况：

审核组于9月14日到9月17日利用4天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业11个职能管理部门和生产作业单位，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节   钽铌分析秤量、数字汽车衡称重 等测量过程，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，生产技术部部门职能作用发挥较好，企业测量管理体系人员1153人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业产品要求共识别了2个测量过程，   钽铌分析秤量、数字汽车衡称重   等测量过程被列为关键测量过程。企业原材料进厂、工艺生产过程、检验测量过程测量设备配备齐全，生产过程采用过程控制，企业共有271台件（其中强制检定设备0台件）测量设备均纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备 均经过检定/校准和确认 ，实验室环境  基本满足要求 ；测量设备标识 个别测量设备标识需完善 ；物资部负责建立测量设备合格供方名录。生产技术部负责对提供服务的               等外部服务建有名录和业绩评定。企业对识别出的测量过程中的重要测量过程和关键测量过程配备的测量设备进行了验证，对关键和重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

企业制定了4条测量管理体系质量目标，目标覆盖了标准   6.3、7.1 、7.2、8.2.2   条款内容，企业进行了测量管理体系相关的质量目标完成情况统计和考核。 各部门应加强对公司质量目标进行分解细化，并进行统计分析。

13.2本次审核共出具一般不符合项3项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1、  在公司办公室审核时发现，企业没有对技术性文件建立有效目录，现场使用的技术文件没有唯一性标识，未盖受控章。不符合认证审核准则条款：GB/T19022-2003中6.2.1的要求，为次要不符合。

13.2.2、  在采矿场民爆器材仓库审核时发现，民爆器材仓库管理制度要求：“库房内设置温湿度计，保管员应定期进行测定，记录相关数据”。但保管员未对库房定期做温湿度记录。不符合认证审核准则条款：GB/T19022-2003中6.2.3的要求，为次要不符合。

13.2.3、 在生产技术部化验室审核时发现，校准电子天平的砝码没有进行检定/校准。不符合认证审核准则条款：GB/T19022-2003中7.3.2的要求，为次要不符合。

13.3现场重点抽查了  钽铌分析秤量、数字汽车衡称重 等测量过程测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，祥见附件《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业  未建立 （建立/未建立）最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备 安正计量检测有限公司、江西省宜春市计量所等机构检定/校准  。祥见附件《测量设备溯源抽查表》

13.5测量过程控制

13.5.1查：  钽铌分析秤量、数字汽车衡称重测量过程 。详见附件《测量过程控制规范》

13.5.2现场重点抽查了  钽铌分析秤量、数字汽车衡称重测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》等不确定度评定报告。

13.5.3现场重点抽查了 钽铌分析秤量、数字汽车衡称重  等测量过程等测量过程有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。祥见附件《测量过程监视统计记录表及控制图》。

13.6公司能源管理情况：

企业主要耗能为电、柴油，每月供电、部门抄表来计算用电量。水为循环用水。企业2019年度耗0.83（万吨标准煤），该企业不是重点耗能单位。企业的一级电能表准确度为1.0级 ，满足GB17167标准4.3.8表4要求。企业的能源测量设备配备和准确度等级由当地供电部门提供和定期进行拆检满足要求。能源管理满足《GB17167-2006用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年9月13日的文件审核和2020年9月14日-9月17日的现场审核情况， 审核组认为，公司领导重视测量管理体系建立，生产技术部作为计量职能部门，职能作用发挥较好，测量设备经检定/校准，体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量记录及外部供方管理规范。公司已经按照制定的测量管理体系文件开展测量管理体系各项过程活动，基本满足公司安全管理、贸易结算、质量保证、环境监测等各项活动对计量的要求。综上所述，审核组认为公司测量管理体系运行符合GB/T19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

15.1、建议企业相关人员加强测量管理体系相关标准及程序文件的学习。提升全员质量管理意识。

15.2、生产技术部天平室型号为ME204的电子天平无计量确认状态标识。建议加强测量设备状态标识的管理，规范测量设备标识，确保测量设备张贴状态标识。

15.3、建议今后购置测量设备时，进行测量软件的验收并形成确认记录。

15.4、在生产技术部化验室审核时发现，2020年9月11日比色法分析结果记录表，分析员、复核人均没有签名。建议加强记录填写的完整性。

15.5、 建议各部门应加强测量设备台帐的管理，统一测量设备台帐的格式。确保测量设备全部纳入台帐管理。测量设备应该做到按时检定/校准。

15.6、企业测量设备管理台账ME204电子天平没有设备编号,台账信息需要进一步补充完善。

15.7、各部门应加强对公司质量目标进行分解细化，并进行统计分析。

15.8、建议加强内部审核不符合项纠正措施的制定；纠正措施完成情况的验证，做到举一反三。

16. 其他需要说明的事项:

16.1保密声明：审核组在审核期间所涉及到被审核方未公开的一切信息，除法律需要外，决不向认可机构/授权机构以外的第三方泄露。

16.2 审核报告分发清单：

本审核报告和报告有关附件一式二份，被审核方保存一份，北京国标联合认证有限公司保存一份。

17. 审核组组长（签字）：                                日期：

- 审核组成员(签字)：                                   日期：

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：