数字汽车衡秤量过程不确定度评定报告

一.评定对象

SCS-120D数字汽车衡秤量过程

二.评定方法

根据《测量不确定度控制》计量作业指导书，采用简化的方法评定测量过程的测量不确定度按 《测量不确定度评定控制程序》进行。

三.测量方法

CZCX007数字汽车衡过磅操作程序.

- 数学模型

- X=m

五.不确定度评定

影响本测量过程的因素有多种，次要的因素可以忽略不计，只考虑以下2个分量且是独立互不相关的。

1．由示值重复性测量引入的不确定度评定

根据顾客或实际使用的要求，进行重复性测量，测量的次数不少于6次，以此获得A类评定标准不确定度的实验数据，本次评定选取45t作示值重复性测量。

A类评定标准不确定度uA的计算

在重复性条件下，连续进行6次测量，得到的测量数据见下表：

| n | xi(t) | xi−x(t) | (xi−x)(t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 45.000 | -0.006 | 0.000036 |
| 2 | 45.000 | -0.006 | 0.000036 |
| 3 | 45.020 | 0.014 | 0.000196 |
| 4 | 45.020 | 0.014 | 0.000196 |
| 5 | 45.000 | -0.006 | 0.000036 |
| 6 | 45.000 | -0.006 | 0.000036 |
| x=45.0067 Σ(xi−x)2=0.000533 |  |  |  |

A类评定标准不确定度

=

≈0.004217t

- B类标准评定不确定度的计算

- 查阅测量设备校准证书可得，不确定度U=6kg(k=2），则：

uB=0.006/2=0.003t

六.合成不确定度u的计算

u =uA2+uB2=0.0042172+0.0032=0.0043t

七.扩展不确定度U95的计算

U95=kU=2*0.0043=0.0086t （k取2）

评定人：易亮            复核人：龚强

评定时间：2020年9月17日