测量过程有效性确认记录

| 测量过程 | 钽铌分析秤量 |  | 所在单位 |  | 宜春钽铌矿有限公司 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键测量点类别 | 高度控制 |  | 所在部门 |  | 生产技术部 |  |
| 测量设备计量确认情况 |  |  |  |  |  |  |
| 测量设备名称 | 测量设备编号 |  | 测量范围 |  |  | 计量确认状态 |
| 电子天平 | B752209837 |  | (0~220)g |  |  | √符合 □不符合 |
| 测量过程有效性确认情况 |  |  |  |  |  |  |
| 确认项目 |  |  | 实际情况 |  |  |  |
| 测量程序 |  |  | √符合 □不符合 |  |  |  |
| 测量环境 |  |  | √符合 □不符合 |  |  |  |
| 测量人员 |  |  | √符合 □不符合 |  |  |  |
| 测量过程监视记录 时间2020年9月 生产技术部对化验室所用来秤量钽铌精矿化验的电子天平进行准确性抽查，具体抽查如下： 利用100g砝码进行重复性秤量，将所秤量出来的结果与砝码重量进行对比，利用比对量差评估定量电子天平的准确性，比对结果如下： 名称; 抽检结果（g）; 平均值; E量差; 结果. 电子天平; 100.0001; 100.0001; 100.0000; 100.0001; 100.0000; 100.00006; 0.00006; 合格. 公司的电子天平的示值误差MPEV:0.0001g,当E≤MPEV时，此测量过程有效。 |
| 测量过程管理状态 |  | √合格 □ 不合格 |  |  |  |  |
| 确认人： |  | 龚强 | 日期： | 2020年9月17日 |  |  |