| 序号 | 核查 | 观察记录（t） |  |  |  |  | x | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |  |  |
| 1 | 2020.4.28 | 44.985 | 45.020 | 44.985 | 44.980 | 44.985 | 44.991 | 0.040 |
| 2 | 2020.5.7 | 45.005 | 45.020 | 45.020 | 44.985 | 44.980 | 45.002 | 0.040 |
| 3 | 2020.5.26 | 44.985 | 45.005 | 44.985 | 45.020 | 44.985 | 44.996 | 0.035 |
| 4 | 2020.6.8 | 45.020 | 45.020 | 45.005 | 44.980 | 45.000 | 45.005 | 0.040 |
| 5 | 2020.6.27 | 44.980 | 45.000 | 44.985 | 45.000 | 45.020 | 44.997 | 0.040 |
| 6 | 2020.7.9 | 44.985 | 45.015 | 45.015 | 44.985 | 45.015 | 45.003 | 0.030 |
| 7 | 2020.7.27 | 45.020 | 44.985 | 44.985 | 44.985 | 44.985 | 44.992 | 0.035 |
| 8 | 2020.8.10 | 44.985 | 44.980 | 45.020 | 44.980 | 44.985 | 44.990 | 0.040 |
| 9 | 2020.8.28 | 45.020 | 44.985 | 45.005 | 44.980 | 45.000 | 44.998 | 0.040 |
| 10 | 2020.9.11 | 45.015 | 45.005 | 45.000 | 44.980 | 45.005 | 45.015 | 0.035 |
|  | x=44.9989 |  |  |  |  | 0.0375 |  |  |
| 查表得: |  | A2= | 0.5770 | D4= | 2.1150 | D3= | 0.0000 |  |

数字汽车衡测量过程监视统计记录表

测量过程名称： 数字汽车衡称量过程

被测参数：重量  45t   允差范围：±75kg

测量设备：数字汽车衡   测量范围：（0~120）t  测量不确定度U=6kg（k=2）

监视方法：统计技术

控制图计算

中心线 	  CL=44.9989t

上控制线	UCL=		    45.0205t

下控制线	LCL=		   44.9773t

R	控制图计算：

中心线	CL=		0.0375

上控制线	UCL=		 0.0793

下控制线	LCL=			0

监视结果评价：

均值、极差控制图状态正常，汽车衡测量过程中未出现非正常变异，能满足称重要求

核查人员：龚强             核查日期：2020年09月17日

数字汽车衡称量过程质控图

UCL=45.0205t

CL=	44.9989t

LCL=	44.9773t

UCL=0.0793

CL=0.0375

LCL=0.0000