| 序号 | 核查 | 观察记录（t） |  |  |  |  | x | R |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 日期 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 |  |  |
| 1 | 2020.4.26 | 0.1500 | 0.1502 | 0.1502 | 0.1498 | 0.1500 | 0.1500 | 0.0004 |
| 2 | 2020.5.8 | 0.1502 | 0.1500 | 0.1498 | 0.1496 | 0.1502 | 0.1500 | 0.0006 |
| 3 | 2020.5.25 | 0.1497 | 0.1498 | 0.1500 | 0.1501 | 0.1500 | 0.1499 | 0.0004 |
| 4 | 2020.6.9 | 0.1502 | 0.1500 | 0.1502 | 0.1500 | 0.1502 | 0.1501 | 0.0002 |
| 5 | 2020.6.26 | 0.1500 | 0.1498 | 0.1496 | 0.1500 | 0.1496 | 0.1498 | 0.0004 |
| 6 | 2020.7.10 | 0.1502 | 0.1500 | 0.1502 | 0.1499 | 0.1502 | 0.1501 | 0.0003 |
| 7 | 2020.7.26 | 0.1498 | 0.1496 | 0.1500 | 0.1500 | 0.1496 | 0.1498 | 0.0004 |
| 8 | 2020.8.12 | 0.1496 | 0.1500 | 0.1498 | 0.1496 | 0.1500 | 0.1498 | 0.0004 |
| 9 | 2020.8.28 | 0.1500 | 0.1498 | 0.1502 | 0.1500 | 0.1496 | 0.1499 | 0.0006 |
| 10 | 2020.9.14 | 0.1498 | 0.1499 | 0.1502 | 0.1500 | 0.1498 | 0.1499 | 0.0004 |
|  | x=0.1499 |  |  |  |  | 0.0004 |  |  |
| 查表得: |  | A2= | 0.5770 | D4= | 2.1150 | D3= | 0.0000 |  |

钽铌分析秤量测量过程监视统计记录表

测量过程名称： 钽铌分析秤量过程

被测参数：钽铌精矿          测量范围：0~0.5g    允差范围：±0.0005g

测量设备：电子天平      测量范围（0~220）g  允许误差:±0.0001g

监视方法：统计技术

控制图计算

中心线 	  CL=	0.1499g

上控制线	UCL=		    0.1502g

下控制线	LCL=		   0.1497g

R	控制图计算：

中心线	CL=		0.0004

上控制线	UCL=		 0.0009

下控制线	LCL=			0

监视结果评价：

均值、极差控制图状态正常，电子天平测量过程中未出现非正常变异，能满足秤量要求

核查人员：龚强        核查日期：2020年09月17日

电子天平秤量过程质控图

UCL=	0.1502g

CL=	0.1499g

LCL=	0.1497g

UCL=0.0009

CL=0.0004

LCL=0.0000