钽铌分析秤量过程不确定度评定报告

一.评定对象

矿物样品秤量

- 评定方法

- 根据《测量不确定度控制》计量作业指导书，需要时或顾客提出要求时，按JJF1059.1《测量不确定度评定和表示》进行，因此，电子天平测量不确定度评定选用简化的方法。

- 三．评定依据

依据JJF 1036-2008《电子天平计量检定规程》

四.测量方法

CZCX0011钽铌分析秤量操作程序

- 测量标准

- 电子天平（型号：XS204，编号B752209837：）

- 数学模型

- X=m

- 七．不确定度评定

- 测量不确定度主要的影响因素是测量环境、测量方法、测量人员、测量设备、测量重复性等。由于测环境受控，测量方法合理、测量人员操作量，这些影响带来的影响微其微，因此测量不确定计定的计算略这些分量带来的影响。

- 1.选取一定量试样重复称量6次计算不确定度uA

- 根据客实使用的要求。选取测量标准进行重复性测量，测量的次数不少6次，以此获得A类评定标准不确定度的实验数据。因此，在重复性测量条件下，对试样进行6次测量，得到的测量数据如下：

| n | (t) | (t) | (t) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.1500 | -0.000017 | 0.0000000003 |
| 2 | 0.1500 | -0.000017 | 0.0000000003 |
| 3 | 0.1501 | 0.000083 | 0.0000000069 |
| 4 | 0.1500 | -0.000017 | 0.0000000003 |
| 5 | 0.1501 | 0.000083 | 0.0000000069 |
| 6 | 0.1499 | -0.000117 | 0.0000000136 |
| = | 0.1500 |  |  |
| = | 0.0000000283 |  |  |

- A类标准不确定度评定是以实验标准偏差表示，即：

=

- ua                                                =0.00003g

- B类标准评定确定度ub 的计算

- 查阅电子天平证书可得，允许误差为±0.0001g，按均匀分布，包含因子k取，则：

- ub=允许误差/=0.00006g

- 合成不确定度Uc的计算

- Uc =ua2+ub2=0.000032+0.000062=0.00007g

- 扩展不确定度U95的计算

U95=kUc=2*0.00007 =0.00014g  （k=2）

评定人：   易亮                 复核人：龚强

评定时间：2020年9月17日