编号：0124-2019-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 梅河口市弘业无缝钢管有限公司 | 审核员 | 王玉玲 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级 | 测量标准装置准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 车间 | 覆层测厚仪 | DB150378 | TT260 | ±(1%H+0.1) | 膜厚片U=0.5ｕmK-2 | 通化市计量检定测试所 | 2019.9.22 | √ |
| 车间 | 万能材料试验机 | 095 | WEW-600 | 1级 | 标准测力仪U=0.3%K=3 | 梅河口市产品质量计量检测所 | 2020.6.21 | √ |
| 车间 | 压力表 | 20054945 | 0-1.6MPa | 1.6级 | 压力表检定装置 | 通化市计量检定测试所 | 2020.9.2 | √ |
| 车间 | 游标卡尺 | 23010167 | （0-300）mm | ±0.02mm | 量块5等 | 通化市计量检定测试所 | 2020.3.21 | √ |
| 车间 | 螺纹塞规 | 795325 | 2 7/8-10TBG | U=4ｕm k=2 | 标准量规 | 通化市计量检定测试所 | 2019.12.20 | √ |
| 车间 | 压力表 | HC65542880827 | （0-60）Mpa | 1.6级 | 压力表检定装置 | 通化市计量检定测试所 | 2019.12.20 | √ |
| 车间 | 红外测温仪 | 998789420 | VICTOR 3088 | U=2.4°K=2 | 标准光电高温计 | 通化市计量检定测试所 | 2019.12.20 | √ |
| 审核综合意见：公司未建立最高标准，测量设备送至通化市计量检定测试所检定校准，抽查7台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 |
| 审核员签字：   审核日期： 年 月 日 部门代表签字： |