编     号：0178-2020

现场审核记录

企业名称：_南京地铁运营有限责任公司_

审核员：_ 叶明___          审核日期： 2020年09月21日 上午至2020年09月23日 下午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业的计量管理机构是那个部门？测量体系涉及的人员是否清楚自己的职责？ 是否有管理手册或相应的程序文件？是否受控? | 5.1计量职能 | 询问企管部副部长（江）：企管部的职能、测量目标体现在绩效考核目标中，每季度进行问题回顾、整改率通报； 公务分公司的职能清晰。公司的测量设备管理程序现行有效。 查企管部关于体系牵头单位的职能：制定专项问题牵头单位的职责、问题闭环管理。 | 企管部 工务分公司 小行基地 秣周基地 | 否 |
| 2 | 查找企业在生产运营、能源、安全、现场管理等方面是否有顾客投诉、纠纷、处理。企业是否识别顾客的测量要求并转化为计量要求，是否了解并满足顾客的计量要求，请提供满足顾客要求的证据。 | 5.2顾客为关注焦点 | 查工务分公司的轨道轨距测量计量要求导出，计量要求导出符合要求。 | 工务分公司 小行基地 秣周基地 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标？是否经最高管理者批准？是否分解到各部门？是否有具体指标？是否可测量？是否按部门进行审核和考核？有无考核记录？ | 5.3质量目标 | 工务分公司质量目标分解：强检率100%等6项目标全部完成，并制定相应的措施，对未完成的要求进行考核。 通号分公司质量目标共5项，利用计量器具管理系统平台进行统计，跟踪质量目标的完成， | 工务分公司 小行基地 秣周基地 | 否 |
| 4 | 部门人员资质及人员培训考核评价情况？如果按部门管理可查。 | 6.1.2能力和培训 | 工务分公司体系人员的培训9次、职责清楚。培训考试有试卷和考试成绩，均考核。 | 工务分公司 小行基地 秣周基地 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 工务分公司编制了相关程序文件6个，《轨距尺测量过程控制规范》现行有效。 | 工务分公司 小行基地 秣周基地 | 否 |
| 6 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识？ 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。 | 6.2.4 标识 6.3.1测量设备 6.3.2 环境 7.3.2溯源性 | 公司制定了测量设备管理程序，6.8.5条款中C类计量器具无需给公司编码，只建立台账，进行一次性首检和确认。 查工务分公司计量器具台帐，量隙尺012511100001为C类，检定周期为999个月，有效期为2999/1/1 。已和企业沟通整改。 查小行基地招采班组量油尺012514090004、台秤121521090010检定确认正常。 查秣周基地通号班组指针万用表151537120814标识为B级表，未填写周期，查对应的台账显示为C级表，下次检校日期为2102/3/14，已和企业沟通整改。 | 工务分公司 小行基地 秣周基地 |  |
| 7 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 查通号分公司1中心数字万用表151537120134、扭力扳手125521120078器具均在检定/校准有效期内，并粘贴了计量确认标识。 查通号分公司1中心车载ATP天线阻值测试验证方法空缺，经询问该器具验证不满足使用要求，但验证台账记录为满足。已和企业沟通整改。 | 工务分公司 小行基地 秣周基地 | 否 |
| 8 | 抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 工务分公司识别6个一般测量过程，重要测量过程9个，关键测量过程1个为轨距尺测量过程，编制了控制规范，并进行了有效性确认。 通号分公司1中心1#线信号专业共识别19个测量过程，其中蓄电池内阻测试为重要测量过程，编制了过程控制规范，通号分公司3中心针对蓄电池内阻测试过程进行了有效性确认。 查小行基地招采班组0#柴油入库数据采用卸车体积表量，而班组实际卸车检尺量无原始记录（卸车前尺和卸车后尺），卸车量均记为6500升，班组验收人员对卸车量的允许误差值不太清楚。已和企业沟通整改。 | 工务分公司 小行基地 秣周基地 | 否 |
| 9 | 部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.3不合格控制 8.4改进 | 工务分公司第一次内审发现7个问题，均已整改完成。第二次内审10个问题，均已整改完成。 通号分公司1中心155558120002检定不合格，状态为禁用。现场查看实物粘贴了“禁用”标识，并按计划报警更新。 | 工务分公司 小行基地 秣周基地 | 否 |
| 10 | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？计量器具生产许可等 | 计量法制要求 | 查工务分公司124535100001氧气压力表检定有效期为2020/11/28，检定证书号01005426－001，124535100004氧气压力表检定证书号01005426－002，检定合格。 | 工务分公司 小行基地 秣周基地 | 否 |