[image: image1.png]





北京国标联合认证有限公司
Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.


受理编号：0100 -2018-2020
计量要求导出和计量验证记录表
	测量过程名称
	同轴度测量过程
	被测参数要求(含公差)
	0～0.03mm

	被测参数要求识别依据文件
	相关《设计图纸》

	计量要求导出方法：
测量要求0.03mm
公差范围：T=0.03mm    计量要求：T/3=0.03/3=0.01mm

	计量校准
过程
	测量设备名称
	型号规格
	设备特性
(示值误差等)
	校准证书编号
	校准日期

	
	三坐标测量机
	1000×1500×700mm
	±0.086mm
	01GG20184465
	2020.06.03

	
	
	
	
	
	

	计量验证记录:
测量要求0.03mm
公差范围：T=0. 03mm  导出计量要求：0.01mm
三坐标测量范围1000×1500×700mm,分辨力0.001mm,最大允许误差 ±0.086mm。
同轴度测量结果的扩展不确定度 U=0.004mm (k=2)

U≤T/3       满足计量要求。
验证结论：  √□符合   □有缺陷    □不符合   （注：在选项上打√，只选一项）
验证人员签字：姚名亮                         验证日期：2020年 6月 4 日

	认证审核记录：
1． 被测参数要求识别代表了“顾客”的要求；
2． 计量要求导出方法正确；
3． 测量设备的配备经计量确认，满足计量要求；
4． 测量设备经校准使用；
5． 测量设备验证方法正确。
审核员意见：
企业代表签字：                                 审核日期：2020年09月12日









1

