编 号：0115-2018-2020

**计量要求导出和计量验证记录表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测量过程名称 | | 闭锁式不加厚油管吊卡表面硬度检测 | | | 被测参数要求(含公差) | | （265±15）HB | |
| 被测参数要求识别依据文件 | | | | |  | | | |
| 计量要求导出方法（另附）  1．在生产过程中，吊卡表面硬度控制在（250-280）HB,即（265±15）HB  2．测量过程最大允许误差：△允=±15×（1/3-1/10）=±15×1/3=±5HB,（取1/3）；  3．测量范围推导：（250-280）HB，测量范围向两边延伸为：（100－350）HB  4．选择（170-960）HB里氏硬度计，设备最大示值误差为265×±0.8%＝±2.12HB , 满足要求。 | | | | | | | | |
| 计量校准过程 | 测量设备名称 | | 型号规格 | 设备特性  (示值误差等) | | 校准证书  编号 | | 校准日期 |
| 里氏硬度计 | | TH160 | ±0.8% | | 辽计 20070902335 | | 2020.07.094444444444 |
|  | |  |  | |  | |  |
|  | |  |  | |  | |  |
| 计量验证记录  测量设备的测量范围是（170-960）HB，里氏硬度计265×±0.8%＝±2.12HB;  闭锁式不加厚油管吊卡的表面硬度控制在（250-280）HB，测量最大允差为±5HB。  将测量过程的计量要求与测量设备的计量特性相比较，满足测量过程的计量要求。  验证结论：☑符合□有缺陷□不符合（注：在选项上打√，只选一项）  验证人员签字：席长所 验证日期：2020年9月15日 | | | | | | | | |
| 审核记录：  该测量过程被测参数要求识别代表了“顾客”的要求，计量要求导出方法正确，测量设备的配备满足计量要求，测量设备经过校准，测量设备验证方法正确。  审核人员签字：  受审核方代表签字： 审核日期：2020年9月24日 | | | | | | | | |