编号：0067-2017-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 武汉市江汉石油机械有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 质控安检部 陪同人员:吴翔 |
| 不符合事实描述：  检查企业《2020年监视和测量设备检定计划》中测量设备6台温控仪的校准方式是比对法，提供了《温控仪比对记录》，但未能提供温控仪比对法的技术文件，不满足要求。  不符合认证审核准则条款号： GB/T19022-2003标准6.2.1条款  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期: |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页