编   号：0159-2020

现场审核记录二

企业名称：南京惠然测控技术有限公司

审核员：     林兵                           审核日期：2020年9月16-17日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 在《质量手册》中规定了各个部门的计量职能，询问人事行政部、市场部等相关负责人员基本清楚本部门计量职能，部门相关人员基本清楚自己的工作职责。 | 研发部、生产部、采购部、市场部、人事行政部 | 否 |
| 2 | 顾客要求是否转化为计量要求？能否符合顾客要求？ | 5.2以顾客为关注焦点 | 公司业务，顾客主要为供水单位及用水单位，业务性质主要形式为招投标，业主单位评价产品的标准为GB_T 778.1-2018，产品计量要求即为标准要求。检测规范为冷水水表2019。强调顾客要求的及时性问题，对供应商进行评价，主要按提升设备及时性、运行质量和售后服务、仪器计量准确性等指标进行计量控制。 | 研发部、生产部、采购部、市场部、人事行政部 | 否 |
| 3 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 企业制定计量质量目标： a) 测量设备及时确认率达95% ； b) 顾客投诉及时处理率≥90%； c) 关键测量过程受控率100％ ； 并提供《各部门测量管理体系质量分目标年度考核表》 ； 已分解到各职能部门： 人事行政部：1.文件发放及时率≥99%； 2.员工培训计划实施率≥99%； 市场部： 1.合同履约率100%；2.顾客满意率≥90%；3.顾客投诉处理及时率≥99%； 采购部：1.采购产品合格率≥98%；2.采购产品及时交付率≥95%； 研发部：工艺文件输出率100%； 生产部：1.成品批次检验合格率≥95%；2.工序不良品率控制在<0.3%；3 .设备完好率≥98%； 有具体指标可测量，每月通过计量目标实施情况评审表统计各部门质量目标的实现情况。 | 研发部、生产部、采购部、市场部、人事行政部 | 否 |
| 4 | 企业是否规定测量体系中所有人员职责？人员职能的分配方式 企业是否制定各类计量人员的能力要求相关规定程序文件？并对人员能力进行评价？ 培训实施情况 企业是否有计量人员教育、培训经验和技能档案。 | 6.1人力资源 | 企业制定了测量管理职能分配表等形式规定了各类人员在体系中的职责。综合管理部制定了各类人员能力要求，编制了测量人员情况一览表，体系相关人员25人，计量人员4人。抽查了企业制定的2020年测量管理体系员工培训计划表，共列入了12项培训计划；按培训项目负责部门进行分类，有全员学习时间表，计划全部实施。抽查《培训签到表》及测量管理体系培训试题，有培训签到表，有培训记录，通过考试及口头提问的方式对培训效果进行评价，满足目标要求。 查培训实施：1）内部审核员培训，内容：GB/T 19022,GB/T19011时间：2020.4.5考核方式：现场开卷考试的形式进行评价。 - 测量设备的管理、关键过程的识别，时间2020.4.4，考核方式：现场提问； - 检验员岗位技能培训，时间，2020.04.05，内容：检验通用规范、巡检规范、水表计量检验规程等，考核方式：现场提问。 以上培训列入培训计划。 公司共有薛重远等4名人员获得计量技术人员证。发证机构为江苏省计量测试学会；考核合格专业项目：冷水水表、电磁流量计、超声波流量计；查证书：1、薛重远，发证编号：JSXH-J20035; 2、周加云，发证编号：JSXH-J20036; | 人事行政部 | 否 |
| 5 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 查：管理文件目录，有《质量手册》、《程序文件》共列入19份程序文件，第三层次文件规定3份，现行有效且已受控。 抽查1：《测量设备例行管理程序》，规定测量设备采购要求、管理要求等； 抽查2：《测量不确定度评定管理程序》规定了测量过程不确定度确定的要求； 抽查3：收集的JJG 162-2019 《饮用冷水水表检定规程》等多个检测标准，现行、受控，文件中计量单位使用正确。有受控标识。 | 人事行政部 | 否 |
| 6 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2 软件 | 查企业一套测量软件，液体流量计检定系统，已列入测量软件管理，提供测量软件确认过程验证记录表。 | 人事行政部 | 否 |
| 7 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限等？ | 6.2.3记录 | 企业编制了《记录控制程序》，记录保存长期。 查1：QR-9.3-01 《管理评审报告》，记录； 查2：QR-7.1.5-02《周期检定计划（统计）表》； 查3：QR-7.1.5-03《测量和监控器具登记台帐》息； 记录基本适用检测中心的运作。 | 人事行政部 | 否 |
| 8 | 是否有计量确认状态标识？ | 6.2.4标识 | 查生产部现场查看在用的测量设备，张贴计量器具绿色合格证，但并未张贴计量确认合格标识，与企业规定的《测量设备确认标识控制程序》要求不符。经查该台设备有校准证书，且在建议有效期内。 | 生产部、 研发部 | 是02 |
| 9 | 测量设备维护？ | 6.3.1测量设备 | 编制《测量设备控制程序》，提供测量设备台账清单，共列入测量设备台账15台，测量设备台账已对测量设备进行A、B、C分类管理，编制周检计划。 未在用的测量设备由仓库保管，周检计划由质检部实施。 | 办公、业务部 | 否 |
| 10 | 测量环境有哪些要求？ | 6.3.2测量环境 | 组装试验车间对于温湿度有要求，现场装有空调，并配有电子温湿度表，并有环境记录。其他测试室温即可。测量环境满足要求。 | 生产部 | 否 |
| 11 | 外部供方管理是否形成文件？是否识别评价对象？ | 6.4外部供方 | 建立《外部供方控制程序》规定了外部供方的管理要求，提供采购计划单，有提出部门、有审批。提供《外部合格供方名录》，有13家测量设备提供商和检定/校准机构，供方名录由县统一招投标后入围，提供QR-8.4-01《供方调查表》，对设备提供商及校服服务提供商从产品质量、服务等方面进行评价。 对3家检定/校准机构（江苏省计量院）收集了计量授权证书及附件、CNAS证书等。 | 采购部 | 否 |
| 12 | 是否提供计量确认表？研发部和生产部器具是否确认？ | 7.1计量确认 | 提供计量确认表；包括生产部和研发部在用的器具。 | 研发部、生产部 |  |
| 13 | 识别哪些测量过程？ | 7.2测量过程 | 识别15个测量过程，重要的测量过程12个；已识别关键测量过程，公司核心检测人员经江苏计量测试学会培训发证，一般操作人员由公司培训上岗。 生产部基本测量过程已识别。 | 研发部、生产部 | 否 |
| 14 | 是否确定关键测量过程？ | 7.3不确定度和溯源性 | 制定《测量不确定度评定控制程序》，确定12个重要测量过程，研发部和生产部的重要测量过程有电压监测、温度监测、绝缘测试、尺寸测量等过程，；测量设备的检定/校准 证书在有效期内；对生产部和研发部的重要测量过程核算过程不确定度。 | 研发部、生产部 | 否 |
| 15 | 顾客的计量要求是否满足顾客要求？企业如何收集顾客要求？ | 8.2.2顾客满意 | 市场部采取 《顾客满意度调查表》的方式对外部顾客进行满意度调查，见内外部顾客满意度分析报告和调查表，19~20年度，共发放30份顾客满意度调查表，收回30分，经统计外部顾客满意度97.2%，内部员工满意度未组织测评；符合公司指标要求。 | 市场部 | 否 |
| 16 | 不合格品处置？不合格测量设备处理？不合格测量过程处理？ | 8.3不合格品控制 | 编制《不合格测量设备管理程序》，对出现的不合格测量过程，对发现不合格的测量设备进行有效性确认，经确认不合格的，加以标识，进行隔离，并做好记录。符合要求。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 17 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制《持续改进控制程序》，对发现的不合格及时识别原因，采取纠正措施并针对原因提出预防措施加以防范。 | 质检部 生产部 | 否 |
| 18 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167- 2006 | 企业主要耗能为电、水；年耗能约20.35吨标煤，不是重点耗能企业。 | 人事行政部 | 否 |
| 19 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具为供电公司、供水公司提供的总表。能源器具较少，未编制能源计量器具台账。企业由供电局总表和供水公司总表进行能源数据采集。 | 人事行政部 | 否 |
| 20 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 查：企业配备一级电能表一块，0.5级；水表一只2.0级，满足标准要求。 | 人事行政部 | 否 |
| 21 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 企业为非重点能耗单位，主要耗能由供电公司和供水公司提供的总表进行计量。 | 人事行政部 | 否 |
| 22 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 能源计量数据 | 企业的能源计量数据由供电公司进行采集，企业对数据汇总后进行分析与考核。 | 人事行政部 | 否 |