编号：0182-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 湖州新天外绿包印刷有限公司 | | | | | 审核员 | 林兵 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量  管理部 | 水份仪 | P1015613 | MX-50 | ±0.005g | 砝码  E2级 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2020.01.03 | √ |
| 质量  管理部 | 折痕  挺度仪 | 102445-01 | 79-11-00-001 | ±1% | 砝码  E2级 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2020.01.03 | √ |
| 生产车间 | 电子  天平 | HT1516890 | ACS-3 | U=0.4g  k=2 | 砝码  U=0.01g k=2 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2020.01.03 | √ |
| 生产车间 | 温湿度表 | J016 | 608-H1 | 温度±2℃  湿度  ±5.0%RH | 温湿度检定箱U=0.5%RH k=2  露点仪  U=0.2℃ k=2 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2020.01.03 | √ |
| 质量  管理部 | 气相色谱质谱联用仪 | US83120378 | 5975C | Urel=4% k=2 | 异辛烷中硬脂酸甲酯标准物质Urel=3% k=2 | 苏州市  计量测试院 | 2019.2.21  有效期2年 | √ |
| 质量  管理部 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 1080944 | 101-2 | ±2℃ | 温湿度巡检仪  U=0.25℃  k=2 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2020.01.03 | √ |
| 动力  设备部 | 压力表 | Y19020095 | Y-100型（0-1.6）MPa | 1.6级 | 精密压力表  0.4级 | 湖州市质量技术监督检测研究院 | 2020.6.15 | √ |
| 质量  管理部 | 数显  千分尺 | G634 | (0-25)mm/0.001mm | ±2μm | 量块4等 | 深圳天朔计量检测股份有限公司 | 2020.01.03 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：  该公司所有测量设备送检至具备相应资质的计量技术机构进行校准、检定；查 8份测量设备校准证书、检定证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020 年09 月18 日~ 09 月19 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**