编号：0180-2020

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 安徽中梓实业发展有限公司 | | | | | 审核员 | 丁紫娟 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准装置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 工程部 | 绝缘电阻测试仪 | HP1090001 | ZC25-3 | 绝缘电阻 *Urel*=1.5% *k*=2  DCV  *Urel*=0.2% *k*=2 | 绝缘电阻表检定装置  *U*=0.1S *k*=2 | 深圳市华品计量检测有限公司 | 2019/10/28 | √ |
| 工程部 | 水准仪 | HP1090004 | ZAL632 | *U*=0.08  分度值  *k*=2 | 刀口尺 0级  平板 0级 | 深圳市华品计量检测有限公司 | 2019/10/28 | √ |
| 工程部 | 频谱仪 | HP1090002 | AT5010 | *Urel*=1.4%  *k*=2 | 矢量信号发生器  f*:Urel*=8.2×10-8 *k*=2  LEV:*U*=0.16dB-0.36dB  *k*=2  信号接收机  f:*Urel*=1×10﹣6  *k*=2  LEV:*U*=0.2dB  *k*=2 | 深圳市华品计量检测有限公司 | 2019/10/28 | √ |
| 工程部 | 经纬仪 | HP1090003 | HP47-3 | *U*=2〞  *k*=2 | 多齿分度台  ≤0.5〞  水平角检定装置  ≤0.4〞 | 深圳市华品计量检测有限公司 | 2019/10/28 | √ |
| 审核综合意見：  （抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）  公司测量设备全部送外校准。校准机构按《外部供方管理程序》管理，公司校准证书由工程部保存，现场抽查4份证书，均由深圳市华品计量检测有限公司校准，量值均可溯源至上一级计量标准，符合公司对溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期： 2020 年 9 月 21 日~ 9 月 22 日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |

**测量设备溯源抽查表**