受理编号：0181-2020

测量设备溯源抽查表

| 企业名称 | 江西省润华教育装备集团有限公司 |  |  |  |  | 审核员 | 王晓巍 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 部门 | 测量设备 名称 | 型号 规格 | 设备 编号 | 测量设备 准确度级 | 测量标准装置 准确度等级 | 检定/校准 机构 | 检定/校准日期 | 符合打√ 不符合打× |
| 科研部 | 游标卡尺 | 0-150mm | ZB001 | ±0.02mm | 量块 4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.7.3 | √ |
| 科研部 | 钢卷尺 | 3m | ZB002 | Ⅱ级 | 标准钢卷尺 Ⅰ级 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.7.3 | √ |
| 科研部 | 外径千分尺 | 0-25mm | ZB003 | ±0.004 mm | 量块 4等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.7.3 | √ |
| 科研部 | 塞尺 | 0.02-1.00mm | ZB004 | Ⅱ级 | 卧式测长仪 U=0.3μm k=2 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.7.3 | √ |
| 科研部 | 直尺 | 0-300mm | ZB005 | ±0.2 mm | 标准金属线纹尺 3等 | 深圳华科计量检测技术有限公司 | 2020.7.3 | √ |
| 审核综合意见： 该公司测量设备送检至具备相应资质的深圳华科计量检测技术有限公司。查5份测量设备校准证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核日期：2020年9月23日至9月24日 审核员签字： 部门代表签字： |  |  |  |  |  |  |  |  |