编号：0181-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：江西省润华教育装备集团有限公司 不符合报告编号： 01 |
| 企业下属部门: 生产部 陪同人员:黄冬明 |
| 不符合事实描述：检查生产车间使用的出厂编号839153，TCS型，准确度等级 Ⅲ 级，出厂日期：201902的0-300kg.电子台秤及额定压力0.8MPa的空压机储气罐配备的1.6级0-1.6MPa压力表，未检定校准、校准，不满足要求。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.3.1条款。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.09.24 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |

编号：0181-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称：江西省润华教育装备集团有限公司 不符合报告编号： 02 |
| 企业下属部门: 科研部 陪同人员:黄冬明 |
| 不符合事实描述：检查科研部现场使用测量设备的计量确认标识，其中编号ZB001，规格0-150mm游标卡尺张贴的“合格证”标识未按要求转换成 “计量确认合格证”标识。不符合认证审核准则条款号：GB/T19022-2003标准6.2.4条款。不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_√\_；审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_日期:2020.09.24 |
| 纠正措施:企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:审核组代表签名: 日期： |