测量管理体系

（GB/T19022-2003/ISO10012:2003）

认 证 报 告

认证企业： 江西省润华教育装备集团有限公司

编    号：            0181-2020

认证报告内容

1. 企业名称：江西省润华教育装备集团有限公司

2. 认证审核的类型：（■初次认证审核    □再认证审核）

3. 注册地址： 江西省抚州市南城县株良镇工业园区

企业活动范围和场所：江西省抚州市南城县株良镇工业园区

4. 认证审核委托方：北京国标联合认证有限公司

5. 认证审核时间：计划总人日  4.5 (人.日)，现场人日 4  (人·日)

6. 认证审核活动（文件审核、现场审核）实施日期和地点：

文件审核： 2020-09-22 13:30:00至2020-09-22 17:00:00，

现场审核： 2020年09月23日 上午至2020年09月24日 下午，

7. 审核组的组成人员姓名及个人注册(确认)信息 ：

| 姓 名 | 性别 | 组内职务 | 联系电话 | 注册级别 | 注册证书编号 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴素平 | 女 | 组长 | 13912864865 | 高级审核员 | 中认协评[2018]98号ISC[S]0026 |
| 王晓巍 | 女 | 组员 | 13852852160 | 审核员 | 中认协评[2019]179号ISC[S]0342 |

8. 企业管理者代表及参与认证审核的中高层管理人员姓名和职务：

| 姓 名 | 黄冬明 | 邓 娟 | 修丹丹 | 洪 辉 | 杨志刚 | 吴海军 | 修水华 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职 务 | 副总经理 兼管代 | 科研部 经理 | 办公室主任 | 生产部 经理 | 供应部 经理 | 仓储 主管 | 销售部 经理 |

9. 认证审核准则：

9.1、GB/T19022-2003《测量管理体系 测量过程和测量设备的要求》

9.2、GB17167-2006《能源计量器具配备和管理通则》

10. 认证审核目的：评价企业测量管理体系的实施情况及其有效性，以确定是否推荐认证注册。

11. 审核范围及涉及的区域或部门：学生钢木课桌椅/实木课桌椅、课桌凳；教师办公桌椅、钢木办公桌椅、屏风办公桌椅、家具，会议桌椅；学生公寓床、铁架床、实木床、实木床板；黑板、实木讲台、钢木多媒体讲台、图书双面书架、实木阅览桌、钢木阅览桌；阶梯式排椅、多媒体排椅、实木餐桌、不锈钢餐桌、钢木餐桌，实验室成套设备的生产和销售。涉及的区域或部门：管理层、科研部、办公室、供应部、销售部、仓储、生产部及生产车间。

12. 文件审核情况说明：

12.1收集关于客户的管理体系范围的必要信息、企业资质和法律法规的符合性的说明：

企业申请认证的范围：学生钢木课桌椅/实木课桌椅、课桌凳；教师办公桌椅、钢木办公桌椅、屏风办公桌椅、家具，会议桌椅；学生公寓床、铁架床、实木床、实木床板；黑板、实木讲台、钢木多媒体讲台、图书双面书架、实木阅览桌、钢木阅览桌；阶梯式排椅、多媒体排椅、实木餐桌、不锈钢餐桌、钢木餐桌，实验室成套设备等产品工艺、经营、贸易结算、安全防护、环境监测、能源管理等方面的测量设备及测量过程等有关的所有活动的测量过程、部门、场所，实际位置。

企业注册资本为壹亿零捌佰万元整，营业期限2010年02月05日至长期，2018年03月09日取得三证合一的营业执照，统一社会信用代码91361021550859418A,法人资格满足要求。该公司已通过了方圆标志认证集团的ISO9001：2015质量管理体系认证（2021年05月16日到期）、ISO14001:2015环境管理体系认证（2021年05月16日到期）、OHSAS 18001:2007职业健康安全体系认证（2021年03月11日到期）；企业的产品“金属公寓家具”、“金属教学家具”、“金属实验室家具”取得了中国环保产品认证证书，证书号CQC18703186218、CQC18703186217、CQC18703186216,有效期至2021年01月19日；产品“钢木家具”取得了中国环境标志产品认证证书，证书号CEC2018ELP04202368,有效期至2022年8月19日，企业的申请资质及申请所属资料在有效期内，满足申请要求。经查公司产品没有顾客对产品质量投诉等。

12.2审核客户的文件化的管理体系信息，结合管理体系标准或其他规范性文件充分了解客户的管理体系和现场运作，以便为策划第二阶段提供关注点：

企业按照GB/T 19022-2003/ISO 10012:2003标准的要求，于2020年04月15日发布、实施了企业测量管理体系《管理手册》和相关作业文件。文件覆盖了标准要求建立文件的所有条款。其中：

12.2.1、标准规定的：体系更改、测量过程性能判定客观准则、人员职责、记录管理、测量设备全过程管理、计量确认间隔、测量设备调整控制、测量过程策划确认实施、测量管理体系监视、预防措施等条款均已形成文件。

12.2.2、企业在文件中明确规定了：计量主要职能部门为科研部，在计量职能管理文件中对测量管理体系覆盖下的6个部门规定和分配了计量职能。对标准规定的测量管理体系的软件、环境、外部供方、测量过程设计、测量不确定度、纠正措施等条款也分别制定了文件。

12.2.3、企业采用过程方法编制了《测量管理体系手册》，并配有组织机构图（附录A），测量管理体系职能分配表（附录B），明确规定了最高管理者12项及管理者代表30项领导决策职能，计量职能部门的31项主要职能，并配备了生产工艺流程图。

审核组认为：该企业的资质情况与测量管理体系《管理手册》和相关作业文件的符合性、适宜性基本满足标准的要求。

12.3评价客户现场的具体情况，并与客户的人员进行讨论，以确定第二阶段的准备 情况；审查客户理解和实施标准要求的情况，特别是对管理体系的关键绩效或重要的因素、过程、目标和运作的识别情况；

12.3.1、企业产品主要执行标准为：GB/T 3324-2008《木家具通用技术条件》、GB/T 3325-2008《金属家具通用技术条件》、QB/T 2280-2007《办公椅》、QB/T 2530-2011《木制柜 》、QB/T 1952.1-2003《沙发》、JY0001-2003《教学仪器产品一般质量要求》等。企业根据法律法规要求和企业产品要求，共识别了13个重要测量过程：原料称重、原材料尺寸测量、冷轧钢板的厚度测量、生产过程中注塑温度、压力控制、拼装后尺寸检测、成品的外形尺寸测量等过程，编制了《测量过程及控制一览表》分别对每个不同大类的测量过程的测量要素从重要性、被测参数名称、技术要求、配备的测量设备名称、测量范围、允许误差（测量不确定度）、环境条件、操作人员资质、测量频次、监视方法等方面予以有效控制和识别。

12.3.2、检查了企业的配备的测量设备台账和《测量设备计量确认明细表》，对A、B类测量设备中的重要及关键的测量设备进行了计量确认。有测量参数的技术要求，测量设备的计量特性，以及验证方法、验证结果和验证人。最近的校准日期全部在有效期内。验证结果均为合格。

12.3.3、企业对原料检验、生产过程质量控制 、产品出厂检验检测等重要测量过程，根据顾客的要求进行了测量要求导出、测量不确定度评定、测量过程有效性确认，明确规定了关键过程的监视方法和监视频次，符合标准的要求。

12.3.4根据客户的认证场所和确认的测量人员、测量设备和测量过程等资源的配置满足认证标准的需求。

12.4评价客户是否策划和实施了内部审核与管理评审，以及管理体系的实施程度能否证明客户已为第二阶段做好准备。

12.4.1、企业于2020年07月15日，组织了测量管理体系内部审核，分两组对体系涉及的所有部门、生产车间进行了全要素的审核，共发现了一个次要不符合项，并在规定的时间里完成了整改。

12.4.2、企业于2020年08月28日开展了测量管理体系进行管理评审，会议由企业总经理黄华主持，根据管理评审内容的要求，管代黄冬明及各部门汇报了相应的评审输入工作完成情况。总经理作了评审总结报告，评审结论肯定了建立的测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，质量目标是适宜的，并形成了管理评审报告，满足要求。

13. 现场审核情况：

审核组于09月23日到09月24日利用2天的时间根据审核计划先后抽样检查了企业6个职能管理部门及生产车间，覆盖了GB/T 19022-2003标准的所有要素和体系涉及的主要范围，涉及公司生产、质量、安全和环境管理等。为有效评价公司体系运行的质量，审核组重点检查了公司计量特征突出的重要环节，原料检验、生产过程质量控制 、产品出厂检验检测等测量过程，并对企业的能源管理进行了检查，该企业主要耗能为电，年能耗标准煤20.89吨,不是重点耗能企业，企业的各级能源测量设备配备和准确度等级满足要求，能源管理满足GB17167-2006《用能单位能源计量器具配备和管理通则》的要求。安全、环保管理工作符合相关文件的规定要求，掌握了企业测量管理体系的运行状况和品质。

13.1 就审核证据、审核发现和审核结论进行综述：

13.1.1总体认为公司领导层重视测量管理体系建立，科研部职能作用发挥较好，企业测量体系有效人员85人，体系覆盖人员85人，职责明确，具备应有资质。公司根据法律法规要求和企业从原料进厂检验、生产过程质量控制、产品出厂检验共识别13个重要测量过程，编制了《测量过程及控制一览表》，测量设备配备齐全，企业共有12台件测量设备（A、B、C类）基本纳入到测量管理体系管理范畴；测量设备基本均已校准，在有效期内，测量设备环境满足要求；测量设备标识齐全，符合要求；采购部负责建立测量设备合格供方名录。科研部负责对提供服务的检定、校准机构的外部服务方建有名录和业绩评定。企业无最高标准器，在用的测量设备全部委外检定、校准，检定校准单位为深圳华科计量检测技术有限公司，量值溯源符合要求。测量设备标识齐全，符合要求。企业对识别出的重要测量过程配备的测量设备进行了验证，对重要测量过程根据风险程度进行了控制和监视。

13.1.2质量目标完成情况：

查Q/RH 002-2020《测量管理手册》规定了公司的测量管理体系管理方针及质量目标六项一致，有具体指标可测量，因公司规模较小未分解，按文件规定每年统计一次，查《测量目标完成情况表》已由办公室统计考核，均达标。

13.2本次审核共出具次要不符合项两项，未发现严重的或系统性的不符合情况。

13.2.1检查生产车间使用的出厂编号839153，TCS型，准确度等级 Ⅲ 级，出厂日期：201902的0-300kg.电子台秤及额定压力0.8MPa的空压机储气罐配备的1.6级0-1.6MPa压力表，未检定校准、校准,不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.3.1 条款。

13.2.2 检查科研部现场使用测量设备的计量确认标识，其中编号ZB001，规格0-150mm游标卡尺张贴的“合格证”标识未按要求转换成 “计量确认合格证”标识,不符合认证审核准则条款号GB/T19022-2003标准6.2.4 条款。

13.3现场重点抽查了冷轧钢板的厚度测量过程的测量要求识别、计量要求导出和计量验证记录满足顾客要求，详见《计量要求导出和计量验证记录表》。

13.4、企业未建立最高计量标准开展检定和校准，企业测量设备所有在用的测量设备溯源至有资质的校准机构校准，经查5份测量设备校准证书，全部在有效期内。量值溯源基本符合文件要求。详见附件《测量设备溯源抽查表》。

13.5测量过程控制

13.5.1查冷轧钢板的厚度测量过程。详见附件《测量过程控制检查表》

13.5.2现场重点抽查了冷轧钢板的厚度测量过程不确定度评定方法正确。详见附件《不确定度评定报告》。

13.5.3现场重点抽查了冷轧钢板的厚度测量过程等有效性确认，测量过程监视记录和控制图绘制，基本满足标准要求。详见附件《测量过程有效性确认记录》及《测量过程监视统计记录表及控制图》。

14.审核组对是否通过认证的意见 ：

根据2020年09月22日的文件审核和09月23日-24日的现场审核情况，审核组认为：江西省润华教育装备集团有限公司领导重视测量管理体系工作，科研部作为计量职能部门，职能作用发挥较好；顾客的测量要求都经识别；在用的测量设备基本进行了校准和验证；关键、重要测量过程进行了计量要求导出，测量过程受控并能进行不确定度评定和有效性确认，监视方法正确有效；体系文件得到有效实施，重要测量人员能力受控，测量设备、测量环境、测量软件、测量记录及外部供方管理规范。综上所述，审核组认为江西省润华教育装备集团有限公司测量管理体系运行符合GB/T 19022-2003标准要求，对其体系运行的有效性和符合性予以肯定，建议报请批准通过审核。

15、为促进、支持企业测量管理体系持续改进提高，审核组提出以下改进建议：

希望不断加强对测量管理体系的理解和应用，提升人员对测量管理体系的认知、能力和意识，使测量管体系融入组织的业务过程，服务于提高产品质量、贸易和安全等方面的控制。

16. 其他需要说明的事项:无

17. 审核组组长（签字）：                                日期：

- 审核组成员(签字)：                                   日期：

- 审查人员（签字）：                                  日期：

- 法定代表人审批意见(签字)：                          日期：

21.北京国标联合认证有限公司(盖章)                       日期：