编号：0159-2019-2020

**不符合项报告**

|  |
| --- |
| 企业名称： 天津晨天自动化设备工程有限公司 不符合报告编号：01 |
| 企业下属部门: 技术部 陪同人员:胡芸芸 |
| 不符合事实描述：  现场抽查：接地电阻测试仪，编号：68151，检定日期：2020.3.27，未进行计量验证。不符合GB/T19022-2003标准条款7.1.1总则 关于“应设计并实施计量确认以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证”。的规定要求。  不符合认证审核准则条款号：\_GB/T19022-2003标准条款7.1.1总则  不符合程度：主要不符合\_\_\_\_；次要不符合\_\_√\_；  审核员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 陪同人员(签名)\_\_\_\_\_\_\_\_\_  企业部门代表（签名）\_\_\_\_\_\_\_\_\_  日期:2020.9.16 |
| 纠正措施:  企业部门代表签名: 审核员签名: |
| 纠正措施完成情况:  审核组代表签名: 日期: |

可另附页