编  号：0159-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：天津晨天自动化设备工程有限公司

审核员： 姜丽                                  审核日期：2020年9月15-16日上午

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 7.3.2溯源性 | 生产部（生产车间）游标卡尺，编号为58804，（0～150）mm有效期2021.3.26。查：绝缘电阻表编号17088360校准日期2020.4.03；计量确认周期12个月；编号04319耐压测试仪，检定日期2020.3.27，使用环境条件满足要求无修正，测量设备的有关信息和检定证书台账信息一致。公司测量设备均溯源到天津市计量监督检测科学研究院进行检定/校准服务。 实验室认可注册号：CNAS L0641，符合要求。 | 技术部（质量）、生产部（生产车间） | 否 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 企业制定了总的5项质量目标，技术部（质量）已对公司总的质量目标进行了统计，2019年10月-2020年8月质量目标均能达标，企业按各部门考核指标要求每季度考核。 | 技术部 综合部 | 否 |
| 3 | 企业是否建立外部供方管理文件？ 是否有合格供方名单和资质、授权范围和评价和监视记录？ | 6.4外部供方 | 企业建立了《外部供方管理控制程序，技术部、采购部已对外部供方和服务商进行了识别，《合格供方名录》。抽查了《服务方评定记录表》（CT-JL01），企业对外部供方有评价，对合格供方进行动态管理 电磁流量计DN50校准服务方：中国航天工业集团公司北京长城计量测试技术研究所实验室认可注册号：CNAS L0002，符合要求。 | 技术部 采购部 |  |
| 4 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1计量确认 7.1.1总则 | 查：关键控制过程“水泵压力密封试验”使用的压力表（0-1.6）MPa。编号816计量确认周期6个月，经过天津市计量监督检测科学研究院检定合格，粘贴的计量确认合格标识，信息量齐全，符合标准要求 现场抽查：接地电阻测试仪，编号：68151，检定日期：2020.3.27，未进行计量验证。不符合GB/T19022-2003标准条款7.1.1总则 “应设计并实施计量确认以确保测量设备的计量特性满足测量过程的计量要求。计量确认包括测量设备校准和测量设备验证”。的规定要求。 | 技术部（质量） | 次要不符合01 |
| 5 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 7.2.1 总则 | 企业未增加新的关键测量过程。抽查了原有关键测量过程：“水泵压力密封试验测量过程；经查：有测量设备的计量确认过程，测量设备配备合理，有计量要求导出，导出验证方法正确，计量验证记录齐全，符合程序的要求。进行了测量不确定度评定，评定方法正确。技术部提供的编号：CT/QR-19-02变频控制柜成品检验记录、隔绝电阻验证、介电强度验证等参数描述完整，符合要求 | 技术部（质量） | 否 |
| 6 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 已对关键控制过程“水泵压力密封试验测量进行了测量不确定度评定，评定过程评定方法正确。见测量不确定度评定表，符合要求。 | 技术部（质量） | 否 |
| 7 | 就顾客的计量要求是否已满足来监视有关顾客满意的信息。 | 8.2.2顾客满意 | 企业编制了《顾客满意度收集分析控制程序》销售部采取发放《顾客满意度调查表》方式收集顾客意见，对顾客满意度进行调查。编号：CT/QR-17-01顾客满意度调查表3份，综合顾客满意度97%。达到企业计量工作目标，满足要求。企业产品质量较好，在产品质量、安全、环境管理等方面一直未有顾客投诉。 | 销售部 |  |
| 8 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了《审核和监视管理控制程序》。对测量过程中的测量方法、测量环境条件、测量设备、测量过程定期进行监视控制,按照计划频次进行监视。 查：《测量过程及控制一览表》， 一览表中监视方法等信息填写正确，信息量齐全。抽查了《水泵压力密封试验测量过程》显示:2019年10月到2020年8月对关键控制过程“水泵压力密封试验测量过程测量过程进行了持续监视，比对数据均满足测量过程的技术要求。 | 技术部（质量） | 否 |
| 9 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 企业于2020年8月13-14日组织了公司测量管理体系内审，内审分一个组，对公司5个部门进行了全要素的审核，企业内审共开出了1个不符合项，已按期整改。企业于2020年8月28日开展了测量管理体系管理评审，会议由公司总经理委托管理者代表周梦鸾主持，并汇报了体系运行情况。会议肯定了公司测量管理体系的充分性、有效性和适宜性，形成了管理评审报告。 | 综合部 | 否 |
| 10 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 公司对测量管理体系认证审核发现的3个不符合项，制定了预防纠正措施，并按其纠正措施进行了整改工作。1“CT/QR-19-02B，变频控制柜成品检验记录中检验内容绝缘电阻检验结果没有记录实测数据”；2“编号为17E8564的压力表，未进行检定或校准”3.“合格供方名录表中对压力表的供应商北京布莱迪仪器仪表有限公司未提供评价记录”经审核组现场审核，确认企业制定的不合格控制实施可控有效，纠正措施完成情况满足标准要求，同意关闭不符合项 | 技术部（质量） | 否 |
| 11 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，并抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 抽查设备调试确认单，产品名称：水泵、稳流罐、控制柜等技术参数标注的计量单位书写正确，技术部提供的测量设备台账，个别处标注法定计量单位书写不正确。建议完善。企业强制检定测量设备独立建账，按周期送检。符合要求。 | 技术部 综合部 | 否 |
| 12 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；查企业2019年4季度至2020年1-2季度，能耗总量42.05吨标煤。不是重点用能单位。企业的能源计量器具准确度等级：2.0级的三相四线电能表和2.5级的水表，满足GB17167标准4.3.8表4的标准要求。 | 综合部 | 否 |