[image: image1.png]



   

北京国标联合认证有限公司

       Beijing International Standard united Certification Co.,Ltd.                      


受理编号：0179-2020
审核员现场审核记录

企业名称：广州河东科技有限公司
审核员：                           审核日期：  2020年9月21－22日
	序号
	审核内容

及抽样要求
	对应的

标准条款
	审核记录及说明
	审核部门
	是否列入

不符合项

	1. 
	是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。

抽查1~2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。
	4 总要求
	已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。
公司已考虑由于不符合计量要求而带来的风险和后果。

抽查质量技术部计量要求识别记录，公司主要的检验标准有《GB 16915.1－2014家用和类似用途固定固定式电气装置的开关 第1部分通用要求》、《GB 16915.2－2012家用和类似用途固定固定式电气装置的开关 第2－1部分：电子开关的特殊要求》等，已依据该文件导出了计量要求，主要测量过程有尺寸检测、电性能检测等。计量要求导出基本正确。
	制造中心质量技术部

制造中心生产部

制造中心体系管理部
	不列入

	2. 
	是否确定计量职能？查计量职能分配情况，计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能？

查有关文件。
	5.1 计量职能
	已确定质量技术部作为公司的计量职能部门。
已制定部门职能分配表，对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。最高管理者5项职能。计量职能部门 的19项职能。计量职能已涵盖了全部技术职能和行政职能。
	管理层/管理者代表

制造中心体系管理部
	不列入

	3. 
	是否确定顾客的测量要求并转化为计量要求？
测量管理体系是否满足顾客的计量要求？
如何证明符合顾客规定的要求？
	5.2 以顾客为关注焦点
	管理层通过培训、会议等方式加强员工以顾客为关注焦点的意识，稽核部已组织相关部门确定顾客的测量要求并转化为计量要求。
测量管理体系基本满足顾客的计量要求。已经实施内部外部顾客满意度调查评价。体系建立至今无针对测量数据的投诉与反馈，已证明能满足顾客规定的要求。
	管理层/管理者代表

制造中心体系管理部


	不列入

	4. 
	是否制定公司质量目标并定期进行统计分析？

目标是否实现？
	5.3质量目标
	公司已制定5项质量目标 ，提供了2020年上半年的统计记录，目标均已实现。
	制造中心体系管理部


	不列入

	5. 
	是否制定管理评审文件？

是否按要求进行管理评审？

管理评审输入与输出是否满足要求？

评审中是否有提出对体系改进的建议和意见？

查管理评审记录（包括汇报材料、管理评审报告等）。
	5.4管理评审
	已于2020年9月15日进行了管理评审，管理评审由公司总经理主持，各部门负责人参加。
管理评审输入资料：计量目标实现情况；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。
能提供评审计划、资料及报告。
	管理层/管理者代表
	不列入

	6. 
	文件是否定期评审并更新？

文件是否适宜和受控？
	6.2.1 程序
	体系管理部负责测量管理文件的编制和修订。现行有效版本A/0版，从2020年3月25日开始正式实施。已经形成《文件控制程序》对文件管理流程进行规定。有文件发放登记及回收作废登记记录，符合文件管理要求。现场查看程序文件和文件清单，为最新版本。
	制造中心体系管理部


	不列入

	7. 
	是否有测量过程和结果计算中所用的软件，软件是否进行确认。
	6.2.2软件
	该公司无测量软件，
该条款暂不适用。
	制造中心体系管理部


	不列入

	8. 
	记录是否符合要求？是否有记录管理规定
	6.2.3记录
	查来料检验报告收货日期2020.9.18，供应商：倍坚，物料名称：底壳，检验结果合格，记录填写规范。符合要求。
查成品检验报告（BUS调光模块），检验记录填写规范，检验员徐海艇。
	制造中心
	不列入

	9. 
	是否清楚地标识测量设备和技术程序？

有无设备计量确认状态的标识？

有无测量过程状态标识?受控失控.

抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。
	6.2.4 标识
	查质量技术部防静电电阻测试仪（出厂编号HDL~A72）经过校准，已粘贴校准证，检定日期2020年1月3日。标识符合要求。生产部的游标卡尺（编号为沪制01120028）已校准，并有确认标识。
	制造中心质量技
	不列入

	10. 
	是否有测量设备管理程序？

有无测量设备台帐？

测量设备是否处于有效的校准状态？


	6.3.1 测量设备
	公司在《测量设备管理程序》中对公司的测量设备管理进行了规定，包括测量设备采购，使用、报废等内容。

公司已制定《测量设备台帐》。所抽查的测量设备均处于有效的检定和校准状态。测量设备在受控的条件下使用。 查钳形电流表（出厂编号DM6266），进行了校准及计量确认，并纳入测量设备台账中。
	制造中心质量技术部

制造中心生产部


	不列入

	11. 
	是否有测量环境条件的管理程序？是否监视和记录影响测量的环境条件？
	6.3.2 环境
	对部分电性能检测有环境要求，要求为（25±5）℃，湿度（30－70）%RH。有温度湿度记录表。
	制造中心质量技术部

制造中心生产部


	不列入

	12. 
	是否根据外部供方满足文件规定要求的能力对其进行评价和选择,是否保存外部供方提供产品和服务的记录
	6.4外部供方
	公司主要外部供方有广东中准检测有限公司和东莞市中科计量科技有限公司、深圳立讯检测股份有限公司等，提供了《合格服务方调查、评价表》，得分达到公司合格供方评价要求。
	制造中心体系管理部


	不列入

	13. 
	是否已制定计量确认程序

计量确认记录是否符合要求？

抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。
	7.1.1（计量确认）总则

7．1.4计量确认过程记录
	公司在《计量确认控制程序》中对计量确认方法和确认间隔进行规定。

有计量设备确认表。查LCR数字电桥（型号TH2816A，管理编号HDL~A33），该设备由广东中准检测有限公司校准，能提供该测量设备的校准证书。确认人丘群师，确认结论：验证合格。
查生产部烙铁温度计（自编01）由深圳市汇科计量检测技术有限公司进行校准，由丘群师，确认结论：验证合格。
	制造中心质量技术部


	不列入

	14. 
	计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定?

计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审?
	7.1.2计量确认间隔

	公司规定确认间隔等于检定/校准周期。B类测量设备按公司规定的校准周期进行计量确认。

公司暂时对计量确认间隔没有进行调整。
	制造中心质量技术部


	不列入

	15. 
	是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效?

计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法?
	7.1.3设备调整控制


	本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。

该条款暂不适用。
	制造中心质量技术部


	不列入

	16. 
	是否有测量过程控制程序？

测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程?

测量过程是否在设计的受控条件下实现？

是否由授权人员出具/修改?
	7.2 测量过程


	公司在《测量过程控制程序》对测量过程控制做出规定；已对公司测量过程进行分类管理。公司识别3个关键测量过程。本次抽查2个关键测量过程，具体见《计量要求导出和计量验证记录表》和《测量过程控制检查表》
	制造中心质量技术部


	不列入

	17. 
	有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？

测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？
	7.3.1 测量不确定度


	有测量不确度评定程序，保存有不确定度评定记录。

测量不确定度分析是在测量设备和测量过程的确认有效前完成，具体见不确定度评定原始记录。
	制造中心质量技术部


	不列入

	18. 
	抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？
	7.3.2 溯源性
	质量技术部测量设备通过内外部检定或校准进行量值溯源。具体见溯源性抽查检查记录
	制造中心质量技术部

制造中心生产部
	不列入

	19. 
	是否已经制定年度的审核计划以保证体系的持续有效性？是否已经按计划实施审核？

查内审的有关记录
	8.2.3 测量管理体系审核
	公司质量技术部已制定内审计划并于2020 年8月25－26日按计划实施。内审共发现3个不符合项。已整改完成。 内审结论为体系运行有效，现行的测量管理体系与公司的生产经营、质量控制等需求相符。内审资料中含内审计划，内审检查表、内审报告和不符合项报告。
制造中心质量技术部的内审检查表中缺少对4 总要求条款的审核。

	制造中心体系管理部

	不列入
列入



	20. 
	是否制定测量管理体系监视计划？

是否按计划对测量管理体系进行监视？
	8.2.4 测量管理体系的监视
	有测量管理体系监视计划及监视记录。

现场未能提供计量确认的监视记录。
	制造中心体系管理部

	不列入

	21. 
	是否制定有不合格控制程序？如有，是否按规定处理？ 
	8.3.1不合格测量管理体系


	公司有对不合格的处置流程进行规定。

内审中发现的不符合项已整改完成，暂无其它不合格测量管理体系。
	制造中心体系管理部

	不列入

	22. 
	是否制定有不合格控制程序？查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录
	8.3.2 不合格测量过程


	质量技术部的测量过程均在受控条件下进行，未有证据表明测量过程失控。
	制造中心体系管理部
制造中心质量管理部

制造中心生产部
	不列入

	23. 
	有无不合格测量设备？

如有，是否按规定处理？
	8.3.3 不合格测量设备
	暂未发现不合格测量设备。
	制造中心体系管理部/制造中心质量管理部

制造中心生产部
	不列入

	24. 
	有无纠正措施程序？

如何采取纠正措施？

有无预防措施程序？

如何采取预防措施？
	8.4.2 纠正措施

8.4.3 预防措施
	暂未采取纠正和预防措施。
	制造中心体系管理部
管理层
	不列入

	25. 
	检查该公司能源消耗统计情况。

是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？

能源计量器具的配备率是否符合要求。
	GB17167－2006
	该公司消耗的能源包括水、电，2019年全年总能耗555.75吨标准煤。已经配备了计量用电能表、水表，由供应单位定期抄表结算。
	制造中心体系管理部

	不列入

	26. 
	计量单位使用情况？强制检定？定量包装？ 
	计量法制要求
	法定计量单位使用情况较好。

无强制检定的测量设备。
	制造中心体系管理部
	不列入


 2 / 7

