编号：0179-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | | 广州河东科技有限公司 | | | | | | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准装置  准确度等级 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 质量技术部 | 指针式温湿度计 | HDL-E96 | TH-602F | 湿度±5  温度±2 | 露点仪 一级  恒温恒湿试验箱：  ±（0.1～0.5）°C  ±（1～3）%RH | 深圳市汇科计量检测技术有限公司 | 2019.10.18 | √ |
| 质量技术部 | 数显卡尺 | HDL-C22 | 0-300mm | 外量爪示值误差±0.03mm  刀口内量爪示值误差±0.03mm  细分误差 +0.02 | 量块（10~291.8）mm 三等2级合格；12块  数显外径千分尺（0-25）mm MPE: ±2um  刀口形直尺 直线度：3.0um  量块（0.5~100）mm 四级:82块 | 广东中准检测有限公司 | 2020.01.03 | √ |
| 质量技术部 | 电子秤 | HDL-E41-1 | AH-216 | ±0.5 | 砝码F1等级 | 深圳汇科计量检测技术有限公司 | 2019.10.18 | √ |
| 质量技术部 | 电热恒温干燥箱 | HDL-E35 | 101-0型 | 温度偏差 ±2.0°C  温度波动度±0.5°C  温度均匀度≤2.0°C | 温度巡检仪2625A *U*=0.4°C，*K*=2 | 广东中准检测有限公司 | 2020.01.03 | √ |
| 质量技术部 | 高度计 | HDL-A68 | 0-50mm | ±5um | 量块（0.5~10）mm 三级合格  光栅式指示表检定仪SJ3000-50K  测量范围:0-50mm;分辩率：0.1um;图像分率：0.1分度；数显位数：8位 [0-1mm,允差（MPE）≤1um];0-2mm,允差（MPE）≤1.5um];[0-50mm,允差（MPE）≤3.0um] | 广东中准检测有限公司 | 2020.01.03 | √ |
| 质量技术部 | 噪音计 | HDL-B26 | AZ928 | ±1.5dB | 声校准器 MPE: ±0.3db  声级计校准装置 *U=0.05% (K=2)* | 深圳中航技术检测所有限公司 | 2020.01.03 | √ |
| 生产部 | 数显千分尺 | HDL-C17 | 0-25mm | ±2um | 量块（5.12~100）mm | 广东中准检测有限公司 | 2020.01.03 | √ |
| 生产部 | 光源照度仪 | 180901945 | TES-1330A | ±4% | 发光强度标准灯 | 深圳中航技术检测所有限公司 | 2020.01.03 | √ |
| 审核综合意見：  公司已制定《计量确认管理程序》、《计量外部供方管理程序》和《测量设备管理程序》，对计量确认和测量设备的溯源管理、外部供方管理进行规定。公司的测量设备统一由设备部送外校准/检定，校准/检定机构按《计量外部供方管理程序》选择并评价， 校准/检定证书统一由品质管理部保存。  根据抽查情况，该公司的校准情况符合溯源性要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020年10月21日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |