编 号：0183-2020

现场审核记录

企业名称：福建碧海源信息科技有限公司

审核员：徐德军

审核日期： 2020年9月18日至2020年9月19日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 是否清楚本部门计量职能？相关人员职责？ | 5.1 计量职能 | 企业编制了BHY/CLSC-2020《测量管理手册》，明确了相关部门的计量职能以及相关人员的职责，计量职能部门是研发部。询问综合部、业务部、研发部、运维部负责人，其对部门职责清楚，回答问题较为完整。符合标准要求。 | 综合部 业务部 研发部 运维部 | 否 |
| 2 | 所查部门有无分解的质量目标？目标是否可以测量？如果目标未分解可不查。 | 5.3质量目标 | 公司《测量管理手册》中规定了公司的管理方针及计量工作质量目标。查《计量目标管理控制程序》，A类测量设备计量确认合格率100% 、关键测量过程受控率100%、计量人员培训率100%等5项计量工作质量目标，研发部每年检查计量目标完成情况，对完成情况进行分析，并制定纠正与预防措施。查《计量工作质量目标完成统计表》，已对质量目标完成情况进行统计。 | 研发部 | 否 |
| 3 | 部门文件是否现行有效并受控？抽查1-2份管理和技术文件信息量、计量单位、受控情况。 | 6.2.1程序 | 企业编制了BHY/CLSC-06-2020《文件控制程序》,其中规定了测量管理体系文件的控制要求。 查研发部执行的检验标准GB 3838-2002 《地表水环境质量标准》、GB6920-86《水质PH测定 玻璃电极法》均现行有效，并受控。 查水质监测站工业控制平台软件技术方案，符合标准要求。 查研发部提供的检验标准GB11894-1989《水质总氮的测定碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法》，该标准已作废，不符合认证审核准则条款号：GB/T 19022-2003标准的6.2.1 程序。 | 研发部 | 一般不符合02 |
| 4 | 企业是否建立软件管理程序文件？软件识别和确认？ | 6.2.2软件 | 企业编制了BHY/CLSC-07-2020《测量软件管理控制程序》，其中规定了对软件的控制要求。企业无测量软件。 | 研发部 | 否 |
| 5 | 企业是否编制了《测量记录管理程序》？核对1-2个记录信息量：有无编号？依据？设备信息？保存期限？等 | 6.2.3记录 | 企业编制了BHY/CLSC-08-2020《记录控制程序》,其中规定了记录的控制要求。 查：编号BHY-201903的水质站标准溶液核查结果记录表，信息量齐全，符合标准要求。 | 运维部 | 否 |
| 6 | 是否有计量确认状态标识 | 6.2.4标识 | 企业编制了BHY/CLSC-09-2020《封印和标识管理控制程序》,规定了标识的控制要求。 查研发部使用的出厂编号: 69357505906 69，型号规格: UTD2112CEX的示波器已由“深圳华科计量检测技术有限公司”校准,证书编号：HK2007231884，校准日期:2020年07月23日。该设备已经进行了计量确认，并粘贴计量确认状态标识。符合标准要求。 | 研发部 运维部 | 否 |
| 7 | 企业是否建立测量设备管理程序？企业规定哪些测量设备纳入测量管理体系？企业对测量设备的维护管理要求？对测量设备的溯源和受控要求？ | 6.3.1测量 设备 | 企业编制了BHY/CLSC-10-2020《测量设备管理控制程序》、BHY/CLSC-13-2020《测量设备计量确认管理控制程序》，规定了测量设备的维护管理和受控要求。 企业有11台测量设备纳入了测量管理体系，建立了《检测设备台账》，测量设备的管理和溯源符合要求。 测量设备均已量值溯源，详见《测量设备溯源抽查表》。 | 研发部 运维部 | 否 |
| 8 | 使用环境条件是否满足要求？ | 6.3.2环境 | 企业编制了BHY/CLSC-11-2020《测量设备环境控制程序》，规定了对环境的控制要求。 查研发部《温度湿度记录表》，已进行定期监控。环境条件满足要求。 | 研发部 | 否 |
| 9 | 企业是否编制《测量过程设计和实现控制程序》是否识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求？对测量过程是否识别过程要素和控制限？ 测量过程是否分类管理？ | 7.1.计量 确认 | 企业编制了BHY/CLSC-16-2020《测量过程设计和实现控制程序》，建立了《测量设备计量确认明细表》、《计量确认过程验证记录表》、《测量过程及控制一览表》，对测量过程进行了管理。识别顾客、组织和法律法规的要求确定计量要求。识别测量过程要素和控制限。 查出厂编号：61115046的电热恒温干燥箱，校准证书编号：HK2007231883；校准日期：2020年07月23日。设备在有效校准期限内使用，满足预期使用要求。 | 研发部 | 否 |
| 10 | 企业是否建立计量确认间隔调整规定的程序文件？每次对不合格测量设备进行维修、调整和修改时是否评审确认间隔？ | 7.1.2计量确认间隔 | 企业编制了BHY/CLSC-10-2020《测量设备管理控制程序》、BHY/CLSC-15-2020《计量确认间隔管理控制程序》。 企业暂无需要调整间隔的测量设备。 | 研发部 | 否 |
| 11 | 计量确认程序文件是否包括已确认的测量设备当封印或保护装置被发现损坏、破损、转移或丢失时所采取的措施？ | 7.1.3设备调整控制 | 企业编制了BHY/CLSC-10-2020《测量设备管理程序》、BHY/CLSC-13-2020《测量设备计量确认管理控制程序》、BHY/CLSC-15-2020《计量确认间隔管理控制程序》，对测量设备的调整与控制做出了规定，符合标准的要求。 企业暂无具有保护装置或需封印处理的测量设备。 | 研发部 | 否 |
| 12 | 部门测量要求是否都经识别？关键测量过程是否导出计量要求？测量设备验证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？抽查1-2个关键过程测量要求识别情况、验证方法是否正确。 | 7.2测量过程 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制了BHY/CLSC-10-2020 《测量设备计量确认管理控制程序》及《测量过程及控制一览表》。对列入体系管理的测量设备和计量确认过程和测量过程按照规定持续有效的进行监视。 查：关键测量过程“水质自动监测设备绝缘电阻检测”、“计量确认过程验证记录表”，验证方法正确，进行了测量不确定度评定，对测量过程中的测量人员、测量方法、测量环境条件、测量设备进行了控制及监视。符合标准要求。 | 研发部 | 否 |
| 13 | 测量不确定度是否形成文件？高度控制测量过程和校准测量设备是否评定测量不确定度？ | 7.3.1测量不确定度 | 企业编制了BHY/CLSC-17-2020 《测量不确定度管理控制程序》，满足标准要求。 抽查高度控制测量过程《水质自动监测设备绝缘电阻测量过程的测量不确定度评定报告》，评定方法符合要求。见附录A《水质自动监测设备绝缘电阻测量不确定度评定报告》。 | 研发部 | 否 |
| 14 | 企业是否所有测量设备都经过溯源？是否溯源到SI单位标准？ | 7.3.2溯源性 | 企业测量设备均委外送检到检定校准机构进行检定校准。详见附件《测量设备溯源抽查表》。 抽查编号：Z24； 型号/规格：UA925N的万用表。其校准证书编号：HK2007231880；校准日期：2020年07月23日；测量设备量值均已溯源到SI单位，符合标准要求。 | 研发部 | 否 |
| 15 | 企业是否对顾客的计量要求是否满意来监视顾客的信息？如何收集和评价顾客满意度？ | 8.2.2顾客 满意 | 企业编制了BHY/CLSC-02-2020 《顾客满意收集分析控制程序》来监视顾客的信息，收集和评价顾客满意度。 2020年8月企业对顾客的满意度进行了调查，分别发出并收回内部顾客满意度调查表5张，满意项50项，不满意项1项，顾客满意度98.00%。 | 研发部 | 否 |
| 16 | 企业每年进行几次测量管理体系内审？单独内审还是结合内审？ | 8.2.3测量管理体系审核 | 企业于2020年8月20日，单独组织了企业内部的测量管理体系审核，分两组对企业所有部门进行了全要素审核，开出一项不符合项，并于2020年8月25日关闭不符合项。 | 研发部 | 否 |
| 17 | 审核部门是否出现不合格测量过程和不合格测量设备？发现不合格如何处置？ | 8.3不合格控制 | 企业编制了《不合格管理控制程序》，对不合格测量体系的控制采取测量体系内审、监视，出现的不合格测量过程进行有效性确认，经确认的不合格，加以标识，进行隔离，并做好记录。对不合格评审后处置。目前没有发现不合格测量设备和不合格测量过程。 | 研发部 | 否 |
| 18 | 部门发现不合格如何采取纠正和纠正措施？ | 8.4改进 | 企业编制了《测量管理体系管理手册》、《持续改进控制程序》，文件中规定了纠正措施和预防措施控制管理要求，纠正措施和预防措施满足标准要求。 | 研发部 | 否 |
| 19 | 计量单位使用情况？检查强制检定计划，抽样检查计划实施的情况。 | 计量法制要求 | 查：编号BSY-201903，水质站标准溶液核查结果记录表，计量单位使用情况符合标准要求。 企业无强制检定设备。 | 研发部 | 否 |
| 20 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167-2006 | 公司主要耗能为水、电。2020年耗能折合10.46吨标准煤。 公司不是重点用能单位。 | 综合部 | 否 |
| 21 | 是否编制能源计量器具台账，是否按GB17167－2006要求配置能源计量设备？配备率是否符合要求。 | 4.3能源计量器具配备要求 | 企业能源计量器具共有2台，已编入了测量设备管理目录，能源计量器具配备率符合GB17167－2006的要求。符合要求。 | 综合部 | 否 |
| 22 | 用能单位的能源计量器具准确度等级是否满足GB17167标准4.3.8表4要求 | 4.3.8用能单位的能源计量器具准确度等级要求 | 用能单位的能源计量器具准确度等级：1.0级的三相四线电子式电能表1块、2.0级的水表1块，满足GB17167标准4.3.8表4的要求。符合标准要求。 | 综合部 | 否 |
| 23 | 企业配备能源计量器具是否经过检定/校准？ | 用能单位的能源计量器具的检定/校准 | 电能表由当地供电部门统一管理，定期检定；水表由当地供水部门统一管理，定期检定；均符合标准条款要求。 | 综合部 | 否 |
| 24 | 企业是否对能源计量数据自动采集、平衡、分析、考核？ | 5.4能源计量数据 | 查：综合部提供的能源数据报表，可追溯到现场记录。企业每月抄表并对能源数据进行平衡和分析。 | 综合部 | 否 |