编    号：0091-2019-2020

审核员现场审核记录

企业名称：西安家麒工模具有限公司

审核员：_李俐、李学弘__                         审核日期： 2020年09月19日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录 及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业是否制定质量目标。是否分解到各部门。是否有具体指标，是否可测量。 | 5.3质量目标 | 查《测量管理体系管理手册》规定了公司的计量方针及5项质量目标与质量方针一致。 企业建立了《计量目标管理控制程序》 查综合部《目标分解表》，2020年7月10日进行了完成情统计，各部门的目标已完成。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 |  |
| 2 | 抽查企业(4-5)台件测量设备是否处于有效的校准状态？ 是否有计量确认状态标识 使用环境条件是否满足要求？是否需要修正？ 测量设备的有关信息是否和检定证书台账信息一致。测量设备使用环境条件是否满足要求？ | 6.2.4标识 6.3.1测量设备 6.3.2环境 6.4 外部供方 7.3.2溯源性 | 企业建立并实施《测量设备管理程序》，企业规定了测量设备配置、贮存、流转、封存、报废和测量设备的计量确认等方面的控制。对企业的计量设备进行了分类管理，生产过程控制、产品出检验等测量设备列入体系管理。 查《监视和测量设备管理台账》，记录了测量设备的编号、规格、型号、精度、存放地点，测量设备按A、B、C类测量管理；《测量设备周期检定计划》，按周检计划进行周期检定、校准，企业测量设备台帐共有310台件测量设备。企业的测量设备均处于有效的校准状态，并有计量确认状态标识。企业所有测量设备的使用符合环境要求。 该企业未建最高计量标准开展检定和校准，公司的测量设备全部送至深圳天溯计量检测股份有限公司等单位进行检定、校准，技术质量部对西深圳天溯计量检测股份有限公司等外部供方的资质、授权范围、服务质量和产品质量实施了评价和确认。 详见《测量设备溯源抽查表》。 抽查： 编号：9110201 压力表 校准日期：2019.11.27，经确认合格，贴标确认标识；编号：5103050834游标卡尺（0-150）mm/0.02mm，校准日期：2020.6.22，经确认合格，贴标确认标识；编号：55792 外径千分尺（75-100）mm/0.01mm，校准日期：2020.6.22，经确认合格，贴标确认标识；编号：6208403980数显卡尺（0-200）mm/0.02mm，校准日期：2020.6.22，经确认合格，贴标确认标识； 三坐标测量室有环境控制要求，已配置空调，有温湿度检测设备，环境条件满足要求。生产部设备没有温度要求。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 3 | 抽查(2-3) 台件关键测量过程测量要求识别是否正确？配备的测量设备是否经过检定/校准和验证，证方法是否正确？部门对验证不合格测量设备如何处理？ | 7.1.计量确认 | 提供《计量确认记录》，编号：OA12N1480137直读光谱仪，确认时间：2020.8.13；编号：55792外径千分尺，确认时间：2020.6.25；编号为SH18097662带表卡尺，经2020.6.22校准，2020.6.28进行了验证和确认。 查用于操纵装置壳体气密性检测的编号为JQYL-028压力表，经2019.12.3校准，未进行确认。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 01 |
| 4 | 企业是否有新增关键测量过程?抽查(1-2)个新增关键测量过程或原有关键测量过程是否编制控制规范进行控制、有效性确认？ | 7.2测量过程 | 查《测量过程及控制一览表》，通过从原材料检验、装配、检测、包装等过程进行识别，测量过程记录，包括测量过程名称、测量参数、技术要求、测量设备信息、测量过程控制要素信息。企业对测量过程分重要和一般测量过程进行管理，无新增关键测量过程； 查ADC12铝锭的硅含量检测等识别出34个测量过程，其中ADC12铝锭的硅含量检测为高控过程。 查：ADC12铝锭的硅含量检测过程，规定了对测量人员、测量方法、测量设备和监视方法的控制要求。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 5 | 是否对关键过程进行了测量不确定度评定？ | 7.3测量不确定度 | 企业建立了《测量不确定度评定评价程序》，文件满足标准要求。 现场重点抽查了ADC12铝锭的硅含量检测等测量过程不确定度评定方法正确，见附件《测量不确定度评定报告》。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 6 | 企业是否对计量确认过程和测量过程按照计划频次进行持续监视？ | 8.2.4测量管理体系的监视 | 企业编制并执行《测量管理体系监视程序》，对列入体系管理的高度控制重要测量过程和测量设备计量确认过程按照《测量过程控制规范》规定的频次进行监视。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 7 | 企业内审和管理评审情况？ | 8.2.3测量管理体系审核 5.4管理评审 | 2020年5月11日对公司等综合部、 生产部、技术质量部、市场部等部门实施了内部审核，内审组由胡李芳、胡瑞瑞组成，审核开局了2个不符合项，均为次要不符合，2020.6.15已完成关闭。 2020年5月30日进行了管理评审，评审结论人为测量管理体系运行有效，并能够实施持续改进。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 8 | 企业对上年度不符合项纠正措施完成情况？ | 8.3不合格控制 | 2019年7月初次审核的两个不符合，均已采取有效措施，已关闭 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 9 | 强制检定 | 计量法制要求 | 查质量记录、统计报表、测量设备台账等，基本能采用法定计量单位。企业强检测量设备经西安市特种设备安全附件检测站实施检定，取得检定合格证书。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |
| 10 | 企业能源主要品种？年消耗标煤？是否是重点用能单位？ | GB17167－2006 | 企业主要耗能为电；2019年用电折360.4吨标准煤，不是重点耗能企业。 | 综合部 生产部 技术质量部 市场部 | 否 |