编号：0090-2019-2020

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 扬子江药业集团江苏紫龙药业有限公司 | 审核员 | 余慧 |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号规格 | 测量设备准确度等级/不确定度 | 测量标准装置准确度等级/不确定度 | 检定/校准机构 | 检定/校准日期 | 符合打√不符合打× |
| 小容量注射剂车间 | 氧气检测仪 | 11-H-1164 | GAXT-X-DL-2 | U=2.9%K=2 | U=1.5%k=2 | 苏州市计量测试院 | 2020年9月4日 | √ |
| 小容量注射剂车间 | 温湿度计 | 11-H-0055 | TRH07 | 2℃ | ±0.2℃ | 苏州市计量测试院 | 2020年6月10日 | √ |
| 质管部 | 风室压力表 | 04-L-0375 | （0.1～0.3）MPa | 1.6级 | 0.4级 | 苏州市计量测试院 | 2020年7月13日 | √ |
| 质管部 | 密度天平 | 7448 | PZ-D-5 | U=0.007(k=2) | F1F2等级 | 苏州市计量测试院 | 2020年8月10日 | √ |
| 质管部 | 集菌仪 | 04-L-0359 | HTY-602 | U=0.4 k=2 | 0.05级 | 苏州市计量测试院 | 2020年8月6日 | √ |
| 固体制剂车间 | 电子台秤 | 17-L-0548 | TCS-150 | U=0.019kgK=2 | F2等级 | 苏州市计量测试院 | 2020年4月18日 | √ |
| 固体制剂车间 | 数字压力计 | 17-H-C063 | MFY-01 | 1.0级 | 0.05级 | 苏州市计量测试院 | 2020年4月21日 | √ |
| 质管部 | 电子天平 | 11-L-0403 | XS6002S | II级 | F1等级 | 苏州市计量测试院 | 2020年3月11日 | √ |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审核综合意見：（抽查有效文件、溯源原始记录、证书报告，进行评价，说明理由）企业未建计量标准，所有的测量设备均能溯源到法定计量检定机构及有资质的校准机构检定/校准，经查 8份测量设备检定/校准证书，溯源符合文件要求。 |
| 审核日期： 2020年9月19日~ 9月19日审核员签字： 部门代表签字： |

**测量设备溯源抽查表**