受理编号：0090-2019-2020

**测量过程控制检查表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量过程(参数)名称 | 成品定量外包装动态检重秤测量过程 | 企业部门 | 质量管理部 |
| 被测参数要求 | 参数M | (21.3～38.4)g | 导出计量要求 | 最大允许误差  | 0.22g |
| 公差a | ±0.668g | 允许不确定度 | - |
| 其他要求 |  | 其他要求 |  |
| 测量过程要素控制状况 |
| 过程要素 | 计量特性 | 是否满足计量要求 |
| 测量设备名称 | 测量范围 | 测量不确定度 | 测量误差 | 其他特性 | 满足要求 |
| 1. 自动检重秤 | 0~600g |  | ±0.15g |  |
|  |  |
|  |  |
| 测量过程控制规范编号 | 6-01023 | 满足要求 |
| 测量方法编号 | JJG539-2016《数字指示秤检定规程》 | 满足要求 |
| 环境条件 | 15℃～25℃ | 满足要求 |
| 操作人员姓名 | 佟银花 | 满足要求 |
| 测量不确定度评定方法 | 有 | 满足要求 |
| 有效性确认方法 | 有 | 满足要求 |
| 测量过程监视方法、监视记录 | 有 | 满足要求 |
| 控制图绘制(如果有) | 有 | 满足要求 |
| 综合评价 | 审核记录：1. 测量过程控制规范编制满足要求；2. 测量过程要素如，测量设备、 测量方法、环境条件、人员操作技能已受控；3. 测量过程不确定度评定方法正确；4．测量过程有效性确认方法正确，满足要求；5. 测量过程监视在控制限内，测量过程控制图绘制方法正确；审核结论： 符合 □有缺陷 □不符合 （注：在选项上打√，只选一项。） |

审核日期： 2020年 9月19日 审核员：余慧 企业部门代表：