没受理编号：0047-2016－2020

审核员现场审核记录

企业名称：广州京华制管有限公司           审核员：                           审核日期：  2020年9月23日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1－2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。 品质部的主要检测内容是钢管的性能检测、化学品称重和水质检测过程。 生产中心热镀车间主要测量过程是针对产品制造过程中的外径、壁厚和长度测量用及镀层厚度。 计量要求识别方法正确。 | 品质部 生产中心热镀车间 | 不列入 |
|  | 是否确定计量职能？ 查计量职能分配情况，计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能？ 查有关文件。 | 5.1 计量职能 | 已制定部门职能分配表，对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。相关部门已经配置计量管理员。 测量管理手册中已经明确测量测量管理体系有关人员，品质部、生产中心热镀车间的职责已在管理手册明确规定。 | 品质部 | 不列入 |
|  | 有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？ | 5.3 质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，查2020年度一季度、二季度，目标均已达标。统计人刘新更，审核人杨杰峰。 | 品质部 生产中心热镀车间 | 不列入 |
|  | 是否进行管理评审？内容是否完整？记录是否齐全？ | 5.4管理评审 | 2020年8月17日已实施管理评审，有管理评审计划、管理评审报告。管理评审输入资料：计量目标实现情况；计量顾客满意度测评结果；测量管理体系监视情况；内部审核；纠正和预防措施实施情况；各部门建议等。 管理评审共提出1项改进建议及措施，已改善。 | 管理层 | 不列入 |
|  | 文件是否为最新有效版本？文件管理是否符合要求？ | 6.2.1程序 | 所抽查文件均为最新有效版本，文件的发放、销毁等管理符合要求。 | 品质部 |  |
|  | 是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？ 使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ | 6.2.3 记录 | 有记录清单，有记日录保存期限规定，有记录编号，现场查品质部《带钢检测报告》和《金属拉伸试验报告单》，生产中心热镀车间的《热镀锌钢管工艺流程卡》。保存期限为长期。现场调取查看记录速度较快。 生产中心热镀车间现场查《《热镀锌钢管工艺流程卡》，其中有首件检验记录，检验项目包括内吹质量、镀锌层均匀性、重量等，记录完整，保存期限为长期。 | 品质部 生产中心热镀车间 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 测量设备是否与其他设备清楚地区分？ 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 品质部电子天平（编号B631823963，型号CP3102），已由广州市花都质量技术检测所检定。已检定，用检定合格证代替有计量确认标识。 生产中心热镀车间涂层测厚仪（编号K2018032302，规格FCT200），已由广州市花都质量技术检测所检定，有计量确认标识。 | 品质部 生产中心热镀车间 | 不列入 |
|  | 有无外部供方名单？ 对外部供方是否进行了评价、选择与再评价？ | 6.4外部供方 | 已编制了合格外部供方名单，主要外部供方包括广州市花都质量技术监督检测所、广东省计量科学研究院等机构。已对上述机构进行了年度评价，达到公司合格供方要求。 |  |  |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？是否包括标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？ 现场抽查1~2测量设备的有关信息，核对是否一致。 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ | 6.3.1 测量设备 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 公司已形成《测量设备管理程序》。能提供查公司的《测量设备台账》。 有计量确认程序。查品质部游标卡尺（出厂编号C2491设备类别为B类，计量验证人：刘永强。计量确认周期为一年。 符合要求。 查品质部数显卡尺、卷尺、测厚仪等测量设备，已纳入测量设备台账。热镀车间用于水压试验的电接点压力表、游标卡尺、钢卷尺、涂层测厚仪等，已纳入测量设备台账，并已确认。 | 品质部 生产中心热镀车间 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 公司已制定《测量环境管理程序》。 本部门对测量环境无特殊要求，均为常温常湿。 | 品质部 生产中心热镀车间 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔是否得到评审? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 计量确认间隔得到审批，目前无间隔调整。 按公司规定A类测量设备计量确认周期依检定周期确定，B类测量设备计量周期由公司依据的实际情况进行确定，C类测量设备的计量确认周期为首次确认。 | 品质部 生产中心热镀车间 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 品质部 生产中心热镀车间 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 抽查一个至两个测量过程的规范是否完整？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? | 7.2 测量过程 | 非关键测量过程按技术规范进行测量，测量过程受控。 抽查公司关键测量过程的资料，详见附件《测量过程控制检查表》。 | 品质部 生产中心热镀车间 | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 已形成《测量不确定度评定程序》 公司已进行不确定度评定，具体见测量不确定度评定记录原始记录。 | 品质部 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用。 | 7.3.2 溯源性 | 公司测量设备通过送外检定/校准进行溯源。现场抽查了校准/检定证书，详见测量设备溯源抽查表。 | 品质部 生产中心热镀车间 | 不列入 |
|  | 是否对内外部的顾客满意情况进行调查？结果能否满足公司要求？ | 8.2.2顾客满意 | 公司每季度进行一次外部顾客满意度调查，提供了2020年上半年的调查汇总表，主要顾客对产品质量较满意。已按计划进行了内部满意度调查满意率为93.7。 公司没有收到有关检测结果方面的投诉与抱怨。 | 品管部 销售中心 | 不列入 |
|  | 是否进行了内部审核？资料是否完整？人员是否有资质？ | 8.2.3体系审核 | 公司于2020年8月5日举行内部审核，有内部审核计划、检查表、内审报告，内审员经培训，有内审资质。 | 总经办 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量过程？ 如有，是否按规定处理？ 查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.2 不合 格测量过程 | 公司已制定《计量不合格控 制程序》对不合格的处置流程进行规定。 根据对本部门的测量过程的过程监视记录，测量过程没有出现失控。 | 品质部 生产中心热镀车间 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。 该部门暂无不合格测量设备。 | 品质部 生产中心热镀车间 | 不列入 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 公司关于纠正预防措施控制参照质量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 2020年度内审未开具不符合项。 暂未采取预防措施。 | 品质部 生产中心热镀车间 | 不列入 |
|  | 检查该公司能源消耗统计情况。 是否配备符合准确度等级要求的能源计量器具？ 能源计量器具的配备率是否符合要求。 | GB17167－2006 | 该公司消耗的能源包括水、电，2019年全年总能耗3733吨标准煤。已经配备了计量用电能表、水表，由供应单位定期抄表结算。公司已经定期对能源消耗情况进行统计。 | 品管部 | 不列入 |
|  | 计量单位使用情况？强制检定？定量包装？ | 计量法制要求 | 法定计量单位使用情况较好 要求强制检定的测量设备（电子汽车衡）已进行强制检定，公司无定量包装要求。 | 公司 | 不列入 |