受理编号：0047-2016

审核员现场审核记录

受审核组织名称：广州京华制管有限公司

审核员：                             审核日期：  2017年9月19日~ 9月20 日

| 序号 | 审核内容 及抽样要求 | 对应的 标准条款 | 审核记录及说明 | 审核部门 | 是否列入 不符合项 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 是否针对客户/产品的要求识别对测量设备和测量过程的计量要求？是否考虑到不符合计量要求时可能会带来的风险？检查有关记录。 抽查1－2个工艺要求对应的计量要求识别记录，识别方法是否正确。 | 4 总要求 | 已确定测量管理体系的范围和内容。确定了公司的测量设备台帐，并已识别公司的测量过程。已经根据顾客要求导出计量要求。 品质部的主要检测内容是钢管的性能检测、化学品称重和水质检测过程。 查看品质部的计量要求识别记录，识别方法正确。 | 品质部 | 不列入 |
|  | 是否确定计量职能？ 查计量职能分配情况，计量职能是否涵盖了技术职能和行政职能？ 查有关文件。 | 5.1 计量职能 | 已制定部门职能分配表，对各部门的职责进行了分配。各部门职能明确。相关部门已经配置计量管理员。 测量管理手册中已经明确测量测量管理体系有关人员，品质部、人力资源部和供应部的职责已在管理手册明确规定。 | 人力资源部 品质部 供应部 | 不列入 |
|  | 有无制定质量目标？目标是否可以测量？ 是否达到质量目标？ | 5.3 质量目标 | 已经在《测量管理手册》中明确公司测量管理体系的质量目标，查2018年度一季度、二季度，所有目标均已达标。统计人刘新更，审核人杨杰峰。 | 品质部 | 不列入 |
|  | 是否确定岗位职责和权限？ 查岗位说明书。 | 6.1.1 人员的职责 | 行政人事部已制定《测量管理体系人力资源管理程序》，明确了公司各部门在测量管理体系中的职责与权限。 | 人力资源部 | 不列入 |
|  | 是否确定人员能力要求？ 如何开展培训？（计划、培训记录、培训效果评价） | 6.1.2 能力和培训 | 查2018年培训记录，有2018年度培训计划、培训记录表和效果评价。 抽查2018年的焊管最终检测与镀锌管最终检验。培训时间为2018年7月7日，有签到表，有培训记录，参加培训12人，授课人杨杰峰。培训的实施记录。全部培训合格。符合标准要求。 | 人力资源部 | 不列入 |
|  | 是否有记录清单？ 有无记录控制程序？ 记录有无标识？是否妥善贮存？是否妥善防护？是否方便检索？ 使用的测量记录是否符合记录要求？记录有无标识(编号)，保管是否良好？ | 6.2.3 记录 | 有记录清单，有记日录保存期限规定，有记录编号，现场查供应部《材料进厂验收记录》，品质部《带钢检测报告》和《金属拉伸试验报告单》，保存期限为长期。现场调取查看记录速度较快。 | 品质部 供应部 | 不列入 |
|  | 是否清楚地标识测量设备和技术程序？ 有无设备计量确认状态的标识？ 有无测量过程状态标识?受控失控. 测量设备是否与其他设备清楚地区分？ 抽查1~2台测量设备标识粘贴是否符合要求。 | 6.2.4 标识 | 已就计量确认标识的管理形成《计量标识管理程序》。 查供应部电子汽车衡（型号SCS－100，出厂编号自编01），已由广州市花都质量技术检测所检定。检定日期2017年12月29日，检定周期为一年，设备上已粘贴检定合格证。已进行了计量确认。 品质部电子天平（编号B631823963，型号CP3102），已由广州市花都质量技术检测所检定。检定日期2018年5月7日，有计量确认标识。 | 品质部 供应部 | 不列入 |
|  | 是否有测量设备管理程序？ 有无测量设备台帐？是否包括标准物质? 测量设备是否处于有效的校准状态？ 测量设备是否在受控的或已知满足需要的环境中使用？ 现场抽查1~2测量设备的有关信息，核对是否一致。 | 6.3.1 测量设备 | 公司已形成《测量设备管理程序》。能提供查公司的《测量设备台账》。 查供应电子汽车衡（出厂编号：自编01，规格SCS－150），设备由广州市花都质量技术检测所检定。A类设备。 查品质部数显卡尺（型号0－150，出厂编号SH1308A02832），已纳入测量设备台账。 | 品质部 供应部 | 不列入 |
|  | 是否有测量环境条件的管理程序？ 是否监视和记录影响测量的环境条件？ | 6.3.2 环境 | 公司已制定《测量环境管理程序》。 本部门对测量环境无特殊要求，均为常温常湿。 | 品质部 供应部 | 不列入 |
|  | 是否制定对外部供方进行选择评价再评价的文件？ 并按文件进行外部供方管理？ 是否制定《合格外部供方名单》？有无对合格供方进行选择与评价？ | 6.4外部供方 | 公司已编制了 《合格外部供方名录》，公司主要的外部供方有广州市花都质量技术监督检测所、广州安纳检测技术有限公司和广州特种机电设备检测研究所。 未能提供广州安纳检测技术有限公司外部供方评价资料。 | 供应部 | 列入 |
|  | 是否已制定计量确认程序 计量确认记录是否符合要求？ 抽查1~2台测量设备，测量设备是否在有效期内，是否按要求形成计量确认记录。 | 7.1.1（计量确认）总则 7．1.4计量确认过程记录 | 有计量确认程序。查计量确认清单。 查品质部游标卡尺（出厂编号C2491设备类别为B类，计量验证日期为20180906，验证人：刘永强。计量确认周期为一年。 符合要求。 提供了供应部所用的电子汽车衡（型号SCS－100，自编01）。该电子汽车衡按法规配置，已检定合格，不需要进行计量确认。 | 品质部 供应部 | 不列入 |
|  | 计量确认间隔的确认和改变方法有文件规定? 计量确认间隔是否得到评审? 计量确认间隔调整是否符合规定程序，是否得到评审? | 7.1.2计量确认间隔 | 计量确认间隔得到审批，目前无间隔调整。 按公司规定A类测量设备计量确认周期依检定周期确定，B类测量设备计量周期由公司依据的实际情况进行确定，C类测量设备的计量确认周期为首次确认。 | 品质部 供应部 | 不列入 |
|  | 是否有需要采取保护措施的测量设备?如有,是否采取相应措施?措施是否有效? 计量确认过程程序文件中是否包括封印等保护装置被破坏后和处理方法? | 7.1.3设备调整控制 | 本部门暂无需要采取封印等保护措施的测量设备。 该条款暂不适用。 | 品质部 供应部 | 不列入 |
|  | 是否有测量过程控制程序？ 抽查一个至两个测量过程的规范是否完整？ 测量过程是否进行分类管理?有无高度控制测量过程? | 7.2 测量过程 | 非关键测量过程按技术规范进行测量，测量过程受控。 查污水检测报告单，检测日期2018年8月24日，化验员赵玉，审核人：杨杰峰。 抽查公司关键测量过程的资料，详见附件《测量过程控制检查表》。 | 品质部 供应部 | 不列入 |
|  | 有无测量不确定度评定程序？是否保存不确定度评定记录？ 测量不确定度分析是否在测量设备和测量过程的确认有效前完成？ | 7.3.1 测量不确定度 | 已形成《测量不确定度评定程序》 公司已进行不确定度评定，具体见测量不确定度评定记录原始记录。 | 品质部 供应部 | 不列入 |
|  | 抽查公司测量设备的量值溯源情况，是否满足要求？ 是否使用法定计量单位？ 抽查有关的证书情况。 抽查现场记录，是否有非法定单位的使用。 | 7.3.2 溯源性 | 公司测量设备通过送外检定/校准进行溯源。现场抽查了校准/检定证书，详见测量设备溯源抽查表。 | 品质部 供应部 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量过程？ 如有，是否按规定处理？ 查关键测量过程的核查记录/监视记录，是否出现测量过程不合格。如有，查有关的处置记录 | 8.3.2 不合 格测量过程 | 公司已制定《计量不合格控 制程序》对不合格的处置流程进行规定。 根据对本部门的测量过程的过程监视记录，测量过程没有出现失控。 | 品质部 供应部 | 不列入 |
|  | 有无不合格测量设备？ 如有，是否按规定处理？ | 8.3.3 不合格测量设备 | 公司已制定《计量不合格控制程序》对不合格的处置流程进行规定。 该部门暂无不合格测量设备 | 品质部 供应部 | 不列入 |
|  | 有无纠正措施程序？ 如何采取纠正措施？ 有无预防措施程序？ 如何采取预防措施？ 如有，检查有关的纠正/预防措施的有关记录 | 8.4.2 纠正措施 8.4.3 预防措施 | 公司关于纠正预防措施控制参照质量管理体系的《测量管理体系改进控制程序》执行。 针对2018年8月14－15日内审中本部门的不符合项已整改完成。 暂未采取预防措施。 | 品质部 供应部 | 不列入 |