编号：0124-2018-2020

**测量设备溯源抽查表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企业名称 | 西安思坦仪器股份有限公司 | | | | | 审核员 | 于养奇 | |
| 部门 | 测量设备名称 | 测量设备编号 | 型号  规格 | 测量设备  准确度等级 | 测量标准置准确度等级 | 检定/校准  机构 | 检定/校准日期 | 符合打√  不符合打× |
| 技术管理部 | 数显洛氏硬度计 | 408 | HRS-150 | ±1.0HRC | 标准硬度块  标准级 | 西安航天计量测试研究院 | 2020.04.02 | √ |
| 技术管理部 | 显微维氏硬度计 | 0134 | HVS-1000Z | ±2% | 标准显微硬度块  标准级 | 西安航天计量测试研究院 | 2020.04.02 | √ |
| 技术管理部 | 数显扭矩扳手 | 20172014 | CNB50 | 1级 | 全自动扭矩板子检定仪  0.3级 | 陕西省计量科学研究院 | 2020.05.21 | √ |
| 技术管理部 | 活塞式压力计 | 09-79 | KY-100  （0～100）MPa | 0.02级 | 活塞式压力计  0.005级 | 西安工业自动化仪表研究所 | 2020.04.14 | √ |
| 技术管理部 | 外径千分尺 | 100910855 | （0～25）mm 0.01mm | ±0.004mm | 量块  4等 | 西安航天计量测试研究院 | 2020.04.07 | √ |
| 技术管理部 | 内径百分表 | 7030358-7043391 | （10～18）mm /0.01mm | ±0.02mm | 光栅式指示表检测仪  6μm | 陕西省计量科学研究院 | 2020.05.25 | √ |
| 审核综合意見：  公司已建立了压力计标准，测量设备全部送至有资质的机构进行了检定、校准。抽查了6台件测量设备，符合量值溯源性管理的要求。 | | | | | | | | |
| 审核日期：2020年9月21日  审核员签字： 部门代表签字： | | | | | | | | |